**Załącznik nr 2c**

**Pakiet 3: Zamrażarki/chłodziarki laboratoryjne – konieczne do zabezpieczania próbek do badania koronawirusa oraz przechowywania odpadów zakaźnych z Oddziału Zakaźnego – chłodziarka laboratoryjna - 700L, drzwi pełne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| 1 | Chłodziarka laboratoryjna – 700L, drzwi pełne  | 1 |  | 23% |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** | **Warunek** | **Parametr oferowany** |
| **Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………………….** |
| 1 | Zakres regulacji temperatur: +2°C / +10°C (+/- 10%) | Tak (podać) |  |
| 2 | Pojemność: 700 l (+/-5%) | Tak (podać) |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne: 720 x 860 x 2020 mm (SxGxW) (+/-5cm) | Tak (podać) |  |
| 4 | wymiary wewnętrzne (SxGxW): x 60 x 69,5 x 150,5 cm (+/-5cm) | Tak (podać) |  |
| 5 | urządzenie chłodnicze dedykowane dla celów laboratoryjnych i farmaceutycznych | Tak |  |
| 6 | ciężar: 125 kg (+/-10%) | Tak |  |
| 7 | zakres temperatur**:** +2C / +10C przy temperaturze otoczenia pracy urządzenia +30 C i wilgotności względnej 55 % | Tak  |  |
| 8 | elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury | Tak  |  |
| 9 | automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu | Tak |  |
| 10 | 3 półki metalowe plastyfikowane | Tak |  |
| 11 | korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo) | Tak  |  |
| 12 | wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej  | Tak  |  |
| 13 | nóżki regulowane w zakresie do 50 mm | Tak (podać) |  |
| 14 | chłodzenie wymuszone wentylatorem | Tak |  |
| 15 | agregat zamontowany na górze urządzenia | Tak |  |
| 16 | drzwi pełne | Tak |  |
| 17 | alarm dźwiękowy wysokiej/niskiej temperatury | Tak |  |
| 18 | alarm otwartych drzwi | Tak |  |
| 19 | zamek | Tak |  |
| 20 | wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi | Tak |  |
| 21 | zasilanie: 230/50 V/Hz | Tak |  |
| 22 | załadowanie 150 kg (+/-10%) | Tak (podać) |  |
| 23 | czynnik chłodniczy: R-134A lub R-404A | Tak (podać) |  |
| 24 | otwór walidacyjny | Tak |  |
| 25 | zabezpieczenie przed przemrożeniem | Tak |  |
| 26 | izolacja o grubości 60 mm (+/-5mm) | Tak  |  |
| 27 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak (podać) |  |
| 28 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji min. 24 miesiące | Tak (podać) |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr pozycji w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest Fabrycznie nowy.