## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pulsoksymetr - 1 szt.
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
| Pulsoksymetr | szt | 1
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wczesniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): …………………………………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak
Opis parametrów
2 | Pulsoksymetr stacjonarno-przenośny z odłączanym modułem transportowym posiadającym niezależne zasilanie akumulatorowe | Tak
3 | Waga z akumulatorem: max. 1,2 kg | Tak(podać)
4 | Wymiary maksymalne szerokośćxgłebokośćxwysokość:215mmx180mmx82mm | Tak(podać)
5 | Zasilanie sieciowe 230V AC 50/60 Hz | Tak
6 | Zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora na minimum 5 godzin | Tak(podać)
7 | Czas ładowania akumulatora do pełnej mocy: maksymalnie 6 godzin | Tak(podać)
8 | Panel z przyciskami funkcyjnymi i wskaźnikami parametrów na przedniej płycie aparatu | Tak
9 | Pomiar saturacji w zakresie min.0-100% | Tak(podać)
10 | Pomiar tętna w zakresie min. 30-250bpm | Tak(podać)
11 | Dokładność pomiaru saturacji w minimalnym zakresie: Dzieci/dorośli od 70% do 100% +/-2 cyfry(%) od 50% do 69%+/-3 cyfry(%) Noworodki od 70% do 100% +/-3 cyfry(%) od 50% do 69%+/-4 cyfry(%) | Tak(podać)
12 | Aparaty z wyświetlaczem LCD lub LED min. 4,3" z wyświetlaczem krzywej pletyzmograficznej | Tak(podać)
13 | Regulacja jasności wyświetlacza min.5 poziomów | Tak(podać)
14 | Min. 5 trybów wyświetlania.Możliwość pracy w płaszczyźnie poziomej i pionowej | Tak(podać)
15 | Selektywne włączane/wyłączane alarmy dla wszystkich parametrów | Tak
16 | Ustawianie granic alarmów wszystkich parametrów | Tak
17 | Możliwość min.4 stopniowego zawieszania alarmów:min.30sekund,1 min.,1,5min.,2min. | Tak(podać)
18 | Przeznaczony dla wszystkich katergorii wiekowych,wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe.Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | Tak
Parametry wyświetlane
19 | Częstość pulsu | Tak
20 | Procentowy pomiar SpO2 | Tak
21 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | Tak
22 | Wskaźnik perfuzji | Tak
23 | Wskaźnik stanu pracy -sieć,akumulator | Tak
24 | Sygnalizacja odłączenia czujnika saturacji | Tak
25 | Przegląd trendów tabelarycznych i graficznych z min.240 godzin w rozdzielczości nie gorszej niż 10 sekund.Możliwość zapisu z wyższą rozdzielczością min. 2 sekundową | Tak(podać)
26 | Krótki trend SpO2 oraz PR z ostatnich min. 30min. | Tak(podać)
27 | Alarm wizualny i dźwiękowy rozładowania wewnętrznego akumulatora | Tak
Pozostałe parametry
28 | Port R232 lub równowazny | Tak (podać)
29 | Uchwyt w obudowie do przenoszenia aparatu | Tak
30 | System eliminacji wpływu efektów ruchowych oraz możliwość pomiaru przy niskiej perfuzji | Tak
31 | Modulacja tonu pulsu w zależności od zmierzonej wartości SpO2 | Tak
32 | Wyprowadzenie danych o przebiegu monitorowania saturacji w formacie elektronicznym do opcjonalnego oprogramowania.Oprogramowanie w języku polskim | Tak
33 | Wyświetlane komunikaty w języku polskim | Tak
Gwarancja
34 | Gwarancja min. 24 miesiące na pulsoksymetr. Gwarancja min.6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych). Gwarancja dostępnosci oryginalnych części zamiennych przez okres co najmniej 5 lat | Tak(podać)
Inne
35 | Instrukcja pisemna w języku polskim | Tak
36 | Oprogramowanie pulsoksymetru | Tak
37 | Wyposażenie każdego pulsoksymetru -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych-2szt. -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dzieci-2szt. -kabel przedłużka do czujników SPO2-1szt. | Tak
38 | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja) | Tak
39 | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu min. 3 osoby | Tak (podać)
40 | Przeglądy w cenie zakupu zgodnie z wymaganiami producenta ale nie rzadziej niż raz w roku | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... …………………..………………………........................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)