Załącznik nr 2a
Pakiet 1: Zamrażarki/chłodziarki laboratoryjne – konieczne do zabezpieczania próbek do badania koronawirusa oraz przechowywania odpadów zakaźnych z Oddziału Zakaźnego – zamrażarka laboratoryjna
Lp.	Nazwa przedmiotu			Ilość	Cena jednostkowa netto	% VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto
1	Zamrażarka laboratoryjna			1		23%
		RAZEM

Lp.	Parametr wymagany	Warunek	Parametr oferowany
Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………………….
1	Pionowa zamrażarka laboratoryjna szufladowa	Tak
2	Pojemność brutto/netto łącznie: 139/129 l (+/-5%)	Tak / (podać)
3	Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW): 615x600x820 (+/-50 mm)	Tak / (podać)
4	Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW): 454x450x663 (+/-50 mm)	Tak / (podać)
5	Regulacja temperatury co 0,1°C	Tak
6	Maksymalna fluktuacja: 3,3 °C	Tak / (podać)
7	Maksymalny gradient: 6,4 °C	Tak / (podać)
8	Statyczny układ chłodzenia	Tak
9	Kolor obudowy: biały	Tak
10	Stalowa obudowa i drzwi	Tak
11	Wnętrze z tworzywa sztucznego białego	Tak
12	Metoda odszraniania: ręczne	Tak
13	Zakres temperatury: -9°C do -26°C	Tak
14	Wskaźnik temperatury – zewnętrzny cyfrowy	Tak
15	Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury w komorze	Tak
16	Alarm temperatury i otwartych drzwi – optyczny i dźwiękowy	Tak
17	Alarm braku zasilania	Tak
18	Materiał półek – płyty parownika	Tak
19	Ergonomiczny uchwyt drążkowy	Tak
20	Drzwi pełne z samodomykaczem	Tak
21	Kierunek otwierania drzwi – prawe przestawne	Tak
22	Interfejs: RS 485	Tak
23	Napięcie: 220-240 V/50 Hz	Tak / (podać)
24	Ilość szuflad: 3	Tak
25	Ilość koszy: 1	Tak
26	Zużycie energii: 0,926 kWh / 24h	Tak
27	Maksymalne obciążenie półki: 24 kg	Tak / (podać)
28	Czynnik chłodniczy – R 600a	Tak
29	Zamek	Tak
30	Klasa klimatyczna: SN-ST	Tak
31	Poziom hałasu: 45 dB (+/-10%)	Tak / (podać)
32	Waga: 42 kg (+/-10%)	Tak / (podać)
33	Gwarancja: minimum 24 miesiące	Tak / (podać)
34	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji min. 24 miesiące	Tak / (podać)

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr pozycji w tabeli parametrów.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest Fabrycznie nowy.