|  |  |
| --- | --- |
| Znak sprawy: DZP/PN/61/2021 |  Zawiercie, 13.10.2021r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**dotyczy:** Dostawa sprzętu medycznego - 3 pakiety

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1**

Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści dioptromierz o parametrach jak poniżej:

* Zakres pomiarowy: sfera-25,0D do +25,0D (z krokiem 0,25D; 0,12D; 0,01D),
* Cylinder do ± 9,99D (z krokiem 0,25D; 0,12D; 0,01D)
* Format cyl: +/-/±
* Addycja: do 9,99D (z krokiem 0,25D; 0,12D; 0,01D),
* Pryzma: 0 do 15 cm/m
* PD: jednooczny/obuoczny
* Średnica soczewki: 20-108 mm
* Długość fali - pomiar przepuszczalności UV 375 nm
* Wyświetlacz 5.6”
* Drukarka termiczna (szer. Papieru: 57mm)
* Waga: ok. 5 kg
* Wymiary: (SxWxG): 161 x 372 x 222 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 2 pozycji 1**

Czy zamawiający dopuści również ekran o przekątnej 7 cali?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 2 pozycji 7**

Czy zamawiający dopuści również wielkość soczewki 16-100 mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 2 pozycji 9**

Czy zamawiający dopuści również szerokość papieru 55 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 2 pozycji 12**

Czy zamawiający dopuści również dioptromierz o wadze 5,25 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 2 pozycji 13**

Czy zamawiający dopuści również dioptromierz o wymiarach 175mm x 255,5mm x 478mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 7 - dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ – Pakiet 2 lp. 13**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 170 mm(szer.) x 205 mm (gł.) x 468 mm (wys.)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.