## Pakiet 1
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 1 STERYLNE SERWETY PAKOWANE POJEDYNCZO
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | Serweta sterylna 45x75cm Laminat dwuwarstwowy (folia- polietylen,włóknina-wiskoza) foliowany, nieprzemakalny Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 65 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 125cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych lub równoważną. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 4000 |  | 8%
2 | Serweta sterylna 75x90cm Laminat dwuwarstwowy (polietylen, włóknina wiskozowa), foliowany, nieprzemakalny ,w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 65 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 125cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych lub równoważną. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | szt. | 250 |  | 8%
3 | Serweta 200 x 240 cm z otworem Ø 12 cm / do guzka przyklejana Laminat dwuwarstwowy, (polietylen, włóknina wiskozowa) foliowany, nieprzemakalny ,grubość folii 40µ, Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro >45kPa w strefie krytycznej i mniej krytycznej,;- odporność na rozerwanie na sucho >65 kPa w strefie krytycznej i mniej krytycznej Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 125 cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych lub równoważną. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 180 |  | 8%
4 | Serweta przyklejana dolna 175x175 cm/ na pacjenta Laminat trzywarstwowy,(polietylen, polipropylen, włóknina wiskozowa), foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej polipropylenowa włóknina Gramatura w części podstawowej> 60g/m2 Gramatura w części chłonnej> 72g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro w strefie krytycznej >74 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny >90 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) >200 cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych lub równoważną. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 250 |  | 8%
5 | Serweta przyklejana górna 150x240cm/ na pacjenta Laminat trzywarstwowy, polietylen, polipropylen, włóknina wiskozowa), foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej włóknina polipropylenowa Gramatura w części podstawowej >60g/m2 Gramatura w części chłonnej> 72g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny > 70 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 90 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 200 cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych lub równoważną. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 200 |  | 8%
6 | Serweta sterylna na stolik Mayo min.78x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, Z wywinięciem umożliwiającym aseptyczne okrycie stolika Mayo, Wykonany z folii polietylenowej o grubości 60µ, warstwa chłonna min.27g/m2 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >140 cm H20,;- Odporność na rozerwanie na sucho> 120 kPa i mokro> 80kPa Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznychlub równoważną. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 900 |  | 8%
7 | Pokrowiec sterylny na kończynę górną (pończocha) 22x75cm Pakowane pojedynczo Laminat 2-warstwowy Gramatura >95g/m2 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >100 cmH20 Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 131/ 112 kPa Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 150 |  | 8%
8 | Pokrowiec sterylny na kończynę dolną (pończocha) 32x120cm Pakowane pojedynczo Laminat 2-warstwowy Gramatura >95g/m2 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >100 cmH20 Odporność na rozerwanie sucho/mokro 131/112 kPa Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 200 |  | 8%
9 | Taśma samoprzylepna sterylna o wymiarze min. 9x49cm pakowana po 2 sztuki Laminat 2-warstwowy (folia polietylenowa i włóknina poliestrowa) Gramatura >65g/m2 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >100 cm H20 Odporność na rozerwaniesucho/mokro - min. 190/170 kPa Na opakowaniu etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 500 |  | 8%
10 | Kieszeń jednokomorowa przylepna, o wymiarach 35x40 wykonana z foli polietylenowej Grubość 80 mikr. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 250 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.).
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 2
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 2 NIESTERYLNY KOMPLET CHIRURGICZNY
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | Bluza chirurgiczna wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 , antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Kolor niebieski w rozmiarach XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL w zależności od zapotrzebowania | szt | 500 |  | 8%
2 | Spodnie chirurgiczne wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 47 g/m2 , antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Kolor niebieski w rozmiarach XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL w zależności od zapotrzebowania | szt | 500 |  | 8%
3 | Bluza chirurgiczna - ocieplacz wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 , antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; z długim rękawem zapinana na napy, rękawy zakończone elastycznym mankietem oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Kolor niebieski w rozmiarach XS,S,M,L,XL,XXL,3XL w zależności od zapotrzebowania | szt | 500 |  | 8%
4 | Serweta dwuwarstwowa sterylna75x90cm.Laminat dwuwarstwowy polietylen, włóknina wiskozowa, foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 60g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho obszar krytyczny >125cm H2O. Wykonany zgodnie z normą EN 13 795 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu etykieta z numerem serii, datą ważności. | szt. | 900 |  | 8%
5 | Serweta dwuwarstwowa z otworem przylepnym, 75x90 cm, otwór 6x8cm, gramatura min. 48g/m2, odporność na przenikanie płynów min 150cm H2o, wytrzymałość na rozerwanie na sucho-min. 54kPa. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem seri, datą ważności produktu | szt | 700 |  | 8%
6 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m2, wiązany na troki, niejałowy opakowanie 10szt | op | 500 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.).
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 3
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 3 STERYLNY FARTUCH CHIRURGICZNY BAWEŁNOPODOBNY
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej (włóknina poliestrowo - celulozowa typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m2 o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru) , antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej , elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep; troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywidualnie . Opakowanie foliowo-foliowe ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Rozmiary: L, XL, XXL. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu pozwalające na identyfikację przed założeniem. Opakowanie folia-folia z minimum 2 etykietami przylepnymi do wklejenia w dokumentację medyczną. Pakowane próżniowo w celu łatwej icentyfikacji rozjałowienia. | szt | 600 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.).
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 4
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 4 ZESTAW SERWET JEDNORAZOWYCH STERYLNYCH OKULISTYKA
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | Sterylny zestaw serwet do zabiegów okulistycznych wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze 43g/m2 o nieprzemakalności minimum 180 cm H2O. Skład minimalny zestawu: serweta 75x45cm z otworem o śr. 8 cm otoczony przylepcem - 1 szt, kompresy z gazy 17N 8W 7,5 x 7,5cm - 5 szt., serweta na stolik narzędziowy 60x50cm służąca do zawinięcia zestawu - 1 szt., Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3). Na opakowaniu papierowo-foliowym etykieta typu TAG z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. | szt. | 300 |  | 8%
2 | Sterylny zestaw serwet do operacji okulistycznych wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej 3 warstwowej włókniny o gramaturze minimum 73g/m2 o nieprzemakalności minimum 190 cm H2O. Skład zestawu: serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190cm - 1 szt., serweta na stolik Mayo 80 x 140-145cm - 1 szt., serweta główna 150cm x 140-170cm z otworem o średnicy 8-10cm wypełnionym folią chirurgiczną i 2 zintegrowanymi kieszeniami na płyny, pokrowiec na podłokietnik 20-45cm x 60cm - 2 szt. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | szt | 20 |  | 8%
RAZEM:
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.).
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 5
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 5 STERYLNY ZESTAW BIELIZNY TRZYWARSTWOWEJ
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | Sterylny zestaw uniwersalny minimum 3-warstwowy - 1 taśma op min9x49 cm - 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona min 78 x 145 cm, - 4 ręczniki do rąk chłonne o wymiarze min.18x25cm - 2 przyklejane serwety 75x75 cm z warstwą chłonną w strefie krytycznej. Laminat 3- warstwowy, gramatura min. 70g/m2, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50 g/m2. Nieprzemakalność min. 190 cm H2O - 1 przyklejana serweta dolna z łatą chłonną i przykryciem na przewody min.175 x 175cm, z warstwą chłonną dodatkową w strefie krytycznej Laminat 3- warstwowy, gramatura min. 70g/m2, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50 g/m2. Nieprzemakalność min. 190 cm H2O - 1 przyklejana serweta górna duża 150 x 240 cm Laminat 3- warstwowy, gramatura min. 70g/m2, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50 g/m2. Nieprzemakalność min. 190 cm H2O - Serweta chirurgiczna min.1 szt. O wymiarach min. 70x90cm. Laminat 3- warstwowy, gramatura min. 70g/m2, - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm jako owinięcie zestawu Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych lub równoważna. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 200 |  | 8%
2 | Sterylny zestaw z wycięciem U-3 warstwowy do operacji stawu biodrowego a) 1 serweta górna z taśmą samoprzylepną o wymiarze 175 x300 cm, wzmocniona w strefie krytycznej dodatkową warstwą chłonną i zaopatrzona w organizer przewodów, wykonana z laminatu 3- warstwowego o gramaturze min. 70g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej- 4 warstwowa o gramaturze min 121g/m2, nieprzemakalności min. 197cm H20 oraz wytrzymałości na rozerwanie na mokro min.186 kPa w strefie krytycznej. b) 1 serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200 x 260 cm z wycięciem U o wymiarze 7x102cm, wykonana z laminatu 3- warstwowego o gramaturze min. 56g/m 2 w strefie mniej krytycznej, wzmocniona dodatkową warstwą chłonną / tu 4- warstwowa/ w strefie krytycznej o gramaturze min 114 g/m2 ,nieprzemakalności min. 150cm H20 oraz wytrzymałości na rozerwanie na mokro min.102 kPa w strefie krytycznej. c) 1 serweta chirurgiczna o wymiarze 75x90 cm, laminat 2-warstwowy o gramaturze min.60g/m2 d) 1 Serweta na stolik 150x190 cm, folia PE min. 55 mikr. w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie z włókniny min. 23g/m2 e) osłona na kończynę o wymiarach 32x120 cm wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu (Folia PE o grubości 70 mikronów + włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30g/m2); f) 2 włókninowe taśmy samoprzylepne o wymiarach min.9x49cm; g) ręcznik chłonny 18x25 cm - 4szt.. h))wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 79 x 145,z folii PE o grubości min. 60 µ i warstwie chłonnej 55 mikr folia PE i laminat 40g/m2 i)) serweta na stolik instrumentalny wzmocniona o wymiarach 150x190 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (Folia PE + włóknina o gramaturze min. 70 g/m2); Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych lub równoważna. Na opakowaniu etykieta odklejana z numerem serii, datą ważności produktu. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych lub równoważna. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 50 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.).
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 6
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 6 GOTOWE ZESTAWY OPERACYJNE PAK
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA minimalny skład zestawu: -Obłożenie chirurgiczne do artroskopii kolana 230x320cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonną. w serwecie znajduje się samo-uszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 7cm , zintegrowana z workiem przechwytującym płyny, który również posiada samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 5 cm - 6 cm z możliwością podłączenia drenu, instrumentalnego. Obłożenie wykonane z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 61g/m2, nieprzemakalności min. 140cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 90 kPa. – 1 sztuka - Osłona na kończynę typu stokinet 32x120cm – 1 sztuka - Serweta 150x175cm z taśmą samoprzylepną, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2,– 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O 79x145cm – 2 sztuki - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 1 sztuka. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem B5B3 łatwej identyfikacji w rozmiarach: L – 1 sztuka, XLL – 2 sztuki - Osłona foliowa na kamerę 18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca) – 1 sztuka - Ręcznik chłonny 18x25 cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm- 4 sztuki - Plaster samoprzylepny typu Mefix min. 5x25cm – 1 sztuka - Kompres gazowy 10x10cm,wiązane po 10 sztuk(gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały) – 30sztuk, - Kompres gazowy 10x20 cm, gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, biały- 10 szt. - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 2 sztuki - Igła iniekcyjna 18G 40mm SB – 1 sztuka - Bandaż elastyczny 15cm 4 m – 1 sztuka - Podkład syntetyczny pod gips 15cm x 3.0m – 1 sztuka - Pojemnik na igły piankowo- magnetyczny na 10 sztuk-1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor niebieski. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „ARTRO KOLANA” w ramce koloru niebieskiego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 150 |  | 8%
2 | ZESTAW DO ARTROSKOPII BARKU, minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne 200x290 cm, samoprzylepne, wycięcie U 7x102 cm, wzmocnione, wykonane z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800 cm, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 270/280kPa ( w strefie krytycznej 4- warstwowy laminat)- 1 sztuka, -Serweta operacyjna 75x75cm z taśmą samoprzylepną, laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O- 2 sztuki, - Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100cm H2O-1 sztuka, -Torba do przechwytywania płynów, 83x88cm z wycięciem U 15x52cm- 1 sztuka, -Osłona na stolik Mayo 79x145cm, wykonana z mocnej folii PE o grubości 80 µm z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu2-warstwowego- folia PE o grubości 60 µm oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min.140cm H2O,-2 sztuki. -Osłona na stół narzędziowy 150x190 cm, obszar chłonny 75x190cm, laminat 2-warstwowy o gramaturze min 74g/m2- 1 sztuka; Kompres gazowy 10x10cm, wiązane po 10 sztuk( gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały)-40 sztuk ;-Miska nerkowata z polipropylenu o pojemności 800ml, przezroczysta- 1 sztuka; -Ostrze chirurgiczne nr11(CS)- 4 sztuki;B8 - Osłona foliowa na kamerę 18x250cm, elastyczna końcówka, taśma mocująca- 1 sztuka; -Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep. rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 6 cm, wiązany na troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. -Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu celem łatwej identyfikacji, rozmiar L- 1 sztuka,; -Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 65 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatość powietrza równa 59 ft3/min (wg metody ASTM D737:96): XL – 2 sztuki - Serweta operacyjna 240x 175 z taśmą samoprzylepną, o wzmocnieniu w rozmiarze 55x20 cm, o gramaturze w obszarze wzmocnionym min. 123g/m2 i 73g/m2 w obszarze dwuwarstwowym, o odporności na przenikanie płynów w obszarze wzmocnionym min. 197cm H2O; o odporności na rozerwanie na sucho i mokro min.185 kPa- 1 szt. Taśma lepna 9x49cm- 4 szt, - Mazak do skóry fioletowy- 1 szt.,- Dren łączący do ssaka PCV 25CH/16Ch, 2,0m F/PT-1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor miętowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „ARTRO BARKU” w ramce koloru miętowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 50 |  | 8%
3 | ZESTAW DO PROTEZY KOLANA minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta operacyjna 300x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka,; Serwta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną,laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100cm H2O- 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 2 sztuki - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 2 sztuki,; - serweta operacyjna dwuwarstwowa 75x90 cm - 1 sztuka - Osłona na kończynę typu stokinet 32x120cm-1 szt. - Folia operacyjna 45x55cm – 1 sztuka - kieszeń na narzędzia 40 x 35 cm – 1 sztuka - Ręcznik chłonny 18x25cm – 3 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cm H2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 5 sztuk - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, rozmiar L- 1 sztuka, - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 65 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.B11 W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatość powietrza równa 59 ft3/min (wg metody ASTM D737:96): XL – 1 sztuka i XXLL – 2 sztuki - Bandaż elastyczny 15cm x 4 m – 2 sztuki - Podkład syntetyczny pod gips 15cm x 3.0m – 2 sztuki - Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony wysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną wykonana z włókniny o min gramaturze 130g/m2 ( w tym min 60% wiskozy i max 40% poliestru) i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000% – 5 sztuk - Kompres gazowy 10x10cm , wiązane po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały, znacznik rtg) – 100 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg,– 60 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800 ml, przezroczysta – 1 sztuka - Kubek plastykowy z uchwytem i dziubkiem 1000ml – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuk - Ostrze chirurgiczne nr 10A (CS) – 6 sztuk - Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3m F/F – 1 sztuka - Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25cm, – 1 sztuka,; - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 2 sztuki - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm – 1 sztuka,; osłona na kończynę 32x120cm-1szt,- Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm- 2 szt., , -Marker skórny fioletowy- 2 szt. -Elektroda monopolarna- nóż prosty 15,3 cm Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor fioletowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „PROTEZA KOLANA” w ramce koloru fioletowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 130 |  | 8%
4 | ZESTAW DO PROTEZY BIODRA minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. – 1 sztuka - Serweta operacyjna 75x90 cm, 2-warstwowa – 1 sztuka - Serweta operacyjna 300x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka -Serweta operacyjna 150x240 cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta 90x150cm – 2 sztuki Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm- 2 sztuki - Ręcznik chłonny min.18x25cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 6 sztuk - Osłona na kończynę typu stockineta 32x120cm – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 65 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatość powietrza równa 59 ft3/min (wg metody ASTM D737:96) w rozmiarach: XLL – 2 sztuki oraz XXLL – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, L -1 sztuka - Folia operacyjna 45x55cm – 1 sztuka - Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną– 1 sztuka - Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony wysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną wykonany z włókniny o min gramaturze 130g/m2 ( w tym min 60% wiskozy i max 40% poliestru) i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000% - 2 sztuki - Kompres gazowy 10x10cm, wiązany po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały, znacznik rtg)- 140 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 20-nitkowa, 12-warstwowy, biały znacznik rtg) -100 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800 ml, przezroczysta – 1 sztuka - Kubek plastykowy z dziubkiem i uchwytem 1000 ml- – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 4 sztuki - Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3m F/F – 1 sztuka - Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25cm z okrągłą końcówką- 1 szt. - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 2 sztuki - Uchwyt z ostrzem i przedłużką PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm – 1 sztuka,- Elektroda monopolarna- nóż prosty 15,3 cm,- Marker skórny fioletowy- 1 szt.,- Pojemnik na igły piankowo- magnetyczny na 10szt.- 1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w 3 odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor czerwony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „BIODRO” w ramce koloru czerwonego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 150 |  | 8%
5 | ZESTAW DO DHS – U - minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta operacyjna 300x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta operacyjna 150x240cm z taśmą samoprzylepną, wykonana z laminatu trzywarstwowego/PE+PP+PP ,foliowanego,grubość 40 µ, w części chłonnej włóknina, gramatura w części podstawowej> 60g/m2, gramatura w części chłonnej > 80g/m2, odporność na rozerwanie na mokro obszar krytyczny > 49 kPa, chłonność > 850cmH2O - - 2 sztuki - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2 . Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140 cm H2O. 79x145cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm obszar chłonny 75x240 cm – 1 sztuka, - Serweta operacyjna dwuwarstwowa 75x90 cm - 1 szt. - Taśma lepna 9x49 cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa-5 sztuk - Ręcznik chłonny min.18x25 cm – 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 65 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatość powietrza równa 59 ft3/min (wg metody ASTM D737:96) XXLL – 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L-1 szt. i XXLL- 1 szt. operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L -1 sztuka, XLL- 1 sztuka - kieszeń na narzędzia 40x35 cm z taśmą samoprzylepną – 1 sztuka - Osłona na aparaturę foliowa 120x60cm, okrągła z gumką, przezroczysta – 2 sztuki - Kompres gazowy 10x10cmwiązane po 10 sztuk(gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały, znacznik rtg) -100 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 60 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 1 sztuka , - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej- 1 szt. - Pojemnik n igły piankowo- magnetyczny na 10 szt.- 1 szt., Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor zielony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „DHS” w ramce koloru zielonego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 50 |  | 8%
6 | ZESTAW DO DHS minimalny skład zestawu: - serweta główna zintegrowana z nogawicami o wymiarach 240x290cm (+- 5cm), wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane otwory wypełnione folią chirurgiczną o wymiarach 15x45cm, znajdujące się w części udowej. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wymiarze 75x210cm (+/-5cm). Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego (włókninowa hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i laminatu dwuwarstwowego (włóknina wiskozowa typu spunlaced / folia polietylenowa) o gramaturze 88 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu. Obłożenie w strefie krytycznej o nieprzemakalności (odporności na przenikanie cieczy) min.340 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie (na wypychanie) w strefie krytycznej na sucho/mokro min: 150/180 kPa; odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro na całej powierzchni serwety BI 6,0 - oznacza brak przenikania (Bl = 6,0 jest maksymalną osiągalną wartością) – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145 cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x240cm obszar chłonny 75x240cm – 1 sztuka - kieszeń na narzędzia 40x35cm z taśmą samoprzylepną – 1 sztuka - Osłona na aparaturę foliowa 120x60 cm, okrągła z gumką, przezroczysta – 2 sztuki - Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 sztuki - Taśma lepna min. 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa-5 sztuk - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatość powietrza równa 59 ft3/min (wg metody ASTM D737:96) XXLL – 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gram. 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm;; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L -1 sztuka, XLL- 1 sztuka - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały, znacznikrtg) -100 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 60 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 1 sztuka - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm-1 sztuka,; - Pojemnik na igły piankowo- magnetyczny na 10 szt- 1 szt, Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w min. trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor zielony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „DHS” w ramce koloru zielonego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 60 |  | 8%
| ZESTAW DO OPERACJI RĘKI DUŻY: Minimalny skład zestawu: -serweta operacyjna 75x90cm, dwuwarstwowa, o gramaturze min 60 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 125 cm H2O, 1 szt. -Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Paroprzepuszczalność na poziomie MVTR min.67000 g/m2/24h rozmiar L-1 szt. -miska nerkowata 800 ml – 1 szt. - osłona na kończynę o wymiarach 22x75 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu 95 g/m2, włóknina wiskozowa/folia polietylenowa 1 szt. -kompres gazowy 10x20 cm, 17N, 12 W, RTG – 60 szt. - dren Redona 10CH, 80 cm, znacznik RTG na długości 20 cm, - 1szt. - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE, z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm - 1sztuka -Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 150 cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 190/102 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro min. 190/102 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka -ostrze nr 20 – 3 szt. - serweta z taśma lepną 150x175cm, trójwarstwowa serweta o gramaturze min. 72 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O, - 1szt. -strzykawka 100 ml – 1 szt. - Wzmocniona osłona na stół narzędziowy – 150x190 cm, będąca również owinięciem zestawu, wykonana z laminatu z foli PE i włókniny PP o gramaturze laminatu 82 g/m², odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm H20 – 1 szt. - ostrze chirurgiczne nr 10 – 4 szt. - kompres gazowy 10x10 cm, 17N, 8W, RTG, -80 szt. - serweta z taśmą lepna, rozmiar 300x175 cm, trójwarstwowa o gramaturze min 72 g/m2, z dodatkową łatą wysokochłonna o gramaturze 50 g/m2, odporność na przenikanie płynów min 195 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro – 195/186kPa – 1 szt. -uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z ostrzem powleczonym PTFE, 320 cm – 1 szt. - pełnoochronny fartuch chirurgiczny ,wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlaced o następujących parametrach: gramatura min. 68 g/ m,² wytrzymałość na rozrywanie - sucho/ mokro min. 230/180 kPa , odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100 cm² na całej powierzchni, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O , u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 8 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów w przedniej części – folia o grubości 35 mikronów oraz w rękawach wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu zawierającego folię polietylenową o gramaturze 27,5 mikronów oraz włókniny wiskozowo poliestrowej o gramaturze 30g/m2, fartuch posiada współczynnik parowania wody na poziomie 52000g/m2/24h , rozmiar XXLL – 3 szt. - kieszeń foliowa, 40x35 cm, z taśmą lepna -1 szt. -taśma lepna 9x 49 cm – 4 szt. -kubek plastikowy, przezroczysty o pojemności 1000 ml – 1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zawartość zestawów zabiegowych (wieloelementowych) opisana w języku polskim na etykiecie. Zestawy zapakowane w torbę z folii PE z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor BIAŁY Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „RĘKA DUŻY” w ramce koloru BIAŁEGO – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 50 |  | 8%
| ZESTAW DO OPERACJI PODUDZIA: Minimalny skład zestawu: serweta 175x175cm z taśmą lepną i organizatorami przewodów. Materiał serwet składający się z 3 warstw o łącznej gramaturze min. 80g/m2. oraz dodatkową warstwą chłonną 50g/m2, przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 900 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej na poziomie min. 102/50 kPa. - 1 szt. - serweta 300x175 z taśmą lepną i organizatorami przewodów. Materiał serwet podstawowych składający się z 3 warstw o łącznej gramaturze min. 80g/m2. oraz dodatkową warstwą chłonną 50g/m2, przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 900 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej na poziomie min. 102/50 kPa. - 1 szt. - serweta 75x75cm z taśmą lepną, materiał serwety składający się z 3 warstw o gramaturze 72 g/m2, o wytrzymałości na przenikanie cieczy min 200 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie sucho/mokro 85/72 kPa - 2 szt. -kompres gazowy 10x10 cm, z nitką RTG, 17N, 8 W – 40 szt. - strzykawka 100ml – 1 szt. -ostrze chirurgiczne nr 10 – 4 szt. -kompres gazowy 10x20 cm, 17N, 8W, RTG – 40 szt. -taśma lepna 9x49cm – 2 szt. -Wzmocniona osłona na stół narzędziowy – 150x190 cm, będąca również owinięciem zestawu, wykonana z laminatu z foli PE i włókniny PP o gramaturze laminatu 82 g/m², odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm H20 – 1 szt. -uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z ostrzem powleczonym PTFE, 320 cm – 1 szt. - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE, z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm - 1sztuka -Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Paroprzepuszczalność na poziomie MVTR min.67000 g/m2/24h rozmiar L-1 szt, XL-3 szt. -serweta operacyjna 75x90cm, dwuwarstwowa, o gramaturze min 60 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 125 cm H2O, 1 szt. -ostrze chirurgiczne nr 20 – 2 szt. - osłona na aparaturę wykonana z przezroczystej folii o wymiarach 120x60cm, z gumką -2 szt. - kompres gazowy 7,5x7,5, 17N, 16W, RTG – 40 szt. - kubek plastikowy, przeroczysty o pojemności 1000 ml – 1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zawartość zestawów zabiegowych (wieloelementowych) opisana w języku polskim na etykiecie. Zestawy zapakowane w torbę z folii PE z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor CZARNY Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „PODUDZIE I ” w ramce koloru CZARNEGO – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 50 |  | 8%
9 | ZESTAW PODSTAWOWY I: minimalny skład zestawu: - Serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 2sztuki - Serweta z taśmą lepną 175x175 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 1 sztuka - Serweta z taśma lepną 240x150 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm - 1sztuka -Osłona na stół narzędziowy - 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm – 1sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji w rozmiarach: L – 1 sztuka, XL – 3 sztuki - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik Rtg, biały) - 5 sztuk - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10 sztuk - Kompres gazowy 10x10cm , wiązane po 10 szt.(gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 40 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 10 sztuk - Kubek plastitowy 1000ML – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka - Dren łączący do ssaka PVC 30Ch 350cm + aspiracja typu Yankauer 23Ch z okrągłą końcówką i 2 otworami- 1 szt. - Dren brzuszny ,prosty, silikonowy miękki 24Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 5 otworami – 1 sztuka - Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem – 1 sztuka,; - Opatrunek z włókniny min. 9x30 z przylepcem- 1 szt..;- Opatrunek z nacięciem 8x9 cm- 1 szt., - Uchwyt z ostrzem PTFT/ do której nie przywiera tkanka/do koagulacji monopolarnej- 1 szt. , - Pojemnik na igły piankowo- magnetyczny na 10szt. - 1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor pomarańczowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „PODSTAWOWY I” w ramce koloru pomarańczowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 150 |  | 8%
| ZESTAW PODSTAWOWY II : minimalny skład zestawu: - Serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm Materiał serwet podstawowych składający się z 3 warstw o łącznej gramaturze min. 80g/m2. przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 900 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej na poziomie min. 102/50 kPa. 2 szt. - Serweta z taśmą lepną 175x175 cm Materiał serwet podstawowych składający się z 3 warstw o łącznej gramaturze min. 80g/m2. przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 900 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej na poziomie min. 102/50 kPa. – 1szt. - Serweta z taśma lepną 240x150 cm Materiał serwet podstawowych składający się z 3 warstw o łącznej gramaturze min. 80g/m2. przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 900 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej na poziomie min. 102/50 kPa. – 1 szt. - Dren łączący do ssaka PVC 35 Ch 350cm + aspiracja prosta 30 CH z okrągłą końcówką i 2 otworami- 1 szt. - Dren brzuszny ,prosty, silikonowy 24Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 5 otworami – 1 sztuka - Opatrunek z włókniny min. 9x25 z przylepcem- 1 szt..; - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 10 sztuk - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17 -nitkowa, 8-warstwowy, znacznik Rtg, biały) - 10 sztuk - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10 sztuk - Kubek plastitowy1000ML – 1 sztuka - pojemnik na igły piankowo-magnetyczny 10 miejsc, żółty – 1 szt. - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka -Uchwyt z ostrzem PTFE / do której podczas koagulacji nie przywiera tkanka/do koagulacji monopolarnej 320cm – 1 sztuka - Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem – 1 sztuka,; - Kompres gazowy 10x10cm, wiązany po 10 szt. (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 80 sztuk - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE, z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm - 1sztuka - Wzmocniona osłona na stół narzędziowy – 150x190 cm, będąca również owinięciem zestawu, wykonana z laminatu z foli PE i włókniny PP o gramaturze laminatu 82 g/m², odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm H20 – 1 szt. - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji w rozmiarach: L – 1 sztuka, XL – 3 sztuki - Opatrunek z nacięciem 8x9 cm- 1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zawartość zestawów zabiegowych (wieloelementowych) opisana w języku polskim na etykiecie. Zestawy zapakowane w torbę z folii PE z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor BRĄZOWY Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „PODSTAWOWY II” w ramce koloru BRĄZOWEGO – na obu etykietach: bocznej i dolnej) |  | 150 |  | 8%
11 | ZESTAW DO EKSTIRPACJI MACICY I - Serweta z taśmą lepną 90x75cm laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100cmH2O- 2 sztuki; -Serweta operacyjna z taśmą lepną 175x175 laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100cmH2O-1 sztuka; - Serweta operacyjna z taśmą lepną 240x150 laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100cmH2O-1sztuka; Osłona na stolik Mayo79x145cm, wykonana z mocnej folii PE o grubości 80 µm z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu 2-warstwowego- folia PE o grubości 60 µm oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min.140cm H2O,-1 sztuka, - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2-1sztuka, - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L-1sztuka, XL-3 sztuki; - Opatrunek chłonny włókninowy min. 9x30cm 5x25cm-1 sztuka; -Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik Rtg, biały) - 5 sztuk; - Kompres gazowy 10x10cm pakowane po 10 sztuk(gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 80 sztuk; - - Ostrze chirurgiczne nr 20(CS)- 1 sztuka; - Dren brzuszny prosty silikonowy miękki 24Ch50cm ze znacznikiem Rtg i 6 otworami- 1 sztuka; -Dren łączący do ssaka PVC 30Ch350cm+aspiracja typu Yankauer 24Ch, okrągła końcówka, 2 otwory- 1 komplet; - Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem- 1 sztuka;- Pojemnik na igły piankowo- magnetyczny na 10 szt.- 1 sztuka -Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm- 1 sztuka - Pęseta bipolarna bagnetowa do koagulacji- 1 sztuka; - Opatrunek z wycięciem do mocowania drenu 8x9cm - 1 sztuka; - Taśma lepna 9x49cm z włókniny PE o gramaturze 40g/m2 i folii PE o grubości 27,5 µm odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135kPa-1 sztuka. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w min. 3 odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem łatwej identyfikacji na magazynie. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „EKSTIRPACJA I” w ramce koloru szarego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 70 |  | 8%
| ZESTAW EKSTIRPACJA II Minimalny skład zestawu: - obłożenie chirurgiczne podstawowe200x270x220cm, zintegrowane nogawice i ekran anestezjologiczny, otwór 13x24cm, gramatura serwety min 59 g/m2, odpornośc na przenikanie płynów min 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro 73/71 kPa – 1 szt. - obłożenie ginekologiczne 60x116cm, o gramaturze 117 g/m2 otwór przyklejany 8x11cm zintegrowany worek do przechwytywania płynów wykonany z folii o grubości 100µm, możliwość przymocowania serwety do fartucha za pomocą taśmy, odporność na przenikanie płynów min 125 cm H2O, 1 szt. -kompres gazowy 45x45 cm, 20N, 6W, RTG, - 5 szt. - kompres gazowy 10x10 cm, wiązane po 10 szt., 17N, 12W, RTG – 80 szt. - uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z ostrzem powleczonym PTFE, 320 cm – 1 szt. - dren do ssaka 24 CH, 3 m, - 1 szt. - aspiracja typu yankauer 22 CH, okrągła koncówka, 6 otworów – 1 szt. -wzmocniona osłona na stół narzędziowy – 150x190 cm, będąca również owinięciem zestawu, wykonana z laminatu z foli PE i włókniny PP o gramaturze laminatu 82 g/m², odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm H20 – 1 szt. -pęseta bagnetowa, bipolarna – 1 szt. -Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE, z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm - 1sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji w rozmiarach: XL – 2 sztuki -Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Paroprzepuszczalność na poziomie MVTR min.67000 g/m2/24h rozmiar L-1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zawartość zestawów zabiegowych (wieloelementowych) opisana w języku polskim na etykiecie. Zestawy zapakowane w torbę z folii PE z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor FIOLETOWY Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „EKSTIRPACJA II” w ramce koloru FIOLETOWEGO – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 50 |  | 8%
| ZESTAW PLASTYKA Minimalny skład zestawu: - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE, z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm - 1sztuka - strzykawka 10 ml, dwuczęściowa – 1 szt. -pęseta bagnetowa, bipolarna – 1 szt. - igła iniekcyjna 22G, 40 mm – 1 szt. - obłożenie główne, zintegrowane z nogawicami, o rozmiarze 200/270x220cm, otwór w okolicy krocza o rozmiarze 9x13 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 60 g/m2, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna 50x100 cm, o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm H2O, serweta wyposażona w organizatory przewodów – 1 szt. - Wzmocniona osłona na stół narzędziowy – 150x190 cm, będąca również owinięciem zestawu, wykonana z laminatu z foli PE i włókniny PP o gramaturze laminatu 82 g/m², odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm H20 – 1 szt. -kompres gazowy 10x10 cm, wiązany po 10 szt., 17N, 16W, RTG, - 40szt. -Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji w rozmiarach: XL – 2 sztuki -Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Paroprzepuszczalność na poziomie MVTR min.67000 g/m2/24h rozmiar L-1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zawartość zestawów zabiegowych (wieloelementowych) opisana w języku polskim na etykiecie. Zestawy zapakowane w torbę z folii PE z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor SELEDYNOWY Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „PLASTYKA” w ramce koloru SELEDYNOWEGO – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 50 |  | 8%
12 | ZESTAW DO LAPAROSKOPII: - Serweta z taśmą lepną 90x75cm laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100cmH2O- 2 sztuki; -Serweta operacyjna z taśmą lepną 175x175 laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100cmH2O-1 sztuka; - Serweta operacyjna z taśmą lepną 240x150 laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100cmH2O-1sztuka; -Osłona na stolik Mayo 79x145cm, wykonana z mocnej folii PE o grubości 80 µm z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu 2-warstwowego- folia PE o grubości 60 µm oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min.140cm H2O,-1 sztuka, - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2-1sztuka, - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L-1 sztuka, XL- 3 sztuki; - Opatrunek chłonny włókninowy 4x5 7x8cm-3sztuki; - Kompres gazowy 10x10cm pakowane po 10 sztuk(gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 30 sztuk- Ostrze chirurgiczne nr10(CS)- 1 sztuka; Ostrze chirurgiczne nr11(CS)- 1 sztuka; Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem- 1 sztuka; - Pojemnik na igły piankowo- magnetyczny na 10 szt.- 1 sztuka-płyn przeciwmgielny (butelka i gąbka) 1 szt., -Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm- 1 sztuka, -Zestaw laparoskopowy do ssania- płukania z podwójnym grotem 5mm, 33 cm- 1 sztukA , - Igła Veresa 14G 120 cm z korkiem- 1 sztuka, - Trokar separujący 5mm z kaniulą 10 cm, z kranikiem zamykającym- 1 sztuka, - Kaniula trokara 5mm- 1 sztuka, -Trokar 12 mm z kaniulą 10 cm, z kranikiem zamykającym- 1 sztuka, - Kaniula trokara 12mm- 1 sztuka, -Laparoskopowy disektor Maryland 5mm, 33cm, rękojeść jednorazowa- 1 sztuka, - Kleszcze chwytająco- zaciskowe typu wielorazowego użycia 33 cm- 1 szt. -Laparoskopowe nożyce Metzenbaum monopolarne 5mm, 33cm, rękojeść typu jednorazowego użytku- 1 sztuka, - Laparoskopowa elektroda monopolarna typu hakL, 5 mm, 33cm,- 1 sztuka, - Kleszcze chwytające proste z zapadką, 33 cm- 1 sztuka, - Przewód monopolarny do zasilania narzędzi jednorazowych, uniwersalny- 1 sztuka. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie powinno zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażonym w minimum trzy odrębne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „Laparoskopia” w ramce koloru pomarańczowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 50 |  | 8%
13 | ZESTAW DO HERNII minimalny skład zestawu: - serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 2 sztuki - Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O -1sztuka - Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O -1sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm -1sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2-1sztuka - Ręcznik chłonny min.18x25 cm – 4sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach,L -1sztuka, XL – 2 szt. - Włókninowy opatrunek z przylepcem min. 9x25cm -1sztuka - Kompres gazowy 7,5x7,5cm, wiązane po 10 szt. (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 30sztuk - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17- nitkowa, 8-warstwowy, znacznik Rtg, biały- 2 szt. - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10 sztuk, - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS)- 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS)- 1 sztuka, - Uchwyt z ostrzem PTFT do koagulacji monopolarnej 320 cm- 1 sztuka, - Pojemnik piankowo- magnetyczny na 10 sztuk igieł- 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor żółty. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „HERNIA” w ramce koloru żółtego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 160 |  | 8%
14 | ZESTAW DO KOLEKTOMII minimalny skład zestawu: - Serweta operacyjna 90x150cm laminat min. dwuwarstwowy o gram. min. 64g/m2 – 1 sztuka - Serweta operacyjna 150x175cm z taśmą lepną, laminat min. dwuwarstwowy o gram. min. 64g/m2 - 1 sztuki - Zestaw serwet wykonanych z: laminat min. trzywarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2, a w strefie krytycznej dodatkowa warstwa (czwarta) chłonna o gramaturze 50g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.900 cm. H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min: 190/170 kPa: • Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; • Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; • serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm, wzmocnione – 3 sztuki - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 2 sztuki - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 1 sztuka - Ręcznik chłonny min. 18x25cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L – 1 sztuka, XL – 3 sztuki - opatrunek włókninowy min. 9x30cm 5x25cm – 1 sztuka - opatrunek z nacięciem 8x9cm - 3 sztuki - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10 sztuk - Kompres gazowy 10x10cm wiązane po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 80sztuk - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 15sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 10sztuk - Dren łączący do ssaka PVC 26Ch 3.5m + aspiracja typu Yankauer 23Ch, okrągła końcówka, 2 otwory – 2komplety - Dren brzuszny silikonowy prosty miękki 24Ch 50cm ze znacznikiem Rtg, 6 otworów, – 2 sztuki -Dren brzuszny silikonowy prosty miękki 28Ch 50cm ze znacznikiem Rtg , 6 otworów – 1 sztuka -Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem – 3 sztuki - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka, - Miska z PP 250 ml, z podziałką, różowa- 1szt, - kubek plastikowy z dziubkiem o pojemności 1000ml – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS)- 3 sztuki - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm – 2 sztuki, - Pojemnik na igły piankowo- magnetyczny na 10 szt.- 1 szt Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor różowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „KOLEKTOMIA” w ramce koloru różowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 40 |  | 8%
15 | ZESTAW DO LAPAROTOMII minimalny skład zestawu: - Zestaw serwet wykonanych z: laminat min. trzywarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2, a w strefie krytycznej dodatkowa warstwa (czwarta) chłonna o gramaturze 50g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.900 cm. H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min: 190/170 kPa: • Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; • Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; • -serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm, wzmocnione – 2 sztuki - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 1 sztuka - Ręcznik chłonny min.18x25cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 2 sztuki,;- Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; - troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach ,L -1sztuka, XL – 3 sztuki - Opatrunek chłonny włókninowy min.9x30cm 5x25cm – 1 sztuka - Opatrunek z wycięciem do mocowania drenu 8x9cm – 3 sztuki - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10sztuk - Kompres gazowy 10x10cm wiązane po 10 sztuk(gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 80sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) -10 sztuk - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik Rtg, biały – 10sztuk - Kubek plastykowy z uchwytem i dziubkiem 1000ml – 1 sztuka -Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki -Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka -Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika– 1 sztuka,; - Dren brzuszny prosty silikonowy miękki 24 Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 6 otworami – 2 sztuki,; -Dren brzuszny prosty silikonowy miękki 28 Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 6 otworami- 1sztuka; -Dren łączący do ssaka PVC 30Ch 350cm+aspiracja typu Yankauer 26Ch, okrągła końcówka, 2 otwory- 2 komplet - Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem – 3 sztuki,; - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm- 1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor czarny. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „LAPAROTOMIA” w ramce koloru czarnego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt. | 150 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.).
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 7
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 7 STERYLNY ZESTAW SERWET DWUWARSTWOWY
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | Sterylny zestaw uniwersalny minimum -2 warstwowy a). 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, b) 2 przyklejane serwety z warstwą chłonną w strefie krytycznej i uchwyt na przewody, wymiary 75 x 90 cm . Laminat 2-warstwowy, gramatura-min.60 g/m², nieprzemakalność min 100 cm H2O c). 1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 170 x 170 cm z łata chłonna . Laminat 2-warstwowy, gramatura-min.60g/m², nieprzemakalność min 100 cm H2O d). 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm z dodatkową łatą chłonną w strefie krytycznej i organizerami przewodów. Laminat 2-warstwowy, gramatura-min.60 g/m², nieprzemakalność min 100 cm H2O e). Taśma samoprzylepna 10x50cm min.1 szt f). 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm jako owinięcie zestawu g). Ręcznik chłonny o wymiarze 20x25 cm - 4 szt. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznychlub równoważna. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 800 |  | 8%
2 | Sterylny zestaw serwet do porodu Wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze minimum 56g/m2 o nieprzemakalności minimum 250cm H2O. Skład minimalny zestawu: - kompresy włókninowe 40g/m2 4W 30x30cm - 3 szt., - kompresy z gazy 17N12W 10cm x 10cm - 20 szt., - nożyczki do cięcia pępowiny 10,5cm - 1 szt., - nożyczki do cięcia krocza 18cm - 1 szt. - kleszczyki metalowe typu Kocher 14cm - 1 szt., - serweta pod pośladki z laminatu 2 warstwowego 130 x 90 cm - 1 szt., -serweta do owinięcia noworodka z chłonnej włókniny kompresowej 50g/m2 60x80cm - 1 szt., -podkład wysokochłonny typu Seni Soft 60x90cm z antypoślizgowej folii z celulozowym wkładem chłonnym pokrytym delikatną włókniną, chłonność min. 2000g wg ISO 11948-1 - 2 szt., - klamerka na pępowinę – 1szt., - nieprzemakalny podkład ginekologiczny 34x9cm - 1 szt. Opakowanie zbiorcze stanowi podwójne opakowanie kartonowe – karton zewnętrzny oraz karton wewnętrzny typu dyspenser. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. lub równoważna | szt. | 300 |  | 8%
3 | Sterylny zestaw serwet do cesarskiego cięcia Wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 2 warstwowego o gramaturze 56g/m2 nieprzemakalności minimum 250cm H2O. Skład zestawu: -serweta główna 325cm x 250cm w kształcie litery „T” z otworem 32x35cm wypełniony folią chirurgiczną otoczony workiem na płyny z dwoma zaworkami i dwoma organizerami na przewody - 1 szt., - kompresy z gazy 17-nitkowej, 12warstwowej, 10cm x 10cm z nitką rtg - 50 szt. (5x10 szt.), - serwety z gazy 17nitkowej, 4warstwowej, 45cmx45cm z nitką rtg - 5 szt., - dren 8mm, dł. 150cm – do podłączenia do zaworka znajdującego się w worku - 1 szt., - serweta na stół instrumentarialny 150 x 190 cm - 1 szt., - serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm - 1 szt., Opakowanie zbiorcze stanowi podwójne opakowanie kartonowe – karton zewnętrzny oraz karton wewnętrzny typu dyspenser. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06 lub równoważna. | szt. | 300 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.).
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 8
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 8 STERYLNY ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | Sterylny zestaw do nakłucia tętnicy. 1. Serwet dwuwarstwowa 150x210 cm z 1 otworem okrągłym o średnicy 9 cm otoczonym polem lepnym.Otwór położony około 62 cm od górnego brzegu serwety, otoczony kwadratowym oknem o wym. 25 x 25 cm, wypełnionym nieprzylepną, przezroczystą folią ułatwiające bezpieczną lokalizację miejsca i przebieg zabiegu wprowadzenia wkłucia. 2. Serweta 2- warstwowa o wym. 100 x 150 cm. 3. Jednorazowe kleszczyki do gazików dł. 19 cm. 4. Igłotrzymacz jednorazowy typ Mayo- Hegar dł. 12 cm, metalowy 5. Miska nerkowata poj. 700 ml- 1 szt. 6. Kompresy gazowe 7,5x 7,5 cmx 15 szt. Wyrób medyczny.Skład zestawu opisany w języku polskim. na etykiecie głównej. 2x etykieta odlepna z nadrukiem w języku polskim zawierająca informację o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia do dokumentacji. | szt. | 400 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.).
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 9
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 9 STERYLNY ZESTAW DLA NOWORODKA
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | Sterylny zestaw dla noworodka skład i wymiary: a) podkład chłonny typu seni soft 60 x 60 cm – 1 szt. b) serweta włókninowa 80 x 60 cm – 1 szt. c) czapeczka dla noworodka 12 x 10 cm, rozmiar 38, 100% bawełna, biała – 1szt. d) kolorowy kocyk flanelowy 160 x 75 cm – 1 szt. Wymagane min. parametry: a) podkład chłonny z folii antypoślizgowej i warstwy chłonnej, gładkiej, niepikowanej o chłonności min. 1400 g wg ISO 11948-1 b) serweta wykonana w całości z chłonnej włókniny kompresowej o min. gramaturze 40g/m2 Opakowanie zbiorcze stanowi podwójne opakowanie kartonowe – karton zewnętrzny oraz karton wewnętrzny typu dyspenser. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. . Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-5 i ISO 10993-10 lub równoważna. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | szt. | 600 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.).
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 10
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 10 BIELIZNA STERYLNA I NIESTERYLNA, PIELUCHY
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany z włókniny o gramaturze min. 17g/m2 z napotnikiem wykonanym z białej chłonącej włókniny, ściągany z tyłu lekką, nieuciskającą, bezlateksową gumką. Pakowany w kartoniki po 100 szt. | op | 200 |  | 8%
2 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany z włókniny o gramaturze min. 17g/m2, wiązany na troki. Pakowany w kartoniki po 100 szt. | op | 160 |  | 8%
3 | Czepek pielęgniarski typu beret ściągany lekką, nieuciskającą, bez lateksową gumką. wykonany z włókniny o gramaturze min. 17g/m2, Pakowany w kartoniki po 100 szt. | op. | 400 |  | 8%
4 | Maska chirurgiczna, pełno barierowa, wiązana na troki, płaska, specjalnie wygładzona od strony twarzy, wykonana z wysokiej jakości włókniny 3 warstwowej, hypoalergiczna. Pakowana po 50 szt. w kartoniki, które gwarantują higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Maska zgodna z normą PN-EN 14683 - TYP II lub równoważna. Kolor zielony lub niebieski. | op | 2000 |  | 8%
5 | Maska chirurgiczna, pełno barierowa, z gumką, płaska, specjalnie wygładzona od strony twarzy, wykonana z wysokiej jakości włókniny 3 warstwowej, hypoalergiczna. Pakowana po 50 szt. w kartoniki, które gwarantują higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Maska zgodna z normą PN-EN 14683 - TYP II lub równoważna. Kolor zielony lub niebieski. | op | 500 |  | 8%
6 | Serweta z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 210 cm x160 cm. Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3) lub równoważna. | szt | 10000 |  | 8%
7 | Niebieski niesterylny fartuch zabiegowy z włókniny o gramaturze.minimum 20 g/m2, przy szyi wiązany na troki, rękawy zakończone niepylącym, bezszwowym, poliestrowym mankietem, rozmiar L, XL | szt | 5000 |  | 8%
8 | Fartuch wizytacyjny z włókniny o gramaturze min. 20 g/m2, rękawy zakończone gumką, wiązany w pasie – rozmiar uniwersalny | szt | 6000 |  | 8%
9 | Jednorazowy jałowy pełnobarierowy fartuch chirurgiczny z wzmocnioną strefą krytyczną z laminatu o gramaturze 40g/m2, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 . Rozmiar M. Zgodny z normą PN-EN 13795 1-3 lub równoważna | szt | 5000 |  | 8%
10 | Niebieski sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z włókniny o gramaturze 35g/m2, Rękawy nieopinające zakończone niepylącym bezszwowym, poliestrowym mankietem o szerokości min. 8 cm. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej zapinany na rzep, wzmocniony laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramiona o gr. min.40g/m2. Pakowany pojedynczo a'1 szt. Rozmiar L, XL, Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3) lub równoważna. Na opakowaniu papierowo-foliowym etykieta typu TAG z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. | szt | 3500 |  | 8%
11 | Niebieski sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z włókniny o gramaturze 35g/m2, Rękawy nieopinające zakończone niepylącym bezszwowym, poliestrowym mankietem o szerokości min. 8 cm. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej zapinany na rzep, Rozmiar M, L, XL. Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3) lub równoważna. Na opakowaniu papierowo-foliowym etykieta typu TAG z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy | szt | 8000 |  | 8%
12 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gramatura 35g/m2, nieprześwitujące antystatyczne oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiadające wycięcie V zakończone obszyciem w kolorze ubrania, trzy kieszenie (dwie w dolnej części oraz jedna w górnej części). Spodnie – z trokami w pasie. Rozmiar M – XXL. Zgodnie z normą EN 13795 lub równoważna, pakowane indywidualnie | szt | 3000 |  | 8%
13 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar M - obwód bioder 75-110 cm, wykonane z laminatu paro-przepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2300 ml lub równoważna. | szt | 15000 |  | 8%
14 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar L - obwód bioder 100-150 cm, wykonane z laminatu paro-przepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2600 ml. lub równoważna | szt | 18000 |  | 8%
15 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar XL - obwód bioder 130-170 cm, wykonane z laminatu paro-przepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2600 ml. lub równoważna | szt | 18000 |  | 8%
16 | Pieluszki dla dzieci z wycięciem na kikut pępowiny od 2 kg – do 5 kg | szt | 200 |  | 8%
17 | Pieluszki dla dzieci od 5 kg – do 9 kg | szt | 250 |  | 8%
18 | Pieluszki dla dzieci od 8 kg – do 18 kg | szt | 250 |  | 8%
19 | Folia operacyjna 15-20cm x 25-28cm | szt | 100 |  | 8%
20 | Folia operacyjna 41-45cm x 25-28cm | szt | 150 |  | 8%
21 | Folia operacyjna 45-50cm x 55-60cm | szt | 100 |  | 8%
22 | Foliowa osłona na przewody wykonana z folii LDPE o grubości 0,41 mm, z kolorową taśmą samoprzylepną i kartonikiem – sterylna, 15cm x 250cm | szt | 500 |  | 8%
23 | Osłona z folii na sprzęt medyczny o wymiarach 80-105 x 150-183 cm jałowa , zaopatrzona w 2 etykiety samoprzylepne | szt | 40 |  | 8%
24 | Osłona z folii polietylenowej jałowa z gumką na aparat Rtg (dostosowane do posiadanego modelu ) 112 x 112 x 56 cm | szt | 600 |  | 8%
25 | Koszula operacyjna dla pacjenta z krótkim rękawem, z rozcięciem z tyłu umożliwiającym zdjęcie jej z pacjenta w pozycji leżącej, sposób wiązania przy pomocy dwóch troków (jeden przy szyi, drugi w pasie ).Wykonana z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2, kolor ciemno niebieski lub granatowy. Rozmiar uniwersalny . | szt | 8000 |  | 8%
RAZEM

## Pakiet 11
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet 11 POŚCIEL JEDNORAZOWA
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | Pościel jednorazowa trzyczęściowa z włókniny o gramaturze 35g/m2 – powłoka 200 x 150cm, powłoczka 90 x 75cm, prześcieradło 210 x 150 cm | szt. | 4300 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.).
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 12
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet 12 DRENY DO ODSYSANIA
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | Koncówka prosta do odsysania typu Poole dwukanałowa (nakładana na Yankauer), dł.260mm, śr wew 3,8 . | szt. | 200 |  | 8%
2 | Dren do ssaka długość 300mm, CH 35, typ zakończenia nasadka- koniec prosty, kompatybilny z końcówką do odsysania typu Poole | szt. | 200 |  | 8%
3 | Kateter typu Redon do odsysania ran wykonany z PCV medycznego o odpowiedniej elastyczności, pakowany prosto, 10F o długości 70cm. | szt. | 100 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.).
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej