## Pakiet 1
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 1 Endoprotezy i implanty do zespolenia złamań
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Endoproteza anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego ub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm. Komplet: Trzpień - 1 szt. Panewka pres fit - 1 szt. Wkładka polietylenowa - 1 szt. Głowa metalowa/ ceramiczna- 1 szt. Ostrze do piły oscylacyjnej - 1 szt. Śruby, plug - 1 szt. | kpl | 100 |  | 8%
2 | Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna. Skład:Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym oraz element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 195, 235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowania głów 36,40 i 44mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,44 i 44 mm. Trzpień- 1szt. Panewka- 1 szt. Wkładka polietylenowa- 1szt. Głowa metalowa 28, 32 mm- 1 szt. Element krętarzowy- 1szt. śruba/plug- 1 szt ostrze do piły oscylacyjnej- 1 szt. | kpl | 10 |  | 8%
3 | Kable i płyty do zespoleń kości długich
3a | Kable stalowe Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem. | szt. | 35 |  | 8%
3b | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min. 4 długości | szt. | 10 |  | 8%
3c | Płyty krętarzowe w rozmiarach 100, 110, 150, 160, 200, 210 | szt. | 5 |  | 8%
4 | Wkład antyluksacyjny. System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o srednicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład ceramiczny w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewką pełną bądź z 3-5 dziurami. Skład: • wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej-1szt. • wkład ceramiczny-1szt. • wkład polietylenowy-1szt. | kpl. | 10 |  | 8%
5 | Endoproteza cementowana stawu biodrowego z głową bipolarną Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina, oferowany w 6 off-setach (30mm, 33mm, 35,5mm, 37,5mm, 44mm, 50mm) i 20 rozmiarach, głowę bipolarną wykonaną z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72 mm (od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2mm, od 58mm do 64mm co 3mm, od 68mm do 72mm co 4mm) średnicy zewnętrznej i 28 mm wewnętrznej wyposażoną w jednoczęściowy mechanizm zamykający, posiadającą (zapewniającą) 2 milimetrowe przesunięcie środka głowy wewnętrznej ku kopule głowy bipolarnej, co zapewnia oszczędzanie mechanizmu zamykającego przed nadmiernym zużyciem, a także głowę metalową o średnicy 22mm, 28 mm,32 mm w zależności od rozmiaru głowy bipolarnej w min. trzech rozmiarach długości szyjki oraz korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 8 do 18 mm . Komplet: Trzpień-1 szt. Głowa bipolarna-1 szt. Głowa metalowa- 1szt. Korek- 1 szt. | kpl. | 25 |  | 8%
6 | Endoproteza stawu kolanowego, cementowa,anatomiczna,kłykciowa z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii bezcementowej Komponent udowy- 1 szt. Komponent piszczelowy- 1 szt. Wkładka polietylenowa- 1 szt. komponent rzepki- 1szt. ostrze do piły- 1 szt. | kpl. | 80 |  | 8%
7 | Endoproteza stawu kolanowego, bezcementowa , anatomiczna , kłykciowa z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego.Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii 3d Tritanium w piszczeli. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego. Komplet: -komponent udowy - 1szt. - komponent piszczelowy- 1 szt. - wkładka polietylenowa - 1 szt. - ostrze do piły 1 szt. | kpl. | 10 |  | 8%
8 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna, rewizyjna. Wymagany Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylna.ostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane z tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego. Komponent udowy- 1szt. Komponent piszczelowy- 1 szt Wkładka polietylenowa- 1 szt. Trzpień udowy- 1 szt. Trzpień piszczelowy- 1 szt. Podkładka dystalna/tylna- 1 szt Podkładka piszczelowa- 1szt. Stożki udowe/piszczelowe- 1 szt Mimośród/offset- 1szt. Ostrze do piły oscylacyjnej- 1 szt. mieszalnik próżniowy- 1 szt | kpl. | 7 |  | 8%
9 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego przeznaczona zarówno do przedziału bocznego, jak i przyśrodkowego. Dostępnych 6 rozmiarów elementu udowego i piszczelowego , odpowiednio do każdego przedziału. Wkładki wykonane z polietylenu tzw. III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 o) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w czterech wysokościach. Komponent udowy jednopromieniowy w zakresie od 10 ° do 110 °. Część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo- chromowego w 6 rozmiarach Wkładki w 6 rozmiarach i 4 grubościach. Właściwy balans w zgięciu i wyproście uzyskuje się zmieniając wielkość resekcji dystalnej (wielkość tylnej resekcji pozostaje stała i wynosi 7mm, a resekcji dystalnej jest zróżnicowana, aby uwzględnić zmiany zwyrodnieniowe kłykcia). Komplet: Element udowy- 1szt. Element piszczelowy- 1szt. Wkładka polietylenowa- 1szt. | kpl. | 10 |  | 8%
10 | Gwoździe śródszpikowe blokowane Gamma z kompletem śrub blokujących i śrubą szyjkową. Wymagania: • Średnica gwoździa w części dalszej od 10 do 12mm • Długość gwoździa od 180 do 420 mm • Kąt pomiędzy śrubą szyjkową a gwoździem 125, 130, 135 stopni • Śruby szyjkowe samogwintujące o średnicy 10,5 mm i o długości od 80 do 120 mm ( skok co 5 mm) • Śruby ryglujące dystalne samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do gwoździa ( 2 śruby do 1 gwoździa) • Śruba zaślepiająca • Możliwość wprowadzenia gwoździa za pomocą celownika przeziernego dla promieniowania rtg • Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi( instrumentarium poszerzone o wiertła giętkie do rozwiercania śródszpikowego kompatybilne z nasadką Hudson modified Trincle) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. | kpl. | 25 |  | 8%
Razem
W punkcie 1,3-7,9-10 zamawiający wymaga na czas trwania umowy udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi - depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga udostępnienia kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy. W punkcie 2, 8 zamawiający wymaga dosyłania instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych endoprotez- depozyt na czas trwania zabiegu. W punkcie 1-10 zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy zestawu napędów ortopedycznych z osprzętem i wiertłami do zakładania ww. implantów do 7 dni od daty podpisania umowy. W punkcie 1,3-7 , 9-10 zamawiający wymaga stworzenia depozytu zawierającego pełny asortyment implantów do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 2
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 2 Mieszalnik próżniowy do cementu kostnego
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Mieszalnik próżniowy powinien być przeźroczysty i składać się z trzech części: pojemnika do mieszania cementu, łopatki do jego podawania oraz elastycznej rurki zapewniającej połączenie mieszalnika z pompą próżniową. Wnętrze pojemnika do mieszania cementu musi być gładkie tak, aby łopatki mieszające mogły idealnie przylegać do jego ścian wewnętrznych w celu lepszego mieszania cementu. Ponadto, mieszalnik powinien być wyposażony w podwójny mechanizm mieszający znajdujący się wewnątrz pojemnika mieszadła - dwie łopatki mieszające, obracające się w tym samym kierunku podczas mieszania cementu, ale z różnymi prędkościami. Mieszalnik musi posiadać przełożenie w stosunku 2:1, dzięki czemu następuje szybsze i dokładniejsze wymieszanie cementu. Próżnia do mieszania cementu w mieszalniku wytwarzana jest za pomocą ręcznej pompy próżniowej. Jednorazowy, sterylny mieszalnik cementu: -do wszystkich rodzajów cementu -w pełni przeźroczysty -możliwość podłączenia pompy podciśnieniowej -możliwość mieszania do 3 saszetek cementu -wyposażony w uchwyt do ręcznego mieszania -wyposażony w trzonek z uchwytem Hudson- Modified Trinkle umożliwiające mieszanie z użyciem napędu ortopeduycznego -zintegrowany filtr węglowy eliminujący ponad 99% szkodliwych oparów -wyposażony w rurkę próżniową o długości ok. 2,5m -współpracujący z pistoletem do podawania cementu Współpracuje z wieloma dyszami do podawania cementu: -dysza ramienna -odłamywana dysza udowa -dusza udowa 65° -cienka giętka dysza -dysza piszczelowa 90° -dysza z końcówką strzykawkową -dysza do istoty gąbczastej ze sprężarką piszczeli -odłamywana dysza udowa MIS | szt. | 120 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia.Depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia podajnika do cementu na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 3
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 3 Cement kostny
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Cement kostny bez antybiotyku. Nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG cement kostny (opakowanie 40 g). Opakowanie cementu kostnego winno zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki (płyn 20ml oraz proszek 40 g). Cement kostny zawiera siarczan baru stanowiący środek kontrastowy dla badań radiologicznych. | szt. | 20 |  | 8%
2 | Cement kostny z 2 antybiotykami. Nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG cement kostny (opakowanie 40 g) z dodatkiem erytromycyny (0,5g w postaci glukoheptanu) oraz kolistyny (3mln j.m. Colistin sulphomethate sodium). Opakowanie cementu kostnego winno zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki (płyn oraz proszek). Cement kostny zawiera siarczan baru stanowiący środek kontrastowy dla badań radiologicznych. Antybiotyki dodawane sterylnie do mieszanki cementowej w fazie produkcji. | szt. | 120 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienia na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 4
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 4 Membrana do ubytków chrzęstnych
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno- kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpikau kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony ułatwiający wszczepienie. Przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary membrany: 2x2cm , grubość 2mm. | szt | 8 |  | 8%
2 | Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno- kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpikau kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony ułatwiający wszczepienie. Przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary membrany: 5x5mm, grubość 2mm. | szt. | 2 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu opisanego produktu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienia na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 5
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 5 Implanty do szycia łąkotki
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Implanty do szycia łąkotki. Zestaw do szycia łąkotki techniką all- inside. System składający się z dwóch implantów PEEK połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu o grubości 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implanty zakładane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. | szt. | 40 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 6
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 6 Implanty do zewntrznego zespolenia złamania kości typu ZESPOL i POLFIX
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
Zespolenia zewnętrzne ZESPOL
1 | Wkręty do kości korowejo średnicy 5mm i długości 50mm | szt. | 10 |  | 8%
2 | Wkręty do kości korowejo średnicy 5mm i długości 55mm | szt. | 10 |  | 8%
3 | Wkręty do kości korowejo średnicy 5mm i długości 60mm | szt. | 5 |  | 8%
4 | Wkręty do kości korowejo średnicy 5mm i długości 65mm | szt. | 5 |  | 8%
5 | Wkręty do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i długości 55mm | szt. | 5 |  | 8%
6 | Wkręty do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i długości 60mm | szt. | 5 |  | 8%
7 | Wkręty do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i długości 65mm | szt. | 5 |  | 8%
8 | Wkręty do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i długości 70mm | szt. | 3 |  | 8%
9 | Płytki szerokie standard o rozstawie A od 32 do 48mm i o długości L od 82 do 98mm | szt. | 3 |  | 8%
10 | Płytki szerokie standard o rozstawie A od 32 do 48mm i o długości L od 98 do 114mm | szt. | 5 |  | 8%
11 | Płytki szerokie standard o rozstawie A od 32 do 80mm i o długości L od 114 do 162mm | szt. | 5 |  | 8%
12 | Płytki szerokie standard o rozstawie A od 32 do 80mm i o długości L od 146 do 194mm | szt. | 3 |  | 8%
13 | Nakrętki M-5 | szt. | 40 |  | 8%
Zespolenia zewnętrzne POLFIX
14 | Stabilizator mały o rozstawie A 40mm i długości 94mm | szt. | 3 |  | 8%
15 | Stabilizator asymetryczny o rozstawie A 80mm i o długości L 156mm | szt. | 3 |  | 8%
16 | Stabilizator asymetryczny o rozstawie A 60mm i o długości L 136mm | szt. | 2 |  | 8%
17 | Stabilizator asymetryczny o rozstawie A 40mm i o długości L 116mm | szt. | 2 |  | 8%
18 | Stabilizator duży o rozstawie A 80 i długości L 176mm | szt. | 2 |  | 8%
19 | Stabilizator duży o rozstawie A 40 i długości L 136mm | szt. | 3 |  | 8%
20 | Stabilizator duży o rozstawie A 60 i długości L 156mm | szt. | 3 |  | 8%
21 | Wkręty do kości korowej samogwintujące o długości 40mm | szt. | 7 |  | 8%
22 | Wkręty do kości korowej samogwintujące o długości 45mm | szt. | 10 |  | 8%
23 | Wkręty do kości korowej samogwintujące o długości 50mm | szt. | 12 |  | 8%
24 | Wkręty do kości korowej samogwintujące o długości 55mm | szt. | 12 |  | 8%
25 | Wkręty do kości korowej samogwintujące o długości 60mm | szt. | 12 |  | 8%
26 | Wkręty do kości korowej samogwintujące o długości 65mm | szt. | 8 |  | 8%
27 | Wkręty do kości gąbczastej o długości 55mm | szt. | 8 |  | 8%
28 | Wkręty do kości gąbczastej o długości 60mm | szt. | 7 |  | 8%
29 | Wkręty do kości gąbczastej o długości 65mm | szt. | 5 |  | 8%
30 | Korek zaślepiający M6 x 0,75 | szt. | 15 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi - depozyt na czas trwania umowy. Dostawa na podstawie protokołu zużycia. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 7
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 7 System do osteotomii uda i piszczeli
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | System do osteotomii uda i piszczeli System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długość 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, długość 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długość 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne | kpl | 5 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) oraz kompletu implantów z dostawą do 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania -depozyt na czas trwania zabiegu. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 8
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 8 Endoproteza stawu śródstopno- palikowego
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Endoproteza 3-częściowa wykonana z tytanu z możliwością cementowej i bezcementowej implantacji. Wkładka polietylenowa w minimum 3 średnicach, a każda z nich w 3 grubościach. | szt. | 5 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga stworzenia depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ich ilość- depozyt na czas trwania zabiegu. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 9
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 9 Implant do wypełniania ubytków chrząstki stawowej
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Implant z poli- glukozaminy, polimerowy, bio-kompatybilny, przygotowany in-situ, służący do wypełnienia ubytków chrzęstno- kostnych i trwałego zastępowania uszkodzonej chrząstki stawowej, twardniejący w procesie polimeryzacji w temperaturze ciała, przystosowany do podawania poprzez strzykawkę | szt. | 10 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu w.w.implantu z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
Note on E6: Autor:

## Pakiet 10
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 10 Implanty traumatologiczne, kończyna górna i dolna
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0mm, średnica rdzenia śruby 2,1mm, każda następna śruba o 2mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30mm. | szt. | 250 |  | 8%
2 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0mm, średnica rdzenia śruby 2,1mm, każda następna śruba o 2mm dłuższa, długość śrub od 32 do 50mm. | szt. | 50 |  | 8%
3 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0mm, średnica rdzenia śruby 2,1mm, każda następna śruba o 2mm dłuższa, długość śrub od 52 do 60mm. | szt. | 25 |  | 8%
4 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30mm. | szt. | 100 |  | 8%
5 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2mm dłuższa, długość śrub od 32 do 50mm. | szt. | 50 |  | 8%
6 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2mm dłuższa, długość śrub od 52 do 60mm. | szt. | 25 |  | 8%
7 | Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0mm, średnica rdzenia śruby 2,1mm, każda następna śruba o 2mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30mm. | szt. | 100 |  | 8%
8 | Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0mm, średnica rdzenia śruby 2,1mm, każda następna śruba o 2mm dłuższa, długość śrub od 32 do 40mm. | szt. | 25 |  | 8%
9 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,1mm,średnica głowy śruby 6,0 mm ;skok długości śruby co 2mm , długość śrub od 10 do 30mm. | szt. | 50 |  | 8%
10 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,1mm,średnica głowy śruby 6,0 mm ;skok długości śruby co 2mm , długość śrub od 32 do 50mm. | szt. | 50 |  | 8%
11 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,1mm,średnica głowy śruby 6,0 mm ;skok długości śruby co 2mm , długość śrub od 52 do 60mm. | szt. | 50 |  | 8%
12 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintujca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm, długość śrub od 10 mm do 30mm. | szt. | 50 |  | 8%
13 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintujca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm, długość śrub od 32 mm do 50mm. | szt. | 50 |  | 8%
14 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintujca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm, długość śrub od 52 mm do 60mm. | szt. | 30 |  | 8%
15 | Płytka do kości promieniowej po stronie grzbietowej, strona prawa, lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa- max. kąt 35 stopni, 7 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny,. Grubość płytki 1,5mm, kształt Y, anatomiczne uformowanie płytki. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. | szt. | 3 |  | 8%
16 | Płytka do kości promieniowej po stronie grzbietowej, strona prawa, lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa- max. kąt 35 stopni, 4 otwory w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny,. Grubość płytki 1,5mm, kształt Y, anatomiczne uformowanie płytki. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. | szt. | 3 |  | 8%
17 | Płytki do kości promieniowej po stronie dłoniowej "Watershed Line" prawa i lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt dla śrub 25 stopni, długość 55 i 70mm, szerokość 24mm, grubość: część bliższa 2,0mm, część dalsza 3,0mm. 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki drutami Kirschnera. Możliwość zastosowania celującej tulei gwintowanej. | szt. | 3 |  | 8%
18 | Płytki do kości promieniowej po stronie dłoniowej "Watershed Line"szersza prawa i lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt dla śrub 25 stopni, długość 55 i 70mm, szerokość 27mm, grubość: część bliższa 2,0mm, część dalsza 3,0mm. 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki drutami Kirschnera. Możliwość zastosowania celującej tulei gwintowanej. | szt. | 3 |  | 8%
19 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa i lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70mm, szerokość 24mm, grubość 2,0mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki drutami Kirschnera. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 10 |  | 8%
20 | Płytki do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa i lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70mm, szerokość 27mm, grubość 2,0mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki drutami Kirschnera. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 10 |  | 8%
21 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej rewizyjna- prawa i lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt dla śrub 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, 9 otworów w części dalszej, 8 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesunięcie w stronę dalszą lub bliższą , otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce; długość płytki 105 mm, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości- 17 stopni; małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie za pomocą drutów Kirschnera | szt. | 3 |  | 8%
22 | Płytka do usztywnienia stawu nadgarstka po stronie grzbietowej, , tytanowa, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 20 stopni, 11 otworów , otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce; grubość płytki 3,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki , możliwość modelowania ( przycinania) płytki | szt. | 3 |  | 8%
23 | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej , blokowana, tytanowa, grubość płytki 2 mm, 4 otwory w trzonie płytki z otworem owalnym, 6 otworów w części dalszej umożliwiające pozycjonowanie płytki,anatomiczne uformowanie płytki. | szt. | 2 |  | 8%
24 | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej , blokowana, tytanowa, grubość płytki 2 mm, 6 otworów w trzonie płytki z otworem owalnym, 6 otworów w części dalszej umożliwiające pozycjonowanie płytki,anatomiczne uformowanie płytki. | szt. | 1 |  | 8%
25 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów-8, długość 95mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt- 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce,, grubość płytki 2,5mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego, | szt. | 5 |  | 8%
26 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów-10, długość 111mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt- 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce,, grubość płytki 2,5mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego, | szt. | 3 |  | 8%
27 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów-12, długość 127mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt- 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce,, grubość płytki 2,5mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego, | szt. | 3 |  | 8%
28 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, długość 89-137mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt- 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 14 otworów w części bliższej, 4,5,6,9,10 otworów w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocnienie więzadeł stawy barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. | szt. | 8 |  | 8%
29 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, pod śruby 3,5 mm, strona prawa i lewa, długość 80, 90, 100 mm, grubość 3mm, blokowana, tytanowa, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 8 otworów w części głowowej, 2,3,4 otwory w części trzonowej plus otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. | szt. | 5 |  | 8%
30 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej, ilość otworów- 10, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie główki śruby w płytce, grubość płytki 2mm, możliwość modelowania płytki. | szt. | 6 |  | 8%
31 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej promieniowej , ilość otworów- 11, strona prawa i lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie główki śruby w płytce, grubość płytki 3mm, możliwość modelowania płytki. | szt. | 6 |  | 8%
32 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowo bocznej , ilość otworów- 11, strona prawa i lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie główki śruby w płytce, grubość płytki 2 mm, możliwość modelowania płytki. | szt. | 6 |  | 8%
33 | Płytka do kości piętowej prawa, lewa blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania( przycinania) płytki, 10 otworów. | szt. | 3 |  | 8%
34 | Płytka do kości piętowej siatka prawa, lewa, 17 otworów blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania( przycinania) płytki. | szt. | 3 |  | 8%
35 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa, 3 otwory w części trzonowej, 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiające zagłębienie główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 64 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm. | szt. | 3 |  | 8%
36 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa, 4 otwory w części trzonowej, 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiające zagłębienie główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 74 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm. | szt. | 3 |  | 8%
37 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa, 5 otworów w części trzonowej, 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiające zagłębienie główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 84 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm. | szt. | 3 |  | 8%
38 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa, 7 otworów w części trzonowej, 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiające zagłębienie główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 104 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm. | szt. | 3 |  | 8%
39 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa, 9 otworów w części trzonowej, 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiające zagłębienie główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 124 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm. | szt. | 3 |  | 8%
40 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa, 11 otworów w części trzonowej, 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiające zagłębienie główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 144 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm. | szt. | 3 |  | 8%
41 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa, 13 otworów w części trzonowej, 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiające zagłębienie główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 164 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm. | szt. | 3 |  | 8%
42 | Płytka prosta( rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus 2 owalne, długość 83mm, blokowana , tytanowa, wielokątowa, - maksymalny kąt- 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce grubość płytki 2,5mm, możliwość modelowania( przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 2 |  | 8%
43 | Płytka prosta( rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus 4 owalne, długość 100 mm, blokowana , tytanowa, wielokątowa, - maksymalny kąt- 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce grubość płytki 2,5mm, możliwość modelowania( przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 2 |  | 8%
44 | Płytka prosta( rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 9 plus 4owalne, długość 120mm, blokowana , tytanowa, wielokątowa, - maksymalny kąt- 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce grubość płytki 2,5mm, możliwość modelowania( przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 2 |  | 8%
45 | Płytka prosta( rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 11 plus 4owalne, długość 140mm, blokowana , tytanowa, wielokątowa, - maksymalny kąt- 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce grubość płytki 2,5mm, możliwość modelowania( przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 2 |  | 8%
46 | Płytka prosta( rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus 2 owalne, długość 100 do 164mm, blokowana , tytanowa, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilne ze śrubami 3,5mm. | szt. | 10 |  | 8%
47 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa i lewa, ilość otworów 6 w tym 1 owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt-20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 15mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5mm. | szt. | 1 |  | 8%
48 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa i lewa, ilość otworów 8 w tym 1 owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt-20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 15mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5mm. | szt. | 1 |  | 8%
49 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa i lewa, ilość otworów 6 w tym 1 owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt-20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 18 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5mm. | szt. | 1 |  | 8%
50 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa i lewa, ilość otworów 8 w tym 1 owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt-20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 18 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5mm. | szt. | 1 |  | 8%
51 | Płytka do kości obojczykowej , ilość otworów 7 , blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt-20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po odwróceniu wzdłuż osi własnej staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 2 |  | 8%
52 | Płytka do kości obojczykowej , ilość otworów 9 , blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt-20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po odwróceniu wzdłuż osi własnej staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 2 |  | 8%
53 | Płytka do kości obojczykowej , ilość otworów 11 , blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt-20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa i prawa, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 1 |  | 8%
54 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt-20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa i prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, 2 owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 1 |  | 8%
55 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt-20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa i prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, 2 owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 1 |  | 8%
56 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt-20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa i prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, 2 owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 1 |  | 8%
57 | Płytka do kości obojczykowej po stronie końca barkowego, prawa i lewa, blokowana, tytanowa, grubość płytki 3mm, 2 owalne otwory do kompresji, anatomiczne uformowanie do części dolnej obojczyka, małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 5 |  | 8%
58 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm. Przekrój gwoździa okrągły o średnicy 2,8 mm. Implant elastyczny dopasowujący się do kanału obojczyka. | szt. | 3 |  | 8%
59 | Śruba 2,0 mm standardowa, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt- 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | szt. | 70 |  | 8%
60 | Śruba 2,0 mm standardowa, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt- 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | szt. | 15 |  | 8%
61 | Śruba 2,2mm ratująca, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt- 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | szt. | 15 |  | 8%
62 | Śruba 2,2mm ratująca, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt- 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | szt. | 15 |  | 8%
63 | Płutka prosta 10 otworów( łańcuszek), blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5mm i 2,0mm, tytanowa, grubość płytki 1 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 2 |  | 8%
64 | Płutka dwurzędowa 6 otworów równoległych , blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5mm i 2,0mm, tytanowa, grubość płytki 1 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 2 |  | 8%
65 | Płutka dwurzędowa 8 otworów równoległych , blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5mm i 2,0mm, tytanowa, grubość płytki 1 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 2 |  | 8%
66 | Płutka dwurzędowa 10 otworów równoległych , blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5mm i 2,0mm, tytanowa, grubość płytki 1 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 2 |  | 8%
67 | Płytka T 6 otworów, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt- 10 stopni, śruby 1,5mm i 2,0mm, tytanowa, grubość płytki 1 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 3 |  | 8%
68 | Płytka T 8 otworów, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt- 10 stopni, śruby 1,5mm i 2,0mm, tytanowa, grubość płytki 1 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 5 |  | 8%
69 | Płytka Y 7 otworów, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt- 10 stopni, śruby 1,5mm i 2,0mm, tytanowa, grubość płytki 1 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 3 |  | 8%
70 | Płytka X 4 otwory, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt- 10 stopni, śruby 1,5mm i 2,0mm, tytanowa, grubość płytki 1 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 4 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga udostępnienia kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga stworzenia depozytu zawierającego pełny asortyment implantów do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 11
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 11 Implanty do zabiegów w obrębie stawu skokowego i stopy
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Tytanowe śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane, o średnicy 3,0 mm i długości od 10 do 32 mm ( w minimum 12 długościach ), kaniulacja 0,8 mm. Kształt łba konikalny. | szt. | 30 |  | 8%
2 | Tytanowe śruby kompresyjne do osteotomii Weila długość od 11 do 14 mm, średnica 2 mm , samotnące, samowiercące. Kształt łba konikalny przystosowany do śrubokręta hexagonalnego. | szt. | 15 |  | 8%
3 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7,3 mm i długości od 50 do 100mm( w minimum 11 długościach). | szt. | 20 |  | 8%
4 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 4,5 mm i długości od 40 do 60mm. | szt. | 20 |  | 8%
5 | Tytanowe śruby kompresyjne,samogwintyjące, samotnące, kaniulowane, średnica 2,5 mm, długość od 10 do 28 mm, dwa różne gwinty umożliwiają bezpieczne i proste uzyskanie kompresji i stabilności, kaniulacja 09 mm, gwint na głowie śryby o średnicy 3,2 mm, średnica rdzenia śruby 1,5mm. | szt. | 10 |  | 8%
6 | Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno- paliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno- paliczkowego w minimum 4 rozmiarach i mniejszych stawów śródstopno- paliczkowych w minimum 4 rozmiarach. Proteza posiada wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tępo zanończone. W zestawie instrumentarium wymagane przymiary do resekcji powierzchni stawowych. | szt. | 10 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga stworzenia depozytu implantów do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ich ilość - depozyt na czas trwania zabiegu. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 12
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 12 System do separacji autologicznych komórek macierzystych
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych- zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych: • Ponad sześciokrotne zagęszczenie komórek jądrzastych • Odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych Zestaw składa się z: • Koncentrator szpiku 30 ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające : wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC ( Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC( Nucleated Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest zabezpieczony pływakiem- przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje. Skład zestawu: • Strzykawka 30ml • Igła 19g • Igła 18g z motylkiem • 30 ml substancji anty- zakrzepowej • Trokar do pobrania szpiku kostnego | kpl. | 8 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia aparatury tj. wirówki do pozyskania zawiesiny z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga stworzenia depozytu w.w. materiału z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. Płatność na podstawie protokołu zużycia.

## Pakiet 13
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 13 Materiały jednorazowe do zabiegów artroskopowych
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Jednorazowa kaseta z drenami odpływu do pompy Cross Flow | sz. | 40 |  | 8%
2 | Elektroda do waporyzacji kompatybilna z konsolą do Cross Fire, średnica 2,5/ 3,5/ 40 mm elektrody z ręcznym sterowaniem, jednoczęściowe, z/ bez kanału ssącego, do wyboru z katalogu | szt. | 30 |  | 8%
3 | Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku. Śruby kotwicowe,tytanowe, stożkowe, osadzone na jednorazowym osadzaczu, zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w nić o grubości min. 2 średnica zewnętrzna gwintu3mm. Wymagane instrumentarium do zakładania. | szt. | 10 |  | 8%
4 | Śruby kotwicowe tytanowe do leczenia stożka rotatorów, stożkowe, osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończone rękojeścią, zaopatrzone w 2 nici o grubości nr 2; w dwóch kolorach, poprowadzone w dwóch nieezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnicz zewnętrzna gwintu 5 mm. Wymagane instrumentarium do zakładania. | szt. | 20 |  | 8%
5 | Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z poliestru, średnica 2,3 mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu Fish Mouth zabezpieczającą przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanym kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale min. 4,0 mm. Głębokość kanału uzyskana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub staplera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21 mm+/- 0,5 mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału zapewnia oferujący. | szt. | 50 |  | 8%
6 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 3,5mm-5,5mm, kodowane kolorem niebieskim, typ końcówki roboczej Agressive Bite Cutter, do wyboru z katalogu. | szt. | 50 |  | 8%
7 | Jednorazowy frez kostny do shavera artroskopowego, średnica frezu 4,0mm-5,5mm, kodowane kolorem czerwonym, typ końcówki roboczej Standard 12 Flute Barrer Burs, agresive 6 Flute Barrel Burs, Unhooded standard 12 Flute Round Bur, Unhooded 6 Flute Round Bur, Egg 6 Flute Bur, 6 Flute SLAPr Bur, do wyboru z katalogu. | szt. | 10 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia wyłącznika nożnego oraz rękojeści shavera artroskopowego, z zakresem obrotów maksymalnych od 12000 obr./ min., oscylacje os 30000 cykli/min, zatrzaskowe mocowanie ostrzy, z regulacją siły ssania 0-10%, sterylizacja w autoklawie, wyposażony w silnik bezszczotkowy- nie wymaga smarowania, automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy. Shaver artroskopowy oraz wyłącznik nożny kompatybilny z konsolą Crossfire będącą na wyposażeniu Zamawiającego- depozyt na czas trwania umowy. W punkcie 1-7 Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Uzupełnienie depozytu na podstawie protokołu zużycia w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 14
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 14 Ostrze do piły kompatybilne z napędem Multi Drive firmy De Soutter
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Ostrze do piły kompatybilne z napędem Multi Drive firmy De Soutter; wymiary 25mmx 95mm, ząbki 1,27 mm; krawędź tnąca podzielona na 2 części z przestrzenią w ostrzu ułatwiającą odprowadzenie opiłków kostnych z linii cięcia; sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo w 2 worki | szt | 20 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu opisanego produktu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia -depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 15
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 15 Ostrze do piły kompatybilne z nepędem CD 4 i CD 6
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Ostrze do piły kompatybilne z napędem Coldres Drive 4 będącej na wyposażeniu Zamawiającego: • wymiary 18,5 mm x 7,0 mm, ząbki 0,51 mm; • wymiary 35,0mm x 9,0 mm, ząbki 0,61 mm; • wymiary 45,0mm x 13,0mm, ząbki 0,56 mm; • wymiary 29,5 mm x 7,0 mm, • wymiary 34,5 mm x13,0 mm, • wymiary mm x mm, ząbki mm; Krawędź tnąca podzielona na 2 części z przestrzenią w ostrzu ułatwiającą odprowadzenie opiłków kostnych z linii cięcia; sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo w 2 worki . | szt | 125 |  | 8%
2 | Ostrze do piły kompatybilne z napędem Coldres Drive 6 będącej na wyposażeniu Zamawiającego: • wymiary 100 mm x 25,0 mm, ząbki 1,27 mm; • wymiary 100 mm x 18 mm, ząbki 1,27 mm; • wymiary 110 mm x 18 mm, ząbki 1,27 mm; Krawędź tnąca podzielona na 2 części z przestrzenią w ostrzu ułatwiającą odprowadzenie opiłków kostnych z linii cięcia; sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo w 2 worki . | szt | 12 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych- -depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 16
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 16 Panewkowy koszyk rewizyjny
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Panewkowy koszyk rewizyjny, anatomiczny ( prawy i lewy) wykonany ze stopu tytanowego posiadający odpowiednie wypustki i otwory umożliwiające użycie śrub mocujących, w rozmiarach dostosowanych do implantu. | szt | 5 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga udostępnienia kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga stworzeniana depozytu zawierającego pełny asortyment implantów do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych implantów- depozyt na czas trwania zabiegu. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 17
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 17 Proteza barku urazowa
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Proteza do mocowania cementowego, dostępna z 3 średnicami trzpienia, odpowiednio ø6,5mm, ø9mm i ø12mm, z min. 7 rozmiarami głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm, niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót by uzyskać offset. Anatomicznie dopasowany trzpień protezy bez dodatkowych elementów centrujących. Wysokość głowy protezy związana z jej średnicą. Stały kąt pochylenia 130 stopni. Część przynasadowa spłaszczona dla lepszego mocowania guzków. otwór w części przynasadowej umożliwiający poprzeczne umiejscowienie przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej, część przynasadowa porowata pokryta HA z wypolerowanym fragmentem w części przyśrodkowej dla bezpiecznego mocowania nici. Instrumentarium wyposażone w przyrząd służący do uzyskania przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej.
1a | trzpień ramienny | szt | 10 |  | 8%
1b | głowa komponentu ramiennego | szt | 10 |  | 8%
RAZEM
Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi-depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga udostępnienia kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga stworzenia depozytu implantów do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych implantów- depozyt na czas trwania zabiegu. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 18
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 18 Endoproteza- implanty do rekonstrukcji więzadłowych
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. 1. Trzpień anatomiczny ( lewy i prawy) masywny w części bliższej i posiadający wzdłużne rowki derotacyjne, wąski w części dalszej nie wymagający centralizera. Na całej długości trzpień napylony porowatą okładziną tytanową ( wykonaną w technologii napylania próżniowego), i dodatkowo cienką warstwą hydroxyapatytu w 9 rozmiarach lewych i prawych. Dostępna również wersja waryzowana. 2. Bezcementowa presfitowa panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-64 na całej swojej powierzchni pokryta hydroxyapatytem, posiadająca w przedniej części wargę bez pokrycia hydroxyapatytem w celu zabezpieczenia tkanek miękkich, oraz wzdłużne rowki wokół swojego obwodu zapewniające lepszą pierworną stabilizację. 3. Wkładka panewkowa nie zatrzaskująca się w czaszy panewki w rozmiarach 44-64 pozwalająca na zatrzaśnięcie głowy 22 do 28 mm w zależności od rozmiaru panewki z dodatkiem antyutleniacza w postaci witaminy E. 4. Głowa CoCr w rozmiarach 22, 28; min. 3 długości szyjki. | kpl. | 20 |  | 8%
2 | Endoproteza cementowa stawu biodrowego 1. Trzpień cementowy wygięty anatomicznie ( lewy i prawy), bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, samocentrujący, posiadający dodatkowo pionowe wzdłużne rowki antyrotacyjne. Trzpień polerowany. 9 rozmiarów standardowych prawych i lewych oraz 9 prawych i lewych waryzowanych. 2. Cementowana panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-60 polerowana i posiadająca ożebrowanie dla lepszego spojenia cementu. 5. Wkładka cementowa nie zatrzaskująca się w czaszy panewki w rozmiarach od 44- 60 pozwalająca na zatrzaśnięcie głowy 22 do 28 mm w zależności od rozmiaru panewki z dodatkiem antyutleniacza w postaci witaminy E. 6. Głowa CoCr w rozmiarach 22, 28; min. 3 długości szyjki. | szt. | 15 |  | 8%
3 | System nowoczesnej techniki cementowania System powinien zawierać: • Zestaw do próżniowego mieszania cementu • Korek zamykający kanał • Szczotka kanałowa • Szczotka panewkowa | kpl. | 40 |  | 8%
4 | Zestaw do płukania kości przed aplikacją cementu | szt. | 100 |  | 8%
5 | Substytut kości Macierz osteokondukcyjna składająca się z 2-10µm warstwy hydroksyapatytu na rdzeniu z węglanu wapnia- struktura i skład zbliżony do ludzkiej kości gąbczastej, pory 28-770 µm,, wchłanianie 6-18 miesięcy, postać- granulki 1-4 mm, do mieszania z krwią i szpikiem. Opakowanie 10 ml. | szt. | 10 |  | 8%
6 | Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Implant typu endobutton, mocowanie udowe- ostro zakończona, 13 mm płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | kpl. | 20 |  | 8%
7 | Implanty do rekonstrukcji wtórnej więzadła krzyżowego przedniego. Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone-Implant typu endobutton, ostro zakończona, wydłużona 20 mm płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 5 |  | 8%
8 | Implanty biowchłanialne do rekonstrukcji więzadłowej Mocowanie udowe lub piszczelowe- śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1,5 mm. Średnica 7-11 mm, długość 25-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzezroczyste. | kpl. | 20 |  | 8%
9 | Szydło do przeszczepu | szt. | 10 |  | 8%
10 | Prowadnica nitinolowa do śrub GT 1,5 mm | szt. | 5 |  | 8%
11 | Wiertło wielorazowe4,5 mm | szt. | 10 |  | 8%
12 | Uniwersalne kotwice z igłami • Miękka, uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, dwie wzmocnione nici # 2, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9 mm, krótki podajnik, opakowanie 1 szt. Wiertło wielorazowe 1 na 5 kotwic. | szt. | 10 |  | 8%
13 | • Miękka, uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, dwie wzmocnione nici # 1, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm, krótki podajnik, opakowanie 1 szt. Celownik wielorazowy 1 na 5 kotwic. Wiertło 1,4mm, wielorazowe, krótkie . | szt. | 10 |  | 8%
14 | • Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1,0 mm, wykonana z plecionki poliaestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie. | szt. | 10 |  | 8%
15 | Implanty do rekonstrukcji stawu barkowo- obojczykowego. Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu barkowo- obojczykowego składający się z guzika tytanowego o średnicy 10 mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 7 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi- depozyt na czas trwania umowy. W punkcie 1-2 zamawiający wymaga udostępnienia zestawu napędów ortopedycznych z osprzętem i wiertłami do zakładania ww. implantów do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga udostępnienia kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga stworzenia depozytu zawierającego pełny asortyment implantów do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 19
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 19 Elektroda do waporyzatora
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Elektroda robocza do waporyzatora Mitek będącego na wyposażeniu Zamawiającego • boczna, giętka • hakowa | szt. | 20 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 20
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 20 Protezy tymczasowe
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Jednorazowe formy do wykonywania tymczasowych endoprotez cementowych do zastosowania w przypadkach rewizyjnych biodrowe typu monoblok. | szt. | 5 |  | 8%
2 | Jednorazowe formy do wykonywania tymczasowych endoprotez cementowych do zastosowania w przypadkach rewizyjnych kolanowe dwukomponentowe ( kość udowa i piszczelowa). | kpl. | 5 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) i napędów ortopedycznych do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga udostępnienia kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. W punkcie 1-2 zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych implantów-depozyt na czas trwania zabiegu. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 21
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 21 Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Grotowkręt Schanza samogwintujący, samotnący, kompatybilny ze stabilizatorami De Puy Synthes będącymi na wyposażeniu Zamawiającego: • Ø 4.0/2.5 mm, długość 80 mm, stal/ tytan • Ø 4.0/3.0 mm, długość 80/100 mm, stal/ tytan • Ø 4.0 mm, długość 60/175 mm, stal/ tytan • Ø 5.0 mm, długość 100/250 mm, stal/ tytan • Ø 6.0 mm, długość 100-250 mm, stal/ tytan | szt | 50 |  | 8%
Razem
Dostawa sukcesywna materiału na podstawie pisemnego zamówienia w terminie do 3 dni od jego złożenia. Płatność zgodna z zamówieniem.

## Pakiet 22
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 22 Implanty traumatologiczne stabilne kątowo
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej blokowana, dłoniowa, wąska i szeroka, tytanowa, prawa i lewa, w części trzonowej 3-5 par otworów - blokowany i kompresyjny. Szerokość części nasadowej 21 mm i 27mm. W części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8%
2. | Płytka L kształtowa, L ukośna blokowana dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2-4 par otworów – blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 2 oraz 3 otw. blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm . Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 3 |  | 8%
3 | Płytka T kształtowa blokowana dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. W części trzonowej 3-4 par otworów – blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 3 otw. blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm . Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 4 |  | 8%
4 | Płytka T ukośna 4 otworowa, kształtowa blokowana. 3 rozmiary długościowe. Grubość płyty 1,8mm. Wersja prawa/lewa. Otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 2 |  | 8%
5 | Wkręt blokowany, samogwintujący ø2,4mm (gniazdo: torks; zakres długości: 6-40mm) | szt. | 55 |  | 8%
6 | Wkręt korowy, samogwintujący ø2,7mm (gniazdo: torks; zakres długości: 6-40mm) | szt. | 30 |  | 8%
7 | Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana. Grubość płyty 2,6mm. 4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 10 |  | 8%
8 | Płytka kształtowa blokowana dalszej do obojczyka z hakiem. Wersja prawa/lewa. Liczba otworów blokowanych w płycie 4÷7. W części trzonowej pary otworów - blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 3 otw. blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 10 |  | 8%
9 | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm, 2,4 mm, w rozmiarach 16 – 50 mm, gniazdo sześciokątne lub TORX | szt. | 100 |  | 8%
10 | Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 14 – 60 mm, gniazdo sześciokątne | szt. | 40 |  | 8%
11 | Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem.5 do 12 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 6 |  | 8%
12 | Płytka kształtowa wąska L, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 3 |  | 8%
13 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej 3 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8%
14 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. W części trzonowej 7 lub 9 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 17 otworów blokowanych. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej i lewej kości. Podcięcia od strony dolnej płytki ułatwiające profilowanie. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 3 |  | 8%
15 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 4 |  | 8%
16 | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 16 – 85 mm, gniazdo sześciokątne | szt. | 130 |  | 8%
17 | Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 14 – 85 mm , gniazdo sześciokątne | szt. | 60 |  | 8%
18 | Płytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 6 do 14 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8%
19 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów oraz 1 otwór pod wkręt nieblokowany do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane korowe 5mm oraz w części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. Wkręty samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 4 |  | 8%
20 | Płytka kłykciowa piszczelowa bliższa boczna. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 5-6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 6 |  | 8%
21 | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 5,0 mm w rozmiarach 16 - 95mm | szt. | 150 |  | 8%
22 | Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 4,5mm w rozmiarach 20- 95 mm | szt. | 40 |  | 8%
23 | Wkręt blokowany kaniulowany, tytanowy, o średnicy Ø 7,3mm w rozmiarach 30- 95mm | szt. | 4 |  | 8%
24 | Płytka klinowa do osteotomii – bliższa piszczelowa Płytka dystansowa klinowa blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5 – 17,5 mm oraz przewężenie w części środkowej do szerokości 18 mm. Grubość płytki z klinem 10,5 mm, grubość w miejscu otworów mocujących 3,5 mm, długość płytki 43 mm. Płytka posiada otwór gwintowany na środku klina ułatwiający jej aplikację. Posiada 4 otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirchnera 2,0 mm do tymczasowego ustalenia płytki. 2 otwory pod wkręty blokowane 5 mm, oraz 2 otwory na wkręty blokowane gąbczaste 6,5 mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów | szt. | 10 |  | 8%
25 | Płytka klinowa do osteotomii – dystansowa udowa T Płytka dystansowa klinowa T do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5- 17,5 mm. Grubość płytki z klinem 10,5 mm, grubość w miejscu otworów mocujących 3,5 mm, długość płytki 125 mm, szerokość części poprzecznej 42 mm. W części trzonowej 3 otwory blokowane i 4 kompresyjne. W części nasadowej 3 otwory blokowane o zbieżnym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek /przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera 2,0 mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych w części trzonowej wkręty blokowane 5 mm, w części nasadowej wkręty gąbczaste 6,5 mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 3 |  | 8%
26 | Wkręt korowy blokowany , tytanowy, o średnicy Ø5,0 mm w rozmiarach 16- 95 mm, gniazdo sześciokątne | szt, | 35 |  | 8%
27 | Wkręt gąbczasty blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 6,5 mm w rozmiarach 30-95 mm, gniazdo sześciokątne | szt | 30 |  | 8%
28 | Płyty do złamań przynasadowych kości udowej typu LCP (stabilne kątowo z mini inwazyjnym systemem zakładania płytek) Płytka tytanowa, do złamań przynasadowych kości udowej zaopatrzona w ogonie płytki od 4-10 rozdzielnych otworów – blokowanych i co najmniej 1 otwór kompresyjny pod śruby blokowane oraz śruby korowe. Do otworów blokowanych śruba korowa blokowana ø 5,0 mm, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa, łeb wkręta z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową w rozmiarach 16-95 mm; natomiast do otworów kompresyjnych śruba korowa ø 4,5 mm z łbem kulistym, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa, w rozmiarach 20-95 mm, w części nakłykciowej jeden otwór gwintowany pod wkręt kaniulowany gąbczasty ø 7,3 mm; łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową, samogwintujący, tytanowy w rozmiarach 30-95 mm. Płytka ukształtowana anatomicznie, końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia, otwory do stabilizacji czasowej. Płytka w wersji prawa i lewa. Śruba blokowana Ø5, pełny gwint, samogwintująca, tytanowa, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową w rozmiarach 16-95mm z gniazdem torx. Śruba korowa do otworów kompresyjnych Ø4.5, pełny gwint, samogwintująca, tytanowa, z łbem kulistym. w rozmiarach 20-95mm z gniazdem torx. Śruba kaniulowana gąbczasta, Ø7.0, samogwintująca, tytanowa, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową w rozmiarach 30-95mm z gniazdem torx. | szt. | 5 |  | 8%
29 | Wkręty blokowane fi 5,0mm, samogwintujące z gniazdem torx. | szt | 50 |  | 8%
30 | Wkręt korowy samogwintujący fi 4,5mm | szt | 10 |  | 8%
31 | Wkręt kaniulowany fi 7,3 mm | szt | 5 |  | 8%
32 | Płyty do złamań trzonów kości udowej typu LCP (stabilne kątowo z mini inwazyjnym systemem zakładania płytek) Płytka prosta, szeroka, blokowana, kompresyjna, tytanowa z ograniczonym kontaktem. 6 do 14 rozdzielnych otworów - blokowanych i co najmniej 2 otwory kompresyjne. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową z gniazdem torx. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym z gniazdem torx. Ta sama barwa płytek i krętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Implanty tytanowe. | szt. | 3 |  | 8%
33 | Wkręt tytanowy samogwintujący fi 5mm | szt | 40 |  | 8%
34 | Wkręt tytanowy korowy samogwintujący fi 4,5mm | szt | 10 |  | 8%
35 | Płyty do złamań przynasadowych kości piszczelowej typu LCP (stabilne kątowo z minivinwazyjnym systemem zakładania płytek) Płytki kształtowe, w tym również kształtu T, L, tytanowe ,ukształtowane anatomicznie w wersjach do bliższej bocznej powierzchni kości, również wersja do nasady dalszej przyśrodkowej piszczeli z możliwością docinania części nasadowej celem domodelowania do kształtu kości. Płytki w wersjach prawej i lewej za wyjątkiem płytki docinanej. Płytki posiadające rozdzielne otwory blokowane i co najmniej 1 kompresyjny. Płytki wyposażone w otwory umożliwiające zastosowanie śrub korowych, i śrub blokowanych stabilnych kątowo z nagwintowanym łbem z gniazdem torx. Śruba blokowana, pełny gwint, samogwintująca, tytanowa, łeb wkręta z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową w rozmiarach 16-95 mm z gniazdem torx; Śruba korowa, pełny gwint, samogwintująca, tytanowa, z łbem kulistym z gniazdem torx. | szt. | 5 |  | 8%
36 | Wkręt korowy samogwintujący fi 3,5 tytan | szt | 10 |  | 8%
37 | Wkręt korowy samogwintujący fi 4,5mm tytan | szt | 20 |  | 8%
38 | Wkręt blokowany samogwintujący fi 3,5 tytan | szt | 40 |  | 8%
39 | Wkręt blokowany samogwintujący fi 5,0 tytan | szt | 40 |  | 8%
40 | Płytka modelowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramienia o zmniejszonej powierzchni kontaktu z okostną Płytka tytanowa. płytka modelowana anatomiczne do bliższej nasady kości ramienia o długości 101-176 mm, posiadająca w głowie płytki 9 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie otworu zapewniającym pewną stabilizację pod śruby korowe blokowane, otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów o ustalonym kątowo ustawieniu wkrętów, w trzonie posiadająca 3-8 par rozdzielnych otworów- blokowanego i kompresyjnego pod śruby blokowane oraz śruby korowe; do otworów blokowanych śruba korowa blokowana ø 3,5 mm, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa, łeb wkręta z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową w rozmiarach 12-85 mm z gniazdem torx, do otworów kompresyjnych śruba korowa ø 3,5 mm z łbem kulistym, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa, w rozmiarach 14-85mm z gniazdem torx; jedna uniwersalna płytka do kości lewej i prawej. Warunek dostarczenie instrumentarium do zakładania. | szt. | 6 |  | 8%
41 | Wkręt korowy, blokowany samogwintujący fi fi 3,5 tytan | szt | 100 |  | 8%
42 | Wkręt korowy fi 3,5 tytan | szt | 30 |  | 8%
43 | 2. Płytka do złamań trzonów kości przedramienia typu LCP (stabilna kątowo) Komplet – płytka plus 6 śrub. Płytka posiadająca rozdzielne otwory blokowane i kompresyjne. Wymagane śruby zarówno korowe jak i blokowane z gniazdem torx. | szt | 5 |  | 8%
44 | Wkręt korowy , blokowany , samogwintujący fi 3,5 | szt | 30 |  | 8%
45 | Wkręt korowy | szt | 10 |  | 8%
46 | Płytka kształtowa blokowana, do zespoleń kości stopy- sródstopno-paliczkowa. Płytka o długości 39, 48, 59 mm. Posiadająca w części trzonowej 1, 2 lub 3 pary otworów blokowanego oraz kompresyjnego. W części poprzecznej 3 otwory blokowane. Wersja lewa i prawa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Otwory kompresyjne zapewniające wprowadzenie wkręta korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. | szt | 5 |  | 8%
47 | Płytka kształtowa blokowana, kształtu T ukośna, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 28,30,32 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Wersja lewa/prawa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. | szt | 5 |  | 8%
48 | Płytka kształtowa blokowana, kształtu X, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 25,30,35 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. | szt | 5 |  | 8%
49 | Wkręty korowe blokowane Ø 2,4mm dł. 6-40mm, gniazdo TORX | szt | 70 |  | 8%
50 | Wkręty korowe Ø 2,7mm dł. 6-40mm, gniazdo TORX | szt | 10 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga udostępnienia kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium oraz statywów na płyty i gwoździe z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga stworzenia depozytu na w.w.materiały do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. W punkcie 46-50 Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych niektórych implantów- depozyt na czas trwania zabiegu. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 23
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 23 Płyty, gwoździe, druty, wkręty
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
Wkręty (wykonane ze stali nierdzewnej)
1 | Wkręt samogwintujący do kości korowej z gniazdem sześciokątnym o średnicy 4.5 mm i długości od 12 mm do 80 mm – 500 szt. | Szt. | 500 |  | 8%
2 | Wkręt samogwintujący do kości gąbczastej (z pełnym lub częściowym gwintem) z gniazdem sześciokątnym o średnicy 6.5 mm i długości od 25 do 110 mm – 85 szt | Szt. | 85 |  | 8%
3 | Wkręt kaniulowany samogwintujący z gniazdem sześciokątnym o średnicy 7.0 mm i długości od 40 mm do 130 mm – 45 szt. | Szt. | 45 |  | 8%
4 | Wkręt do kości korowej z gniazdem sześciokątnym o średnicy 2.7 mm i długości od 14 mm do 28 mm – 25 szt. | Szt. | 25 |  | 8%
5 | Wkręt do kości korowej z gniazdem sześciokątnym o średnicy 2.0 mm i długości od 06 mm do 24 mm – 20 szt. | Szt. | 20 |  | 8%
6 | Wkręt do kości korowej i łódkowatej z gniazdem sześciokątnym o średnicy 3.5 mm i długości od 10 mm do 60 mm – 270 szt. | Szt. | 270 |  | 8%
7 | Wkręt do kości łódkowatej (z pełnym lub częściowym gwintem) z gniazdem sześciokątnym o średnicy 4.0 mm i długości od 18 mm do 60 mm – 25 szt. | Szt. | 25 |  | 8%
8 | Podkładka pod wkręty korowe, gąbczaste i kaniulowane – 20 szt. | Szt. | 20 |  | 8%
Druty wykonane ze stali nierdzewnej
9 | Drut Kirschnera o średnicy od 1.0 mm do 2.4 mm i długości 150 mm – 125 szt. | Szt. | 125 |  | 8%
10 | Drut Kirschnera o średnicy od 2.0 mm do 3.0 mm i długości 310 mm – 250 szt. | Szt. | 250 |  | 8%
11 | Drut Kirschnera z końcówką trójgraniec bez oliwki o średnicy od 1,8 mm do 2,0 mm i długości 380 mm – 50 szt. | Szt. | 50 |  | 8%
12 | Drut Kirschnera z końcówką trójgraniec bez oliwki o średnicy od 1,8 mm do 2,0 mm i długości 380 mm – 50 szt | Szt. | 50 |  | 8%
13 | Drut elastyczny do zakładania pętli i wiązania odłamów kostnych o średnicy od 0,8 mm do 1,5 mm i długości 10 m – 10 szt. | Szt. | 10 |  | 8%
Płyty (wykonane ze stali nierdzewnej
14 | Płyty drobne proste 1.0 mm, ilość otworów od 4 do 8 pod wkręty o średnicy 2.0 mm i 2.7 mm - 7 szt. | Szt. | 7 |  | 8%
15 | Płyty samodociskowe drobne proste 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 10 pod wkręty o średnicy 2.0 mm – 10 szt. | Szt. | 10 |  | 8%
16 | Płyty samodociskowe drobne proste 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 10 pod wkręty o średnicy 2.7 mm – 10 szt. | Szt. | 10 |  | 8%
17 | Płyty samodociskowe drobne proste 2.5 mm, ilość otworów od 5 do 10 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 10 szt. | Szt. | 10 |  | 8%
18 | Płyty drobne proste 1,5 mm, ilość otworów od 4 do 12 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 12 szt. | Szt. | 12 |  | 8%
19 | Płyta wąska prosta 2.5 mm, ilość otworów od 4 do 12 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 10 szt. | Szt. | 10 |  | 8%
20 | Płyta wąska prosta 4.0 mm, ilość otworów od 6 do 12 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 7 szt. | Szt. | 7 |  | 8%
21 | Płyta samodociskowa wąska prosta 4.0 mm, ilość otworów od 6 do 15 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 3 szt. | Szt. | 3 |  | 8%
22 | Płyta szeroka prosta 2.5 mm, ilość otworów od 6 do 12 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 12 szt. | Szt. | 12 |  | 8%
23 | Płyta szeroka prosta 4.5 mm, ilość otworów od 8 do 16 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 5 szt. | Szt. | 5 |  | 8%
24 | Płyta samodociskowa szeroka 4.5 mm, ilość otworów od 8 do 16 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 6 szt. | Szt. | 6 |  | 8%
25 | Płyta rynnowa ½ koła, ilość otworów od 4 do 12 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 20 szt | szt. | 20 |  | 8%
26 | Płyta rynnowa 1/3 koła, ilość otworów od 4 do 10 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 25 szt | szt. | 25 |  | 8%
27 | Płyta rekonstrukcyjna prosta lub wygięta w zakresie 2.5-4,0 mm, ilość otworów od 4 do 18 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm - 6 szt | szt. | 6 |  | 8%
28 | Płyta rekonstrukcyjna prosta lub wygięta w zakresie 2.5-3,2 mm, ilość otworów od 6 do 12 pod wkręty o średnicy 3.5-4,5 mm – 6 szt. | szt. | 6 |  | 8%
29 | Płyta rekonstrukcyjna prosta 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 14 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 10 szt | szt. | 10 |  | 8%
30 | Płyta rekonstrukcyjna prosta 3.0 mm, ilość otworów od 6 do 14 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 4 szt | szt. | 4 |  | 8%
31 | Płyta rekonstrukcyjna prosta lub wygięta 4 mm, ilość otworów od 6 do 14 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 3 szt. | szt. | 3 |  | 8%
32 | Płyta kształtowa T 1.2 mm, ilość otworów od 3 do 8 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 5 szt. | szt. | 5 |  | 8%
33 | Płyta kształtowa T 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 8 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 10 szt. | szt. | 10 |  | 8%
34 | Płyta kształtowa L 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 8 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 5 szt. | szt. | 5 |  | 8%
35 | Płyta kształtowa L 3.0 mm, ilość otworów od 4 do 10 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 3 szt. | szt. | 3 |  | 8%
36 | Płyta kształtowa koniczyna 1.2 mm, ilość otworów od 5 do 9 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 5 szt. | szt. | 5 |  | 8%
37 | Płyta dystansowa klinowa z klinem od 5 do 15 mm – 5 szt | szt. | 5 |  | 8%
38 | Płyta kształtowa - kość piętowa, lewa/prawa, prosta z zaczepem – 5 szt. | szt. | 5 |  | 8%
39 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy w wersji litej i kaniulowanej Wymagania: · Materiał : stal nierdzewna · Średnica gwoździa od 10 do 15 mm ze skokiem co 1 mm · Długość gwoździa od 240 do 520 mm ze skokiem co 15 mm, pokryta celownikiem dalszym · Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej · W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach ·W części dalszej minimum 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem ·Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej, obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. ·Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa ·Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm lub śruba kompresyjna ·Możliwość zastosowania systemu ze stopu tytanu. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji.Komplet: · Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. · Wkręty blokujące – 5 szt. · Śruba zaślepiająca lub kompresyjna – 1 szt | Kpl. | 20 |  | 8%
40 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny w wersji litej i kaniulowanej . Wymagania: · Materiał : stal nierdzewna · Średnica gwoździa od 6 do 13 mm ze skokiem co 1 mm w wersji litej · Średnica gwoździa od 8 do 13 mm ze skokiem co 1 mm w wersji kaniulowanej · Długość gwoździa od 180 do 330 mm ze skokiem co 20 mm, pokryta celownikiem · Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej · W części bliższej otwory zapewniające opcje blokowania zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. · W części dalszej minimum 4 otwory, zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem · Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzenie metodą retrograde · Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa · Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm lub śruba kompresyjna · Możliwość zastosowania systemu ze stopu tytanu. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet: . Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. · Wkręty blokujące – 4 szt. · Śruba zaślepiająca lub kompresyjna – 1 szt | Kpl. | 10 |  | 8%
41 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny w wersji litej i kaniulowanej. Wymagania: · Materiał : stal nierdzewna · Gwóźdź anatomiczny (lewy i prawy) w wersji krótkiej i długiej · Średnica gwoździa od 6 do 13 mm ze skokiem co 1 mm w wersji litej · Średnica gwoździa od 8 do 13 mm ze skokiem co 1 mm w wersji kaniulowanej · Długość gwoździa od 180 do 330 mm ze skokiem co 20 mm, pokryta celownikiem · Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej · W części bliższej 4 otwory gwintowane zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. · W części dalszej w wersji krótkiej 2 otwory (minimum 1 dynamiczny) · W części dalszej w wersji długiej minimum 4 otwory, zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem · Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa · Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm · Możliwość zastosowania systemu ze stopu tytanu. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet: · Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. · Wkręty blokujące – 6 szt. · Śruba zaślepiająca – 1 szt | Kpl. | 1 |  | 8%
42 | Gwóźdź śródszpikowy udowy w wersji litej i kaniulowanej Wymagania: · Materiał : stal nierdzewna · Gwóźdź uniwersalny, przeznaczony do leczenia złamań kości udowej przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej i wstecznej · Średnica gwoździa od 8 do 16 mm ze skokiem co 1 mm w wersji litej i kaniulowanej, prawy i lewy · Długość gwoździa od 240 do 520 mm ze skokiem co 20 mm, pokryta celownikiem · Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej · W części bliższej minimum 6 otworów (2 otwory rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego, 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego) · W części dalszej minimum 4 otwory, zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem · Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa · Możliwość zastosowania wkrętów o zwiększonej średnicy w celu stabilnego blokowania · Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm lub śruba kompresyjna · Możliwość zastosowania systemu ze stopu tytanu. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet: · Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. · Wkręty blokujące – 4 szt. · Śruba zaślepiająca lub śruba kompresyjna – 1 szt | Kpl. | 20 |  | 8%
43 | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny .Wymagania: · Materiał : stop tytanu · Proksymalne ugięcie zapewniające założenie gwoździa z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego · Gwóźdź uniwersalny, przeznaczony do leczenia złamań kości udowej przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej i podkrętarzowej · Średnica gwoździa od 10 do 12 mm ze skokiem co 1 mm · Długość gwoździa od 340 do 440 mm ze skokiem co 20 mm, pokryta celownikiem · W części dalszej minimum 5 otworów zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem · W części bliższej minimum 5 otworów (2 otwory rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokownia proksymalnego antegrade)) · Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa · Możliwość zastosowania wkrętów o zwiększonej średnicy w celu stabilnego blokowania · Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm · Gwoździe i wkręty kodowane kolorami. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet · Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. · Wkręty blokujące – 4 szt. · Śruba zaślepiająca lub śruba kompresyjna – 1 szt | Kpl. | 2 |  | 8%
44 | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej Wymagania: · Materiał : stop tytanu · Średnica gwoździa od 4 do 5 mm w wersji litej · Długość gwoździa od 180 do 400 mm ze skokiem co 20 mm · Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa · Śruba zaślepiająca · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet · Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. · Wkręty blokujące – 4 szt. · Śruba zaślepiająca – 1 szt | Kpl. | 10 |  | 8%
45 | Śrubopłytka kłykciowa – udowa . Wymagania: · Płyta kłykciowa 95 stopni, ilość otworów od 6 do 20 otworów · Śruba zespalająca kłykciowa o średnicy 12,5 mm (powiększonej do kości osteoporotycznej) i długości od 55 do 120 mm · Śruba kompresyjna. · Pojemniki na narzędzia i implanty wykonane z materiałów termoodpornych umożliwiających sterylizację. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. | Kpl. | 10 |  | 8%
46 | Śrubopłytka biodrowa Wymagania: · Płyta biodrowa 135 stopni od 2 do 20 otworów · Śruba zespalająca szyjkowa o średnicy 12,5 mm (powiększonej do kości osteoporotycznej) i długości od 55 do 120 mm · Śruba kompresyjna. · Pojemniki na narzędzia i implanty wykonane z materiałów termoodpornych umożliwiających sterylizację. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. | Kpl. | 60 |  | 8%
47 | Płytka nakrętarzowa do DHS, różnych kształtów | szt | 20 |  | 8%
48 | Szpilka prowadząca ø 2, 5/230 do DHS | szt. | 20 |  | 8%
49 | Dynamiczna płytka biodrowa do leczenia złamań szyjki kości udowej, złamań przezkrętarzowych, okołokretarzowych oraz złamań trzonu kości udowej. Wykonana ze stopów tytanu. Uniwersalna płytka na lewą i prawą kończynę. Kształt płytki dostosowany do anatomii kości. Płytka w wersji krótkiej 2 otworowa o długości 59mm i długiej od 3 do 8 otworów o długości od 80mm do 185mm, skok co 21mm. Grubość płytki 7,6mm. Szerokość płytki w części bliższej 32mm. Blokowane otwory w części bliższej i trzonowej. Centralnie w środku między otworami pod śruby teleskopowe znajduje się otwór 3mm pod drut kierunkowy. W części trzonowej płytki znajdują się otwory blokowane pochylone naprzemiennie. W płytkach 4 otworowych i dłuższych znajduje się otwór kompresyjno/pozycjonujący z dwukierunkową kompresją. Środek otworu kompresyjnego w odległości 23,5mm od końca płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z ograniczonym kontaktem implantu z kością. Szerokość części trzonowej 18mm. Kąt szyjkowo-trzonowy pomiędzy otworami na śruby doszyjkowe, a powierzchnią trzonową płytki 130°. Płytka dostosowana do użytkowania z zestawem przeziernych celowników. Narzędzia i technika operacyjna małoinwazyjne. W części szyjkowej trzy otwory blokowane usytuowane równolegle względem siebie dostosowane do śrub teleskopowych. Śruby teleskopowe 7,3mm osadzone w otworach płytki mieszczą się w okręgu opisanym o średnicy 22mm. Śruby teleskopowe kaniulowane o średnicy 7,3 mm z możliwością autokompresji do 15mm. Śruby teleskopowe wyposażone w gwint gąbczasty na śrubie i gwint do blokowania w płytce na tulei śruby. Otwory blokowane płytki współpracują z wkrętami 5mm. Wkręty samogwintujące z gwintem korowym na części walcowej oraz gwintem do blokowania w płytce, wykonanym na łbie. Do otworu kompresyjnego używany wkręt korowy 4,5mm z łbem kulistym. | szt | 10 |  | 8%
50 | Śruby teleskopowe kaniulowane o średnicy 7,3 mm z możliwością autokompresji do 15mm, wyposażone w gwint gąbczasty na śrubie i gwint do blokowania w płytce na tulei śruby. | szt. | 30 |  | 8%
51 | Wkręty samogwintujące średnica 5 mm, z gwintem korowym na części walcowej oraz gwintem do blokowania w płytce, wykonanym na łbie | szt. | 50 |  | 8%
52 | Wkręt korowy 4,5mm z łbem kulistym. | szt. | 20 |  | 8%
53 | Gwoźdź udowy wsteczny kondylarny Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej używany przy metodzie wstecznej. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Promień gięcia w części bliższej R=2000mm. Długość L=180÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej. Jeden uniwersalny do lewej i prawej kończyny. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu max. 5mm od końca gwoździa. W części dalszej posiadający min. 8 otworów w tym: -2 otwory o średnicy 6,5mm w płaszczyźnie strzałkowej, pierwszy na wysokości max 8 mm od końca gwoździa, -2 otwory o średnicy 5mm gwintowane w płaszczyźnie strzałkowej , -2 otwory skośne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej wynoszącym 30° , -2 otwory kondylarne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej 30° i jednocześnie w płaszczyźnie AP – 30°. Śruba zaślepiająca z gniazdem typu torx, lita. Wystająca ponad koniec gwoździa max 1mm. Z możliwością blokady pierwszej śruby 6,5mm. Z wykonanym ograniczeniem w przypadku braku śruby 6,5. Otwory w gwoździu o średnicy 6,5mm blokowane zestawem blokującym lub wkrętem 6,5mm z nakrętkami. Zestaw blokujący o średnicy 6,5 mm w zakresie długości 50-105mm, z gniazdem typu torx. Wkręty blokujące w zakresie długości 50-120mm, z gniazdem typu torx. Gwoździe ze stopu tytanu barwione na kolor w zależności od średnicy. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 2 zestawy blokujące; 6 śrub blokujących 5,0mm; zaślepka. | szt, | 4 |  | 8%
54 | Śruba zaślepiająca z gniazdem typu torx, lita. Wystająca ponad koniec gwoździa max 1mm. Z możliwością blokady pierwszej śruby 6,5mm. Z wykonanym ograniczeniem w przypadku braku śruby 6,5. | sz, | 4 |  | 8%
55 | Zestaw blokujący o średnicy 6,5 mm w zakresie długości 50-105mm, z gniazdem typu torx. Wkręty blokujące w zakresie długości 50-120mm, z gniazdem typu torx. | szt | 8 |  | 8%
56 | Nakrętka | szt. | 8 |  | 8%
57 | Wkręt blokujący fi 6,5 | szt | 8 |  | 8%
58 | Rkręt blokujący fi 5,0 | szt. | 16 |  | 8%
59 | Wkręt blokujący fi 5,5 | szt. | 16 |  | 8%
60 | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego) Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (do metody kompresyjnej, rekonstrukcyjnej i antegrade).W standardzie: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące o średnicy 5 lub 5,5mm z gniazdem torx lub po 2 śruby blokujące o średnicy 7,5mm z gniazdem torx oraz 5 lub 5,5mm z gniazdem torx, zaślepka, śruba kompresyjna. Gwóźdź w rozmiarach od 340mm do 440 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ: od 10 mm do 12 mm, ze skokiem co 1 mm. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade – blokowanie w części bliższej ryglami samowiercącymi o dużej średnicy 7,5mm z gniazdem torx. Przy metodzie kompresyjnej blokowanie proksymalne śrubami o średnicy 5 lub 5,5mm z gniazdem torx. W części dystalnej blokowanie śrubami o średnicy 5 lub 5,5mm z gniazdem torx. Zaślepki kaniulowane. Gwoździe i śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt | 6 |  | 8%
61 | Śruby blokowane, fi 5,0, 5,5mm, z gniazdem torx, | szt | 24 |  | 8%
62 | Zaślepki kaniulowane lub śruba kompresyjna | szt | 6 |  | 8%
63 | Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany z gniazdem torx | szt | 12 |  | 8%
64 | Gwóźdź tytanowy podudziowy z możliwością wielopłaszczyznowego blokowania. (w standardzie: gwóźdź, 5 śrub plus zaślepka). Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2 ). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465 mm ze skokiem co najmniej 15 mm. średnica gwoździ kaniulowanych 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm. Śruby ryglujące samogwintujące – w rozmiarach w zależności od grubości gwoździa: - korowo-gąbczaste o średnicy 4,0; 4,5; 5,0; 5,5mm w zależności od średnicy gwoździa w długości od 30mm do 90mm. Zaślepki kaniulowane. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. | szt. | 6 |  | 8%
65 | Śruby ryglujące samogwintujące – w rozmiarach w zależności od grubości gwoździa: - korowo-gąbczaste o średnicy 4,0; 4,5; 5,0; 5,5mm w zależności od średnicy gwoździa w długości od 30mm do 90mm. | szt | 36 |  | 8%
66 | Zaślepki kaniulowane lub śruby kompresyjne | szt | 16 |  | 8%
67 | . Gwóźdź tytanowy do artrodezy stawu skokowego. Tytanowy anatomiczny gwóźdź odpiętowy do artrodezy stawu skokowego. Wraz z kompletem śrub i zaślepek. | szt | 3 |  | 8%
68 | Śruby blokujące | szt | 12 |  | 8%
69 | Śruba zaślepiająca | szt | 3 |  | 8%
70 | Gwoździe śródszpikowe do zespoleń złamań kości ramiennej oraz kości przedramienia ze śrubami blokującymi w komplecie Gwoździe ramienne tytanowe kaniulowane jeden uniwersalny gwóźdź do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm. Średnica 6÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W gwoździach o średnicach 8 mm i większych wierzchołek gwoździa posiada zmniejszoną średnicę wewnętrzną. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane. Dla średnic 8 mm i większych w części dalszej otwory gwintowane. W gwoździach o średnicy 6 i 7 mm możliwość zastosowania wkrętów 3 mm w części dalszej, 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej. W gwoździach o średnicy 8 mm i większych możliwość zastosowania wkrętów 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej i dalszej. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. | szt | 4 |  | 8%
71 | Wkręt blokujący fi 4.0, 4,5 mm | szt | 24 |  | 8%
72 | Śruba zaślepiająca lub kompresyjna | szt | 4 |  | 8%
73 | Gwoździe przedramienne, lite, tytanowe pod śruby blokowane ø2,7mm . Średnice gwoździa ø 4,5. Komplet: 1 gwóźdź oraz 4 śruby ryglujące oraz 1 zaślepka. | szt | 3 |  | 8%
74 | Wkręt korowy samogwintujący blokowany fi 2,7 | szt | 12 |  | 8%
75 | Zaślepka | szt | 3 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi- depozyt na czas trwania umowy. W pozycji 39-44 i 50-72 Zamawiający wymaga udostępnienia rozwiertaków w rozmiarze od 6,5 do 14,4, kaniulowanych, giętkich- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga udostępnienia kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium oraz statywów na płyty i gwoździe z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga stworzenia depozytu na w.w.materiały do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. W punkcie 41, 43- 74 Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych niektórych implantów- depozyt na czas trwania zabiegu. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 24
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 24 Wiertła wielorazowe do kości
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Wiertło fi 1,0, L= 90 mm | szt | 15 |  | 8%
2 | Wiertło fi 1,5, L= 100 mm | szt | 15 |  | 8%
3 | Wiertło fi 2,0, L= 150 mm | szt | 15 |  | 8%
4 | Wiertło fi 2,5, L= 150 mm | szt | 20 |  | 8%
5 | Wiertło fi 3,2, L =150 mm | szt | 20 |  | 8%
6 | Wiertło fi 3,5, L= 150 mm | szt | 15 |  | 8%
7 | Wiertło fi 3,7, L= 150 mm | szt | 15 |  | 8%
8 | Wiertło fi 4,5, L= 150 mm | szt | 15 |  | 8%
9 | Wiertło fi 2,5, L= 250 mm | szt | 3 |  | 8%
10 | Wiertło fi 3,5 L= 250 mm | szt | 2 |  | 8%
11 | Wiertło fi 5 L= 150 mm | szt | 1 |  | 8%
12 | Wiertło fi 6 L= 150 mm | szt | 1 |  | 8%
Razem
Dostawa sukcesywna materiału na podstawie pisemnego zamówienia w terminie do 3 dni od jego złożenia. Płatność zgodna z zamówieniem.

## Pakiet 25
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 25 Jednorazowy zestaw do separacji krwi - Płytkowe czynniki krwi
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Jednorazowy zestaw separujący krew na poszczególne frakcje. Sterylny, jednorazowy system podwójnej strzykawki gwarantujący zamknięty obieg krwi. Umożliwia przetwarzanie do 15 ml krwi. System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do kończ procesu, czyli do momentu zebrania się koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji Operatora. W 100% autologiczny- nie wymaga dodawania antykoagulantu do prztwarzanej krwi. Skuteczność systemu przygotowującego preparat PRP potwierdzona jest randomizowanymi badaniami podwójnej ślepej próby stopnia I. | kpl. | 20 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu na w.w.materiały do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia wirówki do separacji frakcji w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 26
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 26 Implanty do zabiegów w obrębie stawów i tkanek miękkich
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | Cena jed. netto zł. | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm) | szt. | 50 |  | 8%
2 | Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkręcania śruby | szt. | 10 |  | 8%
3 | Klamra stalowa do osteotomii Akina,szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm) | szt. | 10 |  | 8%
4 | Śruba do biotenodezy, materiał PEEK i BioComposite, średnica 3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm, 9mm | szt. | 10 |  | 8%
5 | Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego- dwie płytki tytanowe (strona przyśrodkowa 3,5mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową, nić typu FiberWire #5, zestaw sterylny zawiera wiertło kaniulowane 3,5mm, celownik, drut prowadzący | szt. | 5 |  | 8%
6 | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego.Zestaw sterylny zawierający: - nić chirurgiczna typu #2 FiberWire, długość 97cm - 6 szt. - nić chirurgiczna typu #2 FiberWire z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt. - zestaw do zastosowania z wielorazowym instrumentarium | szt. | 6 |  | 8%
7 | System do rekonstrukcji ścięgna piętowego.Zestaw sterylny zawierający: kotwica biokompozytowa 4,75mm x 19,1mm - 2 szt, wiertło 3.5mm, gwintownik do kotwicy, lasso do przeprowadzenia szwów przez ścięgno | szt. | 6 |  | 8%
8 | Kotwica tytanowa2,4mm x 7,5mm, nić typu #2-0 FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 10 |  | 8%
9 | Kotwica tytanowa3,5mm x 10mm, 3,5mm x 12mm, 5,0mm x 15mm, nić typu FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 10 |  | 8%
10 | Kotwica tytanowa2,2 mm x 4 mm, nić typu #4-0 lub #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | szt. | 10 |  | 8%
11 | Kotwica tytanowa2,7 mm x 7 mm, nić typu #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | szt. | 10 |  | 8%
12 | Taśma do szycianiewchłanialna wykonana z plecionki o szerokości 1,3mm zakończona z jednej strony igłą półkolistą a z drugiej pzechodząca w okrągły szew celem zaladowania do automatycznych przeszywaczy | szt. | 12 |  | 8%
13 | Super mocna nićniewchłanialna z plecionki poliestrowej #2 długości 96,5cm pakowana po dwie sztuki (biało-czarna i biało-niebieska)w paczce | szt. | 12 |  | 8%
14 | Super mocna nićniewchłanialna z plecionki poliestrowej #2 w postaci pętli bez końca z długości 50 cm z założoną na pętle igłą prostą długości 76mm | szt. | 12 |  | 8%
15 | Super mocna nić niewchłanialna z plecionki poliestrowej#2 długości 66 cm zakończona pętlą zamkniętą | szt. | 12 |  | 8%
16 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcanyo średnicy 3,5 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu. | szt. | 10 |  | 8%
17 | Taśma niewchłanialao grubości 2mm biało-czarna lub biało-niebieska wykonana z bardzo mocnego splotu zakończona z obydwu stron mocnym szwem chirurgicznym z nawoskowanymi końcówkami .Długość robocza taśmy 18 cmm+/- 0,5cm | szt. | 20 |  | 8%
18 | Taśma niewchłanialao grubości 2mm biało-czarna lub biało-niebieska wykonana z bardzo mocnego splotu zakończona z obydwu stron mocnym szwem chirurgicznym z nawoskowanymi końcówkami .Długość robocza taśmy 91 cmm+/- 0,5cm | szt. | 10 |  | 8%
19 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytkaz 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 30 |  | 8%
20 | Drut wiercącyz okiem i miarką co 5mm , zakończony ostrym grotem o średnicy 4mm. Na końcu drutu oczko otwart lub zamknięte do przeciągania nici, sterylny | szt. | 5 |  | 8%
21 | Tytanowy implantw postaci guzika płaskiego lub z wypukłym środkiem celem zatkania kanału piszczelowego, w min 5 rozmiarach z min dwom otworami celem mocowania taśmy | szt. | 5 |  | 8%
22 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadenie z miekkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł 23mm, 8-12mm dł 28mm oraz 9-12mm dł 35mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 30 |  | 8%
23 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach PEEKowych. Implant zbudowany z materiału PEEK-Optima.Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadenie z miekkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł 23mm, 7-12mm dł 28mm oraz 9-12mm dł 35mm.. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe gwiazdkowe. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 30 |  | 8%
24 | Drut celowniczydo śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. | szt. | 5 |  | 8%
25 | Drut wiercącypiszczelowy 2,4x310, zakończony wietłem z przodu i oczkiem do przeciągania nici z tyłu | szt. | 5 |  | 8%
26 | Drut wiercącypiszczelowy3,5x311, dedykowany to techniki InternalBrace ACL | szt. | 5 |  | 8%
27 | Narzędzie artroskopowe wielorazowe autoklawowalne przeszywacz do tkanek automatyczny typuScorpionwyposażone w ruchome bransze do chwytania tkanek, przez które przechodzi igła z przechwyconą nitką przeszywając tkankę. Po przeszyciu nitka automatycznie przechwycona przez zapadkę na drugiej branszy. Ładowany jednorazowymi iglami. | szt. | 1 |  | 8%
28 | Jednorazowa igła do przeszywacza typuScorpionwyposażona w dedykowane wcięcie służące do przechwytywania nitkek | szt. | 10 |  | 8%
29 | Zestaw do MPFLskładający się z: przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi – w celu znalezienia osi obrotu. 2 implanty biokompozytowe wkręcane średnicy 4,75 PEEKowym początkiem kształcie oczka do przeprowadzenia przeszczepu technika bezwęzłowa. Jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiający śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. Śruba interferencyjna biocompozytowa o średnicy 6mm. | kpl | 2 |  | 8%
30 | Jednorazowy zestaw do szycia łąkotki inside outskładający się z długiej igły bosej, dokręcanej rączki do igły, giętkiej kaniuli do przeszycia łąkotki. Zestaw kompatybilny z zestawem narzędzi Protectour :giętarką i przechwytywaczem igły. | kpl | 10 |  | 8%
31 | Implant biokompozytowy lub PEEK do tenodezy ścięgna bicepsa METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcany o średnicy 7,8,9 mm z poczatkiem w kształcie otwartego widelca w celu objęcia ścięgna bicepsa. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śródoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu. | szt. | 10 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych niektórych implantów. Zamawiający wymaga stworzenia na czas trwania umowy depozytu zawierającego pełny asortyment implantów do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 27
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 27 Zestaw do autotransfuzji krwi
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | System powinien zawierać: 2 worki o pojemności 600 ml każdy, wyposażone w zastawki przeciw zwrotne, zapobiegające cofaniu się krwi. Maksymalny czas zbiórki do jednego worka 6 godzin, całkowity czas zbiórki pozwalający na zbiórkę do dwóch worków 12 godzin; 2 dreny zakończone metalowymi trokarami w rozmiarze 10, 12, 14, 16, 18 mm średnicy do wyboru przez zamawiającego; mechanizm umożliwiający wytworzenie próżni , połączony z drenem umożliwiającym połączenie dwóch drenów wychodzących z rany pooperacyjnej, zakończony dwomakranikamipozwalającymi na podłączenie dwóch worków jednoczasowo. | kpl. | 90 |  | 8%
2 | Dwa filtry- 40 mikronowe z błoną poliestrową zatrzymującą leukocyty i tłuszcze oraz drobinki kostne z wlewem kroplowym do przetaczania krwi zakończonym igłą pozwalającą na podłączenie worka i sprawne przetoczenie krwi pacjentowi. Filtry zapakowane w oddzielne syterylne opakowanie, system hermetyczny i sterylny nie pozwalający na kontakt operatora z krwią pacjenta i zapobiegający zakażeniom. | szt | 180 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienia na podstawie protokołu zużycia w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.