## Zest__do_komp__klatki_piers__
Pakiet 1 - Zestaw do kompresji klatki piersiowej- 1szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Zestaw do kompresji klatki piersiowej | szt | 1 |  | 8
Wyposażenie |  | 1 |  | 23
Razem: |  | 1
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Częstotliwość ucisków: 102+/- 2 ucisków na minutę | Tak (podać)
3. | Cykl kompresji/dekompresji: 50+/-5% | Tak (podać)
4. | Głębokość ucisku: 4/5 cm | Tak (podać)
5. | Użycie systemu nie jest ogranczone masą ciała pacjenta | Tak
6. | Zasilanie elektryczne | Tak
7. | Źródło zasilania: bateria do ponownego ładowania | Tak
8. | Maksymalny czas ładowania: do 4 godzin | Tak (podać)
9. | Czas pracy baterii: 45 minut | Tak (podać)
10. | Wymiana baterii co 3 lata lub po 200 zastosowaniach | Tak (podać)
11. | Plecak transportowy | Tak
12. | Parametry fizyczne: wysokość 65cm (+/- 5cm) - spakowany w plecaku | Tak (podać)
13. | Parametry fizyczne : szerokość 33cm (+/- 5cm) - spakowany w plecaku | Tak (podać)
14. | Parametry fizyczne: głebokość 25 cm (+/- 5cm) - spakowany w plecaku | Tak (podać)
15. | Parametry fizyczne: ciężar (z baterią) do 8 kg | Tak (podać)
16. | Wyposażenie: panel sterowania | Tak (podać)
17. | Wyposażenie: pasek pacjenta | Tak (podać)
18. | Wyposażenie: pierścień zwalniający | Tak (podać)
19. | Wyposażenie: przyssawka z podkładką ciśnieniową | Tak (podać)
20. | Wyposażenie: pasek stabilizujący | Tak (podać)
21. | Wyposażenie: tylna płytka | Tak (podać)
22. | Możliwość używania łyżek twardych w trakcie działania urządzenia | Tak
23. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
24. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Aparat_Rtg_przyłóżkowy
Pakiet 2 - Aparat RTG przyłóżkowy - 1szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Aparat RTG przyłóżkowy | szt | 1 |  | 8
Wyposażenie |  | 1 |  | 23
Razem: |  | 1
Nazwa urządzenia, typ lub model...................................
Producent, podać pełną nazwę i adres.......................................................
Kraj i rok produkcji................................................
Lp. |  | Minimalne, wymagane parametry urządzenia | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana | Punktacja
(nie może być gorsza/niższa niż w kolumnie C)
A |  | B | C |  | D | E
APARAT RTG CYFROWY PRZYŁÓŻKOWY PRZEWOŹNY
1. |  | W pełni cyfrowy aparat RTG typu DR z bezprzewodowym detektorem i napędem akumulatorowym wyprodukowany przez jednego producenta | TAK |  |  | Bez oceny
2. |  | Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r | TAK |  |  | Bez oceny
3. |  | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat/deklarację zgodności właściwą dla urządzenia oprogramowania stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |  | Bez oceny
4. |  | Zamawiajacy wymaga podłączenia urządzenia do istniejącego u niego systemu RIS/PACS w ramach ceny dostawy | TAK |  |  | Bez oceny
5. |  | Zamawiajacy wymaga, aby wszyskie czynności zwiazane z odbiorem aparatu RTG przez SANEPID zostały dokonane przez Wykonawce na podstawie udzielonego pełnomocnictwa | Tak |  |  | Bez oceny
GENERATOR
1. |  | Generator wysokiej częstotliwości HF zintegrowany z | TAK |  |  | Bez oceny
konsolą technika
2. |  | Moc generatora | ≥ 30 kW |  |  | Bez oceny
TAK, podać
3. |  | Zasilanie 230 V ± 10% | TAK |  |  | Bez oceny
4. |  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieciowego | TAK |  |  | Bez oceny
5. |  | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 2 ms |  |  | Bez oceny
TAK, podać
6. |  | Zakres napięciowy | ≥ 40-150 kV |  |  | Bez oceny
TAK, podać
7. |  | Maksymalna wartość prądu | ≥ 400 mA |  |  | Bez oceny
TAK, podać
8. |  | Zakres prądowo-czasowy | ≥ 0,1-300 mAs |  |  | Bez oceny
TAK, podać
9. |  | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji związana z | TAK |  |  | Bez oceny
wyborem projekcji
10. |  | Monitor dotykowy LCD do sterowania urządzeniem o | ≥ 19” |  |  | Bez oceny
|  | przekątnej | TAK, podać
11. |  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |  |  | Bez oceny
KOLUMNA Z LAMPĄ RTG
1. |  | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem | TAK |  |  | Bez oceny
2. |  | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |  | Bez oceny
3. |  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,8 mm |  |  | Bez oceny
TAK, podać
4. |  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2 mm |  |  | Bez oceny
TAK, podać
5. |  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  |  | Bez oceny
TAK, podać
6. |  | Pojemność cieplna obudowy lampy | ≥ 1,2 MHU |  |  | Bez oceny
7. |  | Kąt obrotu kolimatora | Min. ±900 |  |  | Bez oceny
TAK, podać
8. |  | Oświetlenie diodowe pola ekspozycji (LED) | TAK |  |  | Bez oceny
9. |  | Odległość maksymalna podłoga – ognisko | ≥ 200 cm |  |  | Bez oceny
TAK, podać
10. |  | Pochylenie kołpaka lampy w zakresie min. +90º do -10º | TAK, podać |  |  | Bez oceny
11. |  | Obrót kołpaka lampy wokół osi poziomej w zakresie | ≥ ±1300 |  |  | Bez oceny
TAK, podać
12. |  | Kąt obrotu kolumny lampy | ≥±2400 |  |  | Bez oceny
TAK, podać
13. |  | Wbudowany DAP zintegrowany z Dicom | TAK |  |  | Bez oceny
14. |  | Możliwość stosowania dodatkowych filtrów | TAK/NIE |  |  | podać
DETEKTOR SYSTEMU DR (szt. 1) BEZPRZEWODOWY
1. |  | Producent, typ | Podać |  |  | Bez oceny
2. |  | Rozmiar detektora - powierzchnia aktywna | ≥ 42 x 35 cm |  |  | Bez oceny
TAK, podać
3. |  | Matryca obrazowa [pikseli] | ≥ 7,5 mln pikseli |  |  | Bez oceny
TAK, podać
4. |  | Rozmiar pojedynczego piksela detektora | ≤ 140 µm |  |  | Bez oceny
TAK, podać
5. |  | System chłodzenia detektora – powietrzny | TAK |  |  | Bez oceny
6. |  | Rozdzielczość | ≥ 3,5 Lp/mm |  |  | Bez oceny
TAK, podać
7. |  | Głębokość bitowa przesyłanego obrazu | ≥ 12 bitów |  |  | Bez oceny
TAK, podać
8. |  | Przetwarzanie przetwornika detektora | ≥ 16bitów |  |  | Bez oceny
TAK, podać
9. |  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na | ≥ 150 kg |  |  | Bez oceny
|  | całej powierzchni | TAK, podać
10. |  | Waga detektora < 3,2kg | TAK |  |  | Bez oceny
11. |  | DQE – wydajność kwantowa detektorów ≥ 55% dla | TAK |  |  | Bez oceny
1lp/mm
12. |  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia całkowita ochrone przed wnikaniem wody i pyłu do poziomu IP57. | TAK |  |  | Bez oceny
13. |  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli <4s | TAK |  |  | Bez oceny
STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU
1. |  | Obsługa aparatu RTG poprzez monitor dotykowy stacji | TAK |  |  | Bez oceny
technika – nastawianie parametrów ekspozycji i
obróbka obrazu
2. |  | Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD, | Tak, Podać |  |  | Bez oceny
kolorowy dotykowy, min. 19”
3. |  | Interfejs do sieci szpitalnej WiFi i kablowy min. 100 Mbit/s | TAK |  |  | Bez oceny
4. |  | Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową | TAK |  |  | Bez oceny
5. |  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  |  | Bez oceny
6. |  | Wybór znacznika ustawienia pacjenta (np. zdjęcie AP, L) | TAK |  |  | Bez oceny
7. |  | Wybór i zmiana parametrów generatora | TAK |  |  | Bez oceny
8. |  | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK |  |  | Bez oceny
9. |  | Usuwanie obrazu kratki | TAK |  |  | Bez oceny
10. |  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | TAK |  |  | Bez oceny
11. |  | W trybie awaryjnym: (niesprawny system RIS): | TAK |  |  | Bez oceny
możliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli urządzenia generującego obrazy. Przełączenie metody rejestracji pacjenta oraz badania nie wymaga lokalnej/zdalnej interwencji serwisowej.
12. |  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) | ≥ 4000 obrazów |  |  | Bez oceny
TAK, podać
13. |  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  |  | Bez oceny
14. |  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK |  |  | Bez oceny
15. |  | Funkcja obracania obrazu | TAK |  |  | Bez oceny
16. |  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  |  | Bez oceny
17. |  | Powiększenie wybranego fragmentu obrazu | TAK |  |  | Bez oceny
18. |  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  |  | Bez oceny
19. |  | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych | TAK |  |  | Bez oceny
20. |  | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) | ≥ 40 |  |  | Bez oceny
TAK, podać
21. |  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania | TAK |  |  | Bez oceny
22. |  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK |  |  | Bez oceny
23. |  | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | TAK |  |  | Bez oceny
24. |  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send, Query/Retrieve | TAK |  |  | Bez oceny
25. |  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie | TAK |  |  | Bez oceny
26. |  | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, do wydruku w systemie suchym, do robota nagrywającego płyty CD/DVD | TAK |  |  | Bez oceny
27. |  | Zapisywanie obrazów pacjentów w formacie DICOM na USB do archiwizacji w przypadku braku komunikacji z systemem PACS | TAK |  |  | Bez oceny
28. |  | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników | TAK/NIE |  |  | TAK – 5 pkt.
|  |  | podać, |  |  | NIE - 0 pkt.
jeśli TAK opisać
29. |  | Oprogramowanie do supresji kości na zdjęciach klatki piersiowej | TAK/NIE |  |  | TAK – 5 pkt.
|  |  | podać, |  |  | NIE - 0 pkt.
jeśli TAK opisać
30. |  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne łącznie z filtrami pediatrycznymi | TAK |  |  | Bez oceny
31. |  | Oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej | TAK/NIE |  |  | TAK – 5 pkt.
|  |  | podać, |  |  | NIE - 0 pkt.
jeśli TAK opisać
32. |  | Możliwość prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników. Analiza ilości zdjęć przeeksponowanych, niedoeksponowanych i korygowanych przez techników umożliwiająca optymalizację procesu obróbki i poprawę jakości otrzymanych obrazów | TAK/NIE |  |  | TAK – 5 pkt.
|  |  | podać, |  |  | NIE - 0 pkt.
jeśli TAK opisać
33. |  | Zdalna diagnostyka serwisowa | TAK |  |  | Bez oceny
34. |  | W sytuacjach awaryjnych możliwość wykonania badań za pomocą kasety cyfrowej CR | TAK |  |  | Bez oceny
MONITOR DOTYKOWY APARATU DR ZINTEGROWANY W KOŁPAKU LAMPY RTG APARATU
1. |  | Możliwość obsługi aparatu RTG poprzez monitor | TAK |  |  | Bez oceny
dotykowy na kołpaku
2. |  | Monitor LCD, kolorowy dotykowy, przekątna min. 8” i rozdzielczości min. 800x600 pikseli | TAK |  |  | Bez oceny
3. |  | Wybór i zmiana parametrów generatora | TAK |  |  | Bez oceny
4. |  | Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający akceptację bądź usuniecie zdjęcia | TAK |  |  | Bez oceny
5. |  | Układ śledzenia i synchronizacji SID umożliwiający centrowanie lampy z dedykowaną kratką przeciwrozproszeniową z detektorem za pomocą wskaźników wyświetlanych na monitorze kołpaka | TAK/NIE podać, jeśli TAK opisać |  |  | TAK – 5 pkt.
NIE - 0 pkt.
6. |  | Wybór pacjentów z listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM Worklist | TAK |  |  | Bez oceny
WYMAGANIA DODATKOWE
| 1. | System antykolizyjny pozwalający na zatrzymanie napędu przy napotkaniu przeszkody z przodu i boku aparatu rtg |  | TAK |  |  | Bez oceny
| 2. | Maksymalna prędkość aparatu w ruchu min. |  | 4 km/h |  |  | Bez oceny
TAK, podać
| 3. | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie |  | TAK |  |  | Bez oceny
| 4. | Napęd składający się z dwóch silników umożliwiający jazdę w przód i w tył oraz skręt |  | TAK |  |  | Bez oceny
| 5. | Maksymalna szerokość aparatu |  | ≤ 65 cm |  |  | Bez oceny
TAK, podać
| 6. | Maksymalna waga aparatu |  | ≤ 580 kg |  |  | Bez oceny
TAK, podać
| 7. | Możliwość rozbudowy urządzenia do współpracy z detektorami o innych wymiarach |  | Tak |  |  | Bez oceny
| 8. | Wykonanie testów akceptacyjnych |  | Tak |  |  | Bez oceny
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
| 1. | Okres gwarancji dla całej zaoferowanej konfiguracji (w miesiącach) |  | ≥ 24 miesięcy |  |  | Bez oceny
| 2. | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  | TAK |  |  | Bez oceny
| 3. | Reakcja serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni roboczych |  | ≤ 3 dni robocze |  |  | Bez oceny
| 4. | Maksymalny czas naprawy w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych do 5 dni roboczych |  | TAK |  |  | Bez oceny
| 5. | Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych do 7 dni roboczych |  | TAK |  |  | Bez oceny
| 6. | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji w ramach ceny oferty. |  | TAK |  |  | Bez oceny
| 7. | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej |  | TAK |  |  | Bez oceny
| 8. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy |  | TAK |  |  | Bez oceny
| 9. | Szkolenia dla personelu medycznego - 10 osób, z zakresu obsługi urządzeń w momencie jego instalacji i odbioru |  | TAK |  |  | Bez oceny
| 10. | Wraz z dostawą komplet dokumentacji uprawniającej urządzenia do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi aparatów RTG |  | TAK |  |  | Bez oceny
| 11. | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatów jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  | TAK |  |  | Bez oceny
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Wózek_do_transportu_pacjenta
Pakiet 3 - Wózek do transportu pacjenta leżącego z lądowiska z miejscem na respirator,
kardiomonitor i torbę- 1szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Wózek do transportu pacjenta leżącego z lądowiska z miejscem na respirator, kardiomonitor i torbę | szt | 1 |  | 8
Razem: |  | 1
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies. | Tak (podać)
2. | Nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym oznaczeniiem realizowanej funkcji umieszczony z dwóch stron podstawy | Tak
3. | Barierki boczne składane wzdłuż leża składające się z min. 5 poprzeczek pionowych-składanie przy pomocy jednej ręki | Tak
4. | Listwy odbojowe wzdłuż leża chroniące min 95% długości leża | Tak (podać)
5. | Wieszak na kroplówki zintegrowany z możliwością składania za segment oparcia pleców | Tak
6. | Materac o grubości min. 80mm, piankowy, wodoszczelny, tapicerowany wyposażony w dwa pasy mocujące pacjenta | Tak (podać)
7. | Oparcie pleców regulowane sprężyną gazową | Tak
8. | Miejsce na respirator i kardiomonitor | Tak
9. | Całkowita długość (+/- 50mm) 2130 mm | Tak (podać)
10. | Długość składanych wzdłuż leża poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej min. 1200 mm | Tak (podać)
11. | Całkowita Szerokość (+/- 25mm) 820mmm | Tak (podać)
12. | Długość leża (+/- 25mm) 1920 mm | Tak (podać)
13. | Szerokość leża (+/- 25mm) 600 mm | Tak (podać)
14. | Minimalna wysokość leża (+/- 25mm) 565 mm | Tak (podać)
15. | Maksymalna wysokość leża (+/- 25mm) 895mm | Tak (podać)
16. | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyn gazowch (+/- 10°) 0°-70° | Tak (podać)
17. | Hydrauliczna regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostepna przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. Dźwignie umieszczone z dwóch stron podstawy wózka | Tak
18. | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelburg (+/- 3°) 16° | Tak (podać)
19. | Cztery koła jezdne z bieżnikiem przeciwpoślizgowym z osłoną z tworzywa sztucznego o srednicy min. 200 mm | Tak (podać)
20. | Dodatkowe piąte koło o średnicy min. 100 mm do swobodnej jazdy uruchamiane poprzez dźwignię nożną wspólną z hamulcem centralnym | Tak (podać)
21. | Centralna blokada wszystkich kół co do obrotu i toczenia przy uzyciu dźwigni nożnej | Tak
22. | Dźwignie blokady hamulca z wyraźnym zaznaczeniem kolorem pozycji zablkowanych hamulców | Tak
23. | Dźwignie centralnej blokady hamulcow zlokalizowane obustronnie u podstawy od strony głowy i nóg pacjenta | Tak
24. | Makymalne dopuszczalne obiążenie (+/- 5kg) 230 kg | Tak (podać)
25. | Maksymalne obciążenie wieszaka kroplówki (+/- 1kg) 2kg na jeden haczyk | Tak (podać)
26. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na min. dwóch kolumnach | Tak (podać)
27. | Leże podzielone na min. 2 segmenty | Tak (podać)
28. | Podwozie zabudowane osłoną z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową oraz osobną półką na podręczne rzeczy pacjenta | Tak
29. | Leże wykonane z płyty HPL przeziernej dla promieni RTG | Tak
30. | Możliwość monitorowania pacjenta aparatem typu C | Tak
31. | Pod całym leżem tunel na kasetę RTG umożliwiający wsunięcie kasety i wykonanie zdjęcia RTG | Tak
32. | Składane uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy pacjenta oraz pałąk ze stali nierdzewnej od strony nóg pacjenta | Tak
33. | Krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka | Tak
34. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
35. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Wózek_dla_pacjentów_leżących
Pakiet 4 - Wózek dla pacjentów leżących z koszami na sprzęt- 5 szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Wózek dla pacjentów leżących z koszami na sprzęt | szt | 5 |  | 8
Razem: |  | 5
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies. | Tak (podać)
2. | Koła blokowane za pomoca centralnej blokady | Tak
3. | Wybór osi skrętnej, jazda kierunkowa, jazda boczna | Tak
4. | Barierki boczne wykonane aluminium opuszczane w dół za pomocą jednego przycisku | Tak
5. | Wieszak na kroplówki | Tak
6. | Pod leżem kosz na butlę gazową | Tak
7. | Stalowa konstrukcja wózka pokryta lakierem proszkowym odpornym na promieniowania UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące | Tak (podać)
8. | Wymiary zewnętrzne wózka długość max. 210 cm, szerokość max. 69 cm | Tak (podać)
9. | Szerokość leża max. 63cm | Tak (podać)
10. | Oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyny gazowej | Tak
11. | Leże wózka dwusegmentowe wypełnioone trwałą siatką metalową | Tak (podać)
12. | Wózek z regulacją wysokości leża realizowaną za pomocą pompy hydraulicznej zakresie min. 46cm-85cm | Tak (podać)
13. | Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm zapewniające bezproblemową jazdę na korytarzach szpitalnych | Tak (podać)
14. | Dopuszczalne obciążenie min 170kg | Tak (podać)
15. | Plastikowa obudowa podłoża zasłaniająca inne elementy wózka-umożliwiająca również położenie rzeczy przewożonego pacjenta | Tak
16. | W segmencie nóg zamontowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka | Tak
17. | Materac z pasami umożliwiającymi przenoszenie pacjenta | Tak
18. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
19. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Wózek_dla_pacjentów_siedzących
Pakiet 5 - Wózek dla pacjentów siedzących-10 szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Wózek dla pacjentów siedzących | szt | 10 |  | 8
Razem: |  | 10
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Udźwig wózka co najmniej 140kg | Tak (podać)
3. | Tapicerka: poliester | Tak (podać)
4. | Hamulec dociskowy dla pacjenta | Tak
5. | Hamulec bębnowy dla opiekuna | Tak
6. | Wózek inwalidzki o wzmocnionej konstrukcji | Tak
7. | Konstrukcja i elementy wózka z tworzywa nadajacego się do mycia i dezynfekcji | Tak
8. | Całkowita szerokość wózka (+/- 2cm) 72cm | Tak (podać)
9. | Szerokość siedziska min.50cm | Tak (podać)
10. | Wysokość od siedziska po podłokietnika (+/- 2 cm) 22cm | Tak (podać)
11. | Wysokość od podłoża do siedziska (+/- 2 cm) 50cm | Tak (podać)
12. | Wysokość oparcia pleców (+/- 2cm) 42cm | Tak (podać)
13. | Głębokość wózka (+/- 2cm) 42cm | Tak (podać)
14. | Całkowita długość z podnóżkiem (+/- 2cm) 121cm | Tak (podać)
15. | Waga wózka (+/-1kg) 20kg | Tak (podać)
16. | Koła wózka pełne | Tak
17. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
18. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Defibrylator
Pakiet 6 - Defibrylator- 1szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Defibrylator | szt | 1 |  | 8
Razem: |  | 1
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Tryby prach: AED,ręczny, archiwum, konfiguracji, serwisowy, demonstracyjny | Tak (podać)
3. | Ciężar całkowity (+/- 0,5kg) 8kg | Tak (podać)
4. | Ciężar:Akumulator litowo-jonowy (+/- 0,3kg) <0,50kg | Tak (podać)
5. | Ciężar:Torba na akcesoria i pas na ramię (+/-0,5kg) 2kg | Tak (podać)
6. | Ciężar: Łyżki standardowe(twarde) (+/-0,3kg) 1kg | Tak (podać)
7. | Wysokość całkowita (+/-2cm) 32cm | Tak (podać)
8. | Szerokość całkowita (+/-2cm) 40cm | Tak (podać)
9. | Głębokość całkowita (+/-2cm) 23cm | Tak (podać)
10. | Rozmiar wyświetlacza (aktywny obszar) (+/- 20mm) przekątna 210mm | Tak (podać)
11. | Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (+/-40) 640x480 punktów z podświteleniem | Tak (podać)
12. | Tryby wyświetlania: pełne kolory lub wyświetlanie wysoko-kontrastowe | Tak (podać)
13. | Wyświetlanie minimum 5 sekund EKG i wartości Alfanumeryczne, polecenia i komunikaty urządzenia | Tak (podać)
14. | Wyświetlanie do trzech krzywych parametrów | Tak (podać)
15. | Szybkośc przewijania krzywych na wyświetlaczu min 25mm/s mm/s | Tak (podać)
16. | Typy raportów: trzy formaty zapisu zdarzeń krytycznych: krótki, średni, długi; 12-odprowadzeniowe EKG z informacjami o ostrym zespole wieńcowym z uniesiem odcinka ST(STEMI); ciągły zapis parametrów(dla transferu danych);zestawienie trendów; zestawienie parametrów życiowych; zrzut ekranu | Tak (podać)
17. | Łączna pojemność pamięci (+/- 10min) 360 min ciagłego monitorowania EKG, 90 min ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub 400 pojedynczych zdarzeń krzywych parametrów | Tak (podać)
18. | Max. Pojemność pamięci dla jednego pacjenta (+/-5min) 200 pojedynczych raportów krzywych parametrów i 90 min ciągłego zapisu EKG | Tak (podać)
19. | Przesyłanie danych za pomocą połączenia przewodowego, bezprzeodowego - teletransmisja PAKS | Tak (podać)
20. | Zakres częstotliwości monitora (+/-0,5Hz) od 0,5-40Hz | Tak (podać)
21. | Zakres częstotliwości elktorody (+/-0,5 Hz) od 2,5-30 Hz | Tak (podać)
22. | Zakres częstotliwości 12-odprowadzeniowego EKG diagnostyczne ( +/- 0,5Hz) od 0,05-150Hz | Tak (podać)
23. | Rozmiar zapisu EKG 1cm/mV | Tak (podać)
24. | Cyfrowy wyświetlacz tętna (+/-10bpm) 20-300 bpm | Tak (podać)
25. | Czas wykrycia zespołów QRS(+/-10ms) 40-120ms | Tak (podać)
26. | Amplituda wyświetlania tętna (+/- 0,5m) 0,5-5,0m | Tak (podać)
27. | Wyświetlany przedział saturacji (+/-5) 50-100% | Tak (podać)
28. | Dokładność wartości saturacji (+/-5) 70-100% | Tak (podać)
29. | Wykres słupkowy nateżenia sygnału dynamicznego | Tak
30. | Sygnał dźwiękowy tętna w miarę wykrywania pulsacji SpO2 | Tak
31. | Wyświetlane i zapisywane sa funkcjonalne wartości SpO2 | Tak
32. | Opcjonalne wyświetlanie krzywej SpO2 z automatyczną kontrolą wzmocnienia | Tak
33. | Zakres wyświetlania stężenia SpCO (+/- 5) 0-40% | Tak (podać)
34. | Dokładność pomiaru SpCO 3 punkty procentowe | Tak (podać)
35. | Przedział saturacji SpMet (+/-5) 0-15% | Tak (podać)
36. | Rozdzielczośc wyświetlacza SpMet (+/-0,5) 0,1-10 % | Tak (podać)
37. | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego(+/- 10mmHg) 30-255 mmHg | Tak (podać)
38. | Zakres pomiaru cisnienia rozkurczowego (+/-10mmHg) 15-220 mmHg | Tak (podać)
39. | Dokładność pomiaru ciśnienia krwi 5mmHg | Tak (podać)
40. | Czas pomiaru ciśnienia krwi (+/- 5s) 20s | Tak (podać)
41. | Zbyt długi czas pomiaru powyżej 120 sekund | Tak (podać)
42. | Zakres CO2 0-99 mmHg | Tak (podać)
43. | Zakres pomiaru respiracji 0-99 oddechów | Tak (podać)
44. | Czas narastania (+/- 10ms) 190ms | Tak (podać)
45. | Inwazyjny pomiar ciśnienia | Tak
46. | Zakres Inwazyjnego pomiaru ciśnienia (+/- 10 mmHg) 30-300 mmHg | Tak (podać)
47. | Wyświetlanie ciśnienia inwazyjnego: krzywa parametrów IP oraz wartości numeryczne | Tak (podać)
48. | Temperatura w przedziale (+/- 1 ̊)24,8-45,2 | Tak (podać)
49. | Rodzaje czujników jednorazowych: na powierzchnie skóry, do pęcherza moczowego, przełykowo-rektalny | Tak
50. | Możliwośc wyswietlania : HR, PR(SpO2), PR(NIBP), SpO2(%), SpCO(%),SpMet(5),CO2(EtCO2/FiCO2),RR(CO2),NIBP,IP1, IP2,ST | Tak (podać)
51. | Aktywuje alarm dla wszystkich aktywnych czynności zyciowych i obejmuje włączenie wskaźnika, dla którego alarmy sa aktywne | Tak
52. | Aktywuje system ciągłego monitoringu pacjenta (CPSS) w trybie ręcznym | Tak
53. | Alarm bezdechu uaktywniany po upłynięciu ponad 30 sekund od ostatniego wykrytego oddechu | Tak
54. | Alarm tętna: górna granica 100-250 ud/min; dolna granica 30-150 ud/min | Tak (podać)
55. | Program analizy 12-odprowadzeniowego EKG obejmuje analizę OZW i uniesienie odcinka ST | Tak (podać)
56. | Drukowanie:ciągły pasek wyświetlanych informacji i raportów pacjenta | Tak (podać)
57. | Fala dwufazowa defibrylatora: dwufazowa, obcięta, wykładnicza | Tak (podać)
58. | Tryb ręczny czas ładowania do energii 360 dżuli max.10s | Tak (podać)
59. | W trybie ręcznym synchronizowana kardiowersja | Tak (podać)
60. | Tryb AED zawiera system SAS | Tak (podać)
61. | Tryb AED:czas przygotowania do wyładowania max.20s | Tak (podać)
62. | Tryb AED: dwufazowe impulsy | Tak (podać)
63. | Tryb AED: umożliwia przeprowadzenie autoanalizy | Tak (podać)
64. | Tryb AED umożliwia kontrolę tętna | Tak (podać)
65. | Elektrostymulacja: tempo stymulacji 40-170 PRM | Tak (podać)
66. | Elektrostymulacja: prąd na wyjściu 0-200 mA | Tak (podać)
67. | Elektrostymulacja okres refrakcyjny: 180-280 ms | Tak (podać)
68. | Odporność chemiczna : min 60 godzin ekspozycji na substancje chemiczne | Tak (podać)
69. | Zasilanie : prąd stały lub zmienny | Tak (podać)
70. | Zasilacze gwarantujące działanie oraz ładowanie akumulatora przy podłączeniu zewnętrznego źródła prądu stałego lub zmiennego | Tak (podać)
71. | Kabel zasilający | Tak
72. | Czas ładowania akumulatorów max.260 min | Tak (podać)
73. | Ładowarka sieciowa do akumulatora | Tak
74. | Dwa akumulatory; możliwość automatycznego przełączenia | Tak (podać)
75. | Dodatkowy akumulator ze wskaźnikiem naładowania | Tak
76. | Inofrmacja wizulana i komunikat o koniecznosci wymiany akumulatora i rozładowaniu akumulatora | Tak (podać)
77. | Pojemność akumulatora zakres od 300-420 mAh | Tak (podać)
78. | Nakładki pediatryczne | Tak
79. | Kabel pacjenta EKG kończynowy | Tak
80. | Odprowadzenie przesercowe | Tak
81. | Kabel wielofunkcyjny | Tak
82. | Komplet mankietów i czujników do saturacji, kapnografii | Tak
83. | Kable do pomiaru RR | Tak
84. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
85. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Mobilny_system_do_wyk_badań_EKG
Pakiet 7 - Mobilny system do wykonywania badań EKG- 1 szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Mobilny system do wykonywania badań EKG | szt | 1 |  | 8
Wyposażenie |  | 1 |  | 23
Razem: |  | 1
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Rejestracja 12 odprowadzeń EKG | Tak (podać)
3. | Praca w dwóch trybach:AUTO i MANUAL | Tak (podać)
4. | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | Tak (podać)
5. | Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | Tak (podać)
6. | Regulowana długość zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund) | Tak (podać)
7. | Wydruk w trybie 3,6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu ( szerokośc papier:112mm) lub drukarce zewnętrznej | Tak (podać)
8. | Drukarka aparatu - laserowa | Tak
9. | Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | Tak
10. | Prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji badań zapisanych w pamięci | Tak
11. | Kolorowy ekran dotykowy 7'' umożliwiający łatwą obsługę aparatu | Tak (podać)
12. | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak
13. | Menu obsługiwane za pomocą panelu dotykowego | Tak
14. | Automatyczna analiza i interpretacja (zależne od wieku i płci pacjenta) | Tak (podać)
15. | Baza pacjentów i badań min. 1000 pacjentów/1000 badań | Tak (podać)
16. | Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak (podać)
17. | Ciągły pomiar częstości pracy serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak
18. | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | Tak
19. | Przystosowanie do bezpośredniej pracy na otawrtym sercu | Tak
20. | Filtry: zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, Izolinii | Tak (podać)
21. | Detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skóra pacjenta (INOP) niezależna dla każdego kanału | Tak (podać)
22. | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | Tak (podać)
23. | Zabezpiecznie przed impulsem defibrylującym | Tak (podać)
24. | Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL | Tak (podać)
25. | Zapis badania do pamięci USB w formacie PDF | Tak (podać)
26. | Bezprzewodowa (Wi-Fi) lub przewodowa komunikacją z siecią LAN lub z siecią Internet za pośrednictwem sieci LAN | Tak (podać)
27. | Zasilanie sieciowe-akumulatorowe | Tak
28. | Akumulator zapewniajacy pracę urządzenia przez min 4 h | Tak (podać)
29 | Kabel zasilający | Tak
30. | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | Tak
31. | Kabel EKG - 2 szt | Tak
32. | Elektrody przyssawkowe - komplet | Tak
33. | Elektrody kończyonwe - komplet | Tak
34. | Wózek do przewozu urządzenia | Tak
35. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
36. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zestaw_wiertarkowy_do_wkłuć_
Pakiet 8 - Zestaw wiertarkowy do wkłuć doszpikowych z kompletem igieł- 1 szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Zestaw wiertarkowy do wkłuć doszpikowych z kompletem igieł | szt | 1 |  | 8
Razem: |  | 1
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Napęd zestawu wkłuć doszpikowych | Tak
3. | Zasilanie bateryjne napędu umożliwiające wykonanie min. 200 procedur wkłucia doszpikowego | Tak (podać)
4. | Szczelna obudowa zabezpieczona przed dostaniem się wody i kurzu | Tak
5. | Igła do systemu dostępu doszpikowego o średnicy: 15G i długości 25mm oraz 15G i długosci 45mm | Tak (podać)
6. | Igły pakowane sterylnie, umieszczone w opakowaniu chronionym | Tak
7. | Stabilizator igły zabezpieczający wkłucie w trakcie transportu | Tak
8. | Etui na zestaw mieszczący napęd, zestaw igieł z drenami, stabilizator | Tak
9. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
10. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Cieplarka_na_płyny_na_10_poj_
Pakiet 9 - Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Cieplarka na płyny na 10 pojemników | szt | 1 |  | 23
Razem: |  | 1
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Obieg powietrza: naturalny | Tak (podać)
3. | Pojemność komory (+/- 2l) 15l | Tak (podać)
4. | Drzwi: drzwi podwójne wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne | Tak (podać)
5. | Sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyswietlaczem LCD | Tak
6. | Materiał komory: stal nierdzewna | Tak
7. | Materiał obudowy: stal nierdzewna strukturalna | Tak
8. | Wymiary zewnętrzne(szer/wys/gł): (+/-50mm) 440/520/350 mm | Tak (podać)
9. | Wymiary komory (szer/wys/gł) (+/- 50mm) 320/240/180 mm | Tak (podać)
10. | Minimalne obciążenie półki 10kg | Tak (podać)
11. | Minimalne obciążenie urządzenia 20 kg | Tak (podać)
12. | Moc znamionowa (+/-10 W) 300 W | Tak (podać)
13. | Waga max. 30 kg | Tak (podać)
14. | Regulacja temperatury co 0,01C | Tak
15. | Zasilanie 50Hz:230V | Tak
16. | Ilość półek min 2 | Tak (podać)
17. | Praca z priorytetem temperatury | Tak
18. | Możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu oraz zapamiętania trzech dowolnych programów | Tak
19. | Układ grzewczy: w komorze nie może być utrzymywana niższa temperatura od temperatury otoczenia | Tak (podać)
20. | Stabilność temperatury od 35° do 38° | Tak (podać)
21. | Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia | Tak
22. | Sygnalizacja dźwiękowa: przekroczenia zadanej temperatury, uszkodzenia czujnika temperatury | Tak (podać)
23. | Kontrola zaniku napięcia | Tak
24. | Zegar czasu rzeczywistego | Tak
25. | Podświetlana klawiatura dotykowa | Tak
26. | Dodatkowe wyposażenie: półki, kominek wentylacyjny, instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim | Tak (podać)
27. | Możliwość zamknięcia na klucz | Tak
28. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
29. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Szafa_na_butle_z_tlenem
Pakiet 10 - Szafa na butle z tlenem do bezpiecznego przechowywania butli- 1 szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Szafa na butle z tlenem do bezpiecznego przechowywania butli | szt | 1 |  | 23
Razem: |  | 1
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Ściany zewnętrzne: cynkowane, blacha stalowa | Tak (podać)
3. | Wymiary (+/- 5 cm) - wys 60 cm/szer 50 cm/gł 50 cm | Tak (podać)
5. | System z wentylacją naturalną | Tak
6. | Stabilne drzwi zamykane na klucz | Tak
7. | Drzwi otwierane niezależnie od dachu | Tak
8. | Skuteczna ochrona przed kradzieżą i dostępem osób nieupoważnionych | Tak (podać)
9. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
10. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Deska_ortopedyczna
Pakiet 11 - Deska ortopedyczna- 2szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Deska ortopedyczna | szt | 2 |  | 8
Razem: |  | 2
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Zmywalna | Tak
3. | Dystansowana od podłoża | Tak
4. | Długość deski min. 183 cm | Tak (podać)
5. | Szerokość deski min. 45 cm | Tak (podać)
6. | Waga deski do 10 kg | Tak (podać)
7. | Nośność deski min. 150 kg | Tak (podać)
8. | Wyposażona w pasy zabezpieczające na obrotowych klamrach, min. 4 komplety | Tak (podać)
9. | Zestaw klocków do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością zmiany punktów mocowania pasków mocujących . | Tak
10. | Z możliwością obserwacji urazu poszkodowanego | Tak
11. | Z co najmniej dwoma pasami dodatkowymi do mocowania głowy (podbródkowy i czołowy) | Tak (podać)
12. | Całe mocowanie pokryte tworzywem wodoodpornym | Tak
13. | Wykonana z wysokoodpornego tworzywa sztucznego Przenikliwa dla promieni RTG w 100% | Tak
14. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
15. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Płachta_ratownicza_nosze_płach_
Pakiet 12 - Płachta ratownicza/ nosze płachtowe- 5szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Płachta ratownicza/ nosze płachtowe | szt | 5 |  | 8
Razem: |  | 5
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Do transportu i ewakuacji osób w pozycji leżącej | Tak (podać)
3. | Minimum 8 uchwytów | Tak (podać)
4. | Udźwig min. 350 kg. | Tak (podać)
5. | Wykonana z wytrzymałego, łatwego do mycia i dezynfekcji materiału nie przyjmującego krwi, brudu i materiałów popopochodnych | Tak (podać)
6. | Przenikliwa dla promieni RTG | Tak
7. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
8. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Reduktor_tlenowy
Pakiet 13 - Reduktor tlenowy- 5szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Reduktor tlenowy | szt | 5 |  | 8
Razem: |  | 5
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Precyzyjny manometr 0 - 31,5 MPa | Tak
3. | Pokrętło regulacji przepływu skokowego od 0 do 15 l/min
4. | Szybkozłącze system AGA | Tak
5. | Końcówka na dren | Tak
6. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
7. | Wykaz punktów seerwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Torba_na_części_amputowane
Pakiet 14 - Torba na części amputowane - 2szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Torba 1 - na części amputowane | szt | 1 |  | 23
Torba 2 - na części amputowane | szt | 1 |  | 23
Razem: |  | 2
Torba 1
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Wymiary minimalne - szer - 40 cm, wyskośc - 40 cm, długość - 150 cm | Tak (podać)
4. | Wykonana z tworzywa nadajacego się do mycia i dezynfekcji | Tak
5. | Pakiety chłodzące w komplecie - minimum 8 szt | Tak (podać)
6. | Utrzymanie temperatury wewnątrz pojemnika od + 2° do + 8° w czasie 24 godz. | Tak
7. | Pojemność: minimum 35l | Tak (podać)
8. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
9. | Wykaz punktów serisowych | Tak (podać)
Torba 2
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
3. | Wymiary minimalne - szer - 35 cm, wyskośc - 35 cm, długość - 35 cm | Tak (podać)
4. | Wykonana z tworzywa nadajacego się do mycia i dezynfekcji | Tak
5. | Pakiety chłodzące w komplecie - minimum 8 szt | Tak (podać)
6. | Utrzymanie temperatury wewnątrz pojemnika od + 2° do + 8° w czasie 24 godz. | Tak
7. | Pojemność: minimum 35l | Tak (podać)
8. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
9. | Wykaz punktów serisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Nożyczki_ratownicze
Pakiet 15 - Nożyczki ratownicze- 5szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Nożyczki ratownicze | szt | 5 |  | 23
Razem: |  | 5
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Zastosowanie: do wybijania szyb, przecinania pasów bezpieczeństwa ubrań | Tak (podać)
3. | Wykonanie: stal nierdzewna | Tak (podać)
4. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
5. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zestaw_pasów_unieruchamiających
Pakiet 16 - Zestaw pasów unieruchamiających- 3szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Zestaw pasów unieruchamiających | szt | 3 |  | 8
Wyposażenie |  | 3 |  | 23
Razem: |  | 3
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Torba do zapakowania pasów | Tak
3. | Uprząż na klatkę piersiową | Tak
4. | Wykonane z materiału zdatnego do mycia i dezynfekcji | Tak
5. | Możliwość prania i czyszczenia środkami chemicznymi | Tak
6. | Odporne na uszkodzenia, dodatkowe wzmocnienia na całej długości | Tak
7. | Elementy metalowe nie ulegajace korozji | Tak
8. | Wyposażone w pasy: brzuszny z kroczowym, na nadgarstki, na kostki | Tak (podać)
9. | Zamki magnetyczne | Tak
10. | Klucze magnetyczne | Tak (podać)
11. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
12. | Rozmiar pasów L - obwód pasa 95 - 135 cm, obwód nadgarstków 19 - 25 cm, obwód kostek 24 - 30 cm | Tak (podać)
13. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Manekin_do_ALS_dorosły
Pakiet 17 - Manekin do ALS dorosły- 1szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Manekin do ALS dorosły | szt | 1 |  | 23
Razem: |  | 1
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Intubacja: nosowa i ustna | Tak (podać)
3. | Możliwość prowadzenia rurek: nosowo- gardłowej, ustno - gardłowej, przełykowo – żołądkowych, gardłowo – tchawicznych | Tak (podać)
4. | Możliwość konikotomii i konikopunkcji | Tak
5. | Wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego | Tak (podać)
6. | Podawanie tlenu | Tak
7. | Badanie pulsu na tętnicy szyjnej | Tak
8. | Osłuchiwanie lewego, prawego płuca i żołądka | Tak
9. | Masaż serca | Tak
10. | Uderzenie przedsercowe | Tak
11. | Uniesienie żuchwy | Tak
12. | Iniekcje dożylne, domięśniowe i doszpikowe | Tak
13. | Rozpoznawanie rytmów EKG | Tak
14. | Symulator rytmu EKG | Tak
15. | Możliwość wykonywania kardiowersji i defibrylacji | Tak
16. | Wykonywanie defibrylacji z rzeczywistym wyładowaniem energii przy użyciu defibrylatorów manualnych, półautomatycznych i AED | Tak
17. | Język pompowanny manualnie w celu symulacji blokady dróg oddechowych | Tak
18. | Głowa odchylana do przodu i tyłu i obracana na boki 90° w każdą stronę | Tak
19. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
20. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Radiotelefon
Pakiet 18 - Radiotelefon- 2szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto
Radiotelefon | szt | 2 |  | 23
Razem: |  | 2
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
| Gwarancja min. 24 mies | Tak (podać)
1. | Konwencjonalność | Tak (podać)
2. | Akumulator - 3 szt | Tak (podać)
3. | Czas pracy akumulatora - min 12 godz. | Tak (podać)
4. | Czas ładowania akumulatora - do 5 godz. | Tak (podać)
5. | Łączność na terenie całego szpitala (lokalizacja nr 1) | Tak
6. | Możliwość pracy na wybranym kanale | Tak
7. | Ładowarka biurkowa - 1 szt | Tak (podać)
8. | Ładowarka sieciowa - 1 szt | Tak (podać)
9. | Zasilacz sieciowy | Tak (podać)
10. | Waga - poniżej 2 kg | Tak (podać)
11. | Antena - wbudowana lub zewnętrzna | Tak (podać)
12. | Uchwyt do paska | Tak
13. | Szkolenie personelu SOR - 30 osób w zakresie obsługi sprzętu na koszt Wykonawcy | Tak
14. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)