Zawiercie, dnia 02.06.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/29/2021 – Dostawa lampy operacyjnej i zasilacza opasek zaciskowych – 2 pakiety.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie 1 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z obudową kopuły wykonaną z aluminium, co jest rozwiązaniem lepszym i bardziej trwałym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z poborem mocy przez kopułę wynoszącym 80W, co nie wpłynie znacząco na energooszczędność urządzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze średnicą zewnętrzną kopuły 67 cm (75 cm wraz z otaczającym relingiem)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 4 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z uchwytem brudnym w formie relingu okalającego 65% kopuły, co zapewnia komfort pozycjonowania urządzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 5 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze średnicą pola roboczego d10 =26 cm, d50 =18 cm, co zapewnia znakomite oświetlenie różnorodnych pól operacyjnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z regulacją natężenia światła realizowaną elektroniczne w 8 stopniach, co zapewnia wystarczająco szeroki wybór opcji operatorom?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 7 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z temperaturą barwową regulowaną w trzech krokach 3800-4400-5000K, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 8 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze stopniem ochrony obudowy IP 57, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 9 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o łącznym poborze prądu przez czasze 53W?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 10 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kopułę o średnicy 52cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 11 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze stała ogniskową?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 12 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę posiadającą dwie temperatury barwowe? 4500 i 5000 st. K?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 13 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze stopniem ochrony obudowy IP 20?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.