SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

| ul. Miodowa 14, 42–400 Zawiercie REGON: 276271110 ¦ NIP: 649-19-18-293 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 | tel. (0 32) 67-40-200 www.szpitalzawiercie.pl zampub@szpitalzawiercie.pl |
| --- | --- |

Zawiercie, 22.05.2018r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego – 18 pakietów

DZP/PN/24/2018

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 14 – Aparat EKG z wózkiem

Czy Zamawiający dopuści Aparaty EKG, które posiadają automatyczny filtr izolinii?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 14 – Aparat EKG z wózkiem

Czy Zamawiający dopuści Aparaty EKG bez możliwość ustawienia nieograniczonej liczby własnych profili użytkowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 500x500x1450, co nieznacznie różni się od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 10 dyszami natryskowymi ale z dodatkowym ramieniem obrotowym, który to pozwala pod dużym ciśnieniem wymyć naczynia nie pozostawiając na nich żadnych zanieczyszczeń? Ramiona obrotowe są stosowana w bardzo zaawansowanych myjniach do narzędzi, które myją dokładniej niż tradycyjne dysze rotacyjne stosowane w myjniach „starszych” konstrukcyjnie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego 10 dysz natryskowych, które zapewniają bardzo dokładne mycie i dezynfekcje przedmiotów, ale nie posiadające systemu elektronicznego sterującego dyszami. Oferowane przez nas urządzenia posiada wszystkie dysze ze stali nierdzewnej, które zapewniają optymalne efekty, bez zbędnego systemu sterującego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Prosimy o dopuszczenie myjni wyposażonej w nowoczesną pompę myjącą o mocy 370W i wydajności 5000m3/h, która dzięki mniejszej mocy pobiera mniej energii na cykl.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Prosimy o dopuszczenie myjni wyposażonej w 2 czujniki temperatury umieszczonych w innych miejscach niż spód komory. Rozwiązanie takie zapewnia optymalne wskazania temperatury, niż w urządzeniach w których czujniki temperatury są obok siebie na spodzie komory.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza jako dwa równoważne sposoby suszenia suszenie mechaniczne oraz suszenie konwekcyjne, prosimy o dopuszczenie również urządzeń wyposażonych w system konwekcyjnego suszenia naczyń. Zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883-3 faza suszenia jest fazą opcjonalną. Dodatkowo koszty eksploatacji myjni wyposażonych w system suszenia nawiewowego są znacznie wyższe z uwagi na fakt stosowania ﬁltrów HEPA (zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 11 Sterylizator parowy

Czy zamawiający dopuszcza szerokość zewnętrzną 1424mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ. Warunki lokalowe nie pozwalają na zastosowanie szerszego urządzenia niż wspomniane w SIWZ 1 300 mm. Szerszy autoklaw uniemożliwi dostęp do okna (po lewej stronie od planowanego autoklawu) jak również uniemożliwi działania serwisowe – przy proponowanym wymiarze 1 424 wolna przestrzeń wynosiłaby ok. 47 cm.

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 11 Sterylizator parowy

Czy zamawiający dopuszcza głębokość zewnętrzną 1310mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 11 Sterylizator parowy

Czy zamawiający dopuszcza pełny płaszcz grzewczy umożliwiający sprawdzenie spawów? Uzasadnienie: pełny płaszcz zapewnia lepszą równomierność rozkładu temperatury

i jednorodność więc zapobiega powstawaniu zimnych punktów w miejscach gdzie nie ma żebra grzejnego i temperatura sterylizacji jest niższa co powoduje brak spełnienia wymagań normy EN 285.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci pełnego płaszcza grzewczego pod warunkiem, że spawy łączące płaszcz z zewnętrzną powierzchnia komory grzewczej są możliwe poddaniu kontroli poprzez metodę ultradźwiękową lub radilogiczną – na dowód czego wybrany Wykonawca o ile zastosuje to rozwiązanie - przedstawi na wezwanie rysunki techniczne komory i płaszcza z widocznymi miejscami łączeń (spawów). Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu (dopuszczenia) w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 11 Sterylizator parowy

Czy zamawiający dopuszcza komorę bez szyn przy zastosowaniu wygodniejszej technologii wózka czyli z odbojnicami i kółkami teflonowymi? Uzasadnienie: rozwiązanie takie pozwala na szybszy i bezpieczniejszy załadunek wózka wsadowego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ. Rozwiązanie w postaci kółek silikonowych wprowadza zwiększone opory toczenia i tym samym utrudnia załadunek komory. Rozwiązanie takie wskazuje również, że dno komory jest płaskie (bez spadków w kierunku odpływu) co nie jest korzystnym rozwiązaniem ze względu na zatrzymywanie kondensatu w komorze.

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 11 Sterylizator parowy

Czy zamawiający dopuszcza sterownik z ekranem dotykowym o przekątnej minimum 7” zapewniający podgląd schematu połączeń?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 11 Sterylizator parowy

Czy zamawiający dopuszcza brak możliwości dopisywania komentarzy do programów
a jedynie nadawanie indywidualnych nazw dla programów użytkownika?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ (jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”), pod warunkiem, że rozwiązanie to jest dostępne dla użytkownika bez kodów serwisowych.

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 11 Sterylizator parowy

Czy zamawiający dopuści wydruk z drukarki o szerokości 58 mm wraz z wykresem? Uzasadnienie: drukarka zapewniająca zgodnie z normą wydruk trwały nie może być drukarką termiczną a dostępne inne rozwiązania mają szerokość 58-60mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej określonej w §8 ust. 2  z 20% na 10%.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy gwarancji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysyłki sprzętu kurierem na koszt wykonawcy w ramach napraw/przeglądów gwarancyjnych/pogwarancyjnych, jeżeli wysyłka taka jest możliwa np. ze względu na wielkość sprzętu. Prosimy o taką możliwość w przypadku aparatu EKG oraz innych, które Zamawiający uzna za właściwe.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu 14 – Aparat EKG z wózkiem

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez możliwości ustawienia nieograniczonej liczby własnych profili użytkownika (punkt 19 OPZ)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy pakietu 14 – Aparat EKG z wózkiem

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy parametry opisane w punktach 25-27 OPZ dotyczą stolika lub wózka opisanego w punkcie 28? Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą.

Odpowiedź: Zamawiający w pkt 28 dopuszcza zarówno stolik jak i wózek a parametry wymienione w pkt 25-27 dotyczą zarówno stolika jak i wózka w zależności od tego które rozwiązanie przyjmie Wykonawca.

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu 2 – urządzenie do ogrzewania pacjenta - parametry materaca pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie temperatury prania pokrowców 90OC

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu 2 – urządzenie do ogrzewania pacjenta - parametry jednostki kontrolnej pkt. 14

Prosimy o dopuszczenie alarmu odchylenia w przypadku przekroczenia temp. o +1,5OC w stosunku do temperatury zaprogramowanej oraz alarmu wysokiej temperatury po przekroczeniu temp. 42,3 OC oraz niezależnego wyłącznika bezpieczeństwa przy temp. 44OC.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 22 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach mniejszych niż wymagane i wynoszących: szerokość 450mm, głębokość w podstawie 500mm oraz wysokość 1320 mm?

Uzasadnienie:

Zaoferowane urządzenie posiada wymaganą przez Zamawiającego pojemność komory, przy jednoczesnym ograniczeniu wymiarów zewnętrznych, co jest rozwiązaniem korzystniejszym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści minimalny wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: szerokość: 410 mm, wysokość: 565 mm głębokość: 290mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z systemem myjącym składającym się z 11 dysz o różnej intensywności, w tym dwóch dysz obrotowych i dziewięciu stałych zapewniających dużą efektywność mycia niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej, a tym samym prawidłowy przebieg procesu ?

Uzasadnienie:

Różni producenci w różny sposób realizują te same funkcje użytkowe.

Konstrukcja oferowanych przez nas urządzeń gwarantuje poprawną i skuteczną pracę potwierdzoną wymaganymi certyfikatami, w tym PN-EN 15883.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 25 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wyposażone w system elektroniczny sterujący pracą dysz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 26 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści minimalną moc wodnej pompy myjącej  0,75 kW i wydajność minimum 85 l/min.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści wbudowaną elektryczną wytwornicę pary o mocy maksymalnie 3 kW.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści moc znamionową  maksymalnie 3,5 kW.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zgodne z normą PN EN ISO 15883-3 gdzie po  okresie 72 godzin bezczynności urządzenia wyświetla się ostrzeżenie o braku aktywności i potrzebie uruchomienia cyklu przy pustym załadunku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści równoważny wyświetlacz z możliwymi indywidualnymi ustawieniami, informujący m. in. o:  temperaturze wewnątrz komory, współczynniku A0. , pozostały czas do końca cyklu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie kontrola temperatury odbywa się za pomocą jednego czujnika umieszczonego na górnej części komory myjącej.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji dezynfekcji termicznej w zakresie A0 60 – 600, zgodnej z obowiązująca normą PN EN ISO 15883-3?

Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującą normą PN EN ISO 15883-3, której pkt. nr 4.5.1 określa: „Dezynfekcja termiczna powinna być uważana za osiągniętą, jeżeli wszystkie powierzchnie, które miały być zdezynfekowane, zostały poddane procesowi zapewniającemu A0 o wartości co najmniej 60”.

Zakres  A0 do 3000 nie ma więc w przypadku tego typu myjni uzasadnienia formalno – prawnego ani też merytorycznego. Powoduje jedynie zwiększone zużycie energii podczas procesu oraz wydłużenie  czasu trwania procesu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści dwa  programy do wyboru: ekonomiczny, zwykły oraz możliwość ustawienia programów indywidualnych użytkownika w tym specjalny do eliminacji Clostridium difficile

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez Port USB do komunikacji z PC i tym samym bez możliwość archiwizacji procesów mycia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą BLUETOOTH lub poprzez podłączenie myjni-dezynfektor do sieci internetowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego emisja hałasu nieznacznie odbiega od wymaganej i nie przekracza 56 dB?

Uzasadnienie:

Emisja hałasu przez urządzenie w znacznym stopniu uzależniona jest od charakteru otoczenia: wielkości pomieszczenia, właściwości tłumiących otoczenia oraz po zainstalowaniu urządzenia różni się od fabrycznych parametrów zmierzonych w Laboratoryjnych warunkach.

Ponadto tak nieznaczna różnica pomiędzy wymaganą wartością a zaproponowaną jest w praktyce nieodczuwalna. Emisja hałasu przez zaoferowane urządzenie jest dużo niższa od granicznego poziomu dopuszczalnego hałasu na stanowiskach pracy w miejscach takich jak: stanowiska administracyjne, biura projektowe, miejsca pracy teoretycznej i umysłowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 37 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści odpływ kanalizacyjny DN 90mm lub 110mm, wbudowany w podłogę bądź ścianę.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską wraz ze wszystkimi dokumentami potrzebnymi do dokonania odbiory? Sprzęt prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisuje instrukcja obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 39 dotyczy pakietu 12  – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający wrazi zgodę na wagę zasilaną oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - bateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 41 dotyczy pakietu 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z obciążeniem max. 20 kg? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 42 dotyczy pakietu 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 5 g < 10 kg > 10 g?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43 dotyczy pakietu 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 44 dotyczy pakietu 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu 2 g < 6 kg > 5 g  ?

Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 45 dotyczy pakietu 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający wymieniając nazwę handlowa PUE C/31 ma na myśli miernik wagowy równoważny czyli o tożsamych parametrach technicznych, różniący się nazwą handlową?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt 3 działu III SIWZ dopuszcza produkty równoważne opisywanym. Tym samym dopuszcza miernik wagowy równoważny PUE C/31.

Pytanie nr 46 dotyczy pakietu 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający dopuści wagi bez Systemu liczenia detali o jednakowych masach ponieważ głównymi obszarami zastosowań takich systemów są:

- Produkcyjny przemysł spożywczy;

- Produkcyjny przemysł chemiczny;

- Produkcyjny przemysł mechaniczny;

a tu mamy do czynienia z wyrobami medycznymi w placówkach medycznych. Poza tym jest to parametr wskazujący na konkretnego producenta wag.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 47 dotyczy pakietu 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający dopuści wagi bez Kontroli +/- względem masy wzorca? Jest to

parametr wskazujący na konkretnego producenta wag. Proponowane przez nas wagi również można skontrolować na przy pomocy wzorca masy z certyfikatem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 48 dotyczy pakietu 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach mniejszych niż wymagane i wynoszących: szerokość 450mm, głębokość w podstawie 580mm oraz wysokość 1320 mm?

Uzasadnienie:

Zaoferowane urządzenie posiada wymaganą przez Zamawiającego pojemność komory, przy jednoczesnym ograniczeniu wymiarów zewnętrznych, co jest rozwiązaniem korzystniejszym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49 dotyczy opisu specyfikacji technicznej zamówienia  pakiet nr 16 Dezynfektor do kaczek i basenów  tabela pkt. Lp. 7

Wnosimy o dopuszczenie urządzeń o parametrach równoważnych, spełniających funkcje mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, zgodnie z normą PN EN ISO 15883-1 oraz PN EN ISO 15883-3.  Producenci myjni dezynfektorów w różny sposób realizują te same funkcje użytkowe, posiadając indywidualne koncepcje konstrukcyjne. Proponowane przez nas myjnie posiadają rozwiązania równoważne, tym samym dopuszczenie niżej opisanych  parametrów przyniesie Zamawiającemu znaczną korzyść, poprzez zwiększenie konkurencyjności postępowania przy pozyskaniu najwyższej jakości sprzętu medycznego.

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia o szerokości 600 mm, przy zachowaniu pozostałych wymiarów opisanych w SIWZ. Proponowane przez nas rozwiązanie nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ, poprawia                     w sposób znaczący funkcjonalność urządzenia, zwiększa możliwości załadunku komory                     i pozwala  na mycie naczyń o dużych rozmiarach (np. misek do mycia pacjenta).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50 dotyczy opisu specyfikacji technicznej zamówienia  pakiet nr 16 Dezynfektor do kaczek i basenów  tabela pkt. Lp. 22

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w panel sterujący z przyciskami dotykowymi.

Jest to parametr zdecydowanie korzystniejszy od opisanego, ponieważ przyciski dotykowe   są trwalsze i łatwiejsze w myciu i dezynfekcji. Panel z przyciskami dotykowymi (jaki proponujemy) tworzy całkowicie gładką powierzchnię, gdzie wybór programu odbywa się poprzez dotyk odpowiednio oznaczonych przycisków optycznych, nie ma jakichkolwiek elementów wystających, tym samym niemożliwe jest uszkodzenie/wytarcie przycisków. Dzięki temu mycie i dezynfekcja powierzchni zewnętrznych myjni jest znacznie ułatwiona. Jest to nowoczesny system, który jak dotąd miał zastosowanie w dużo bardziej zaawansowanych i droższych urządzeniach typu myjnie narzędziowe czy sterylizatory.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51 dotyczy opisu specyfikacji technicznej zamówienia  pakiet nr 16 Dezynfektor do kaczek i basenów  tabela pkt. Lp. 24

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym kontrola temperatury odbywa się za pomocą dwóch  lub trzech  czujników umieszczonych w górnej części komory myjącej.

Uzasadnienie Norma PN-EN 15883 wymaga by czujniki były umieszczone w najtrudniejszych dla zbadania miejscach. Miejsca te ustala producent urządzenia na podstawie konstrukcji i kształtu komory. Proponowane rozwiązanie jest równoważne do zapisów SIWZ. Wymóg by znajdowały się one na spodzie komory ogranicza krąg potencjalnych wykonawców do jednego producenta myjni dezynfektorów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52 dotyczy pakietu nr 11 – Sterylizator parowy

Czy przeglądy serwisowe w okresie gwarancji mają zawierać oprócz robocizny materiały eksploatacyjne takie jak:  uszczelki drzwi, smar do uszczelek, filtr bakteriologiczny , zestawy naprawcze odprowadzaczy kondensatu itp. ?  - ma to wpływ na całkowity koszt zakupu.

Odpowiedź: Tak, zgodnie w wymogami producenta w okresie gwarancji.

Pytanie nr 53 dotyczy pakietu nr 5 – Zestaw napędów ortopedycznych

Czy w Pakiecie 5 Zamawiający dopuści również, bez zachowania pierwotnych wymagań SIWZ, poniżej opisany zestaw napędów ortopedycznych:

napęd ortopedyczny autoklawowalny uniwersalny do wiercenia, rozwiercania i cięcia, konstrukcja modularna, kaniulowany 5mm, wymienne zasilanie: elektryczne (przewód) i bateryjne. Moc 250W, moment obrotowy 21Nm dla 250 rpm. Mocowanie końcówek w 12 pozycjach, co 30 stopni. Waga z akumulatorem 1100g. Mycie w procesie automatycznym;

Podwójny spust, mechanizm płynnej regulacji spustu, bez przełącznika w napędzie między wiertarskim a wolnoobrotowym trybem pracy, przełącznik kierunku obrotów i przełącznik bezpieczeństwa;

Obroty wiercenia (DRILL) 0÷1000 obr/min na wszystkich nasadkach

Obroty frezowania (REAM) 0÷250 (lub 350) obr/min na wszystkich nasadkach

Maksymalny moment obrotowy 4.67 Nm w trybie wiertarskim (DRILL)

Maksymalny moment obrotowy 21 Nm w trybief rezowania (REAM)

Nasadka do drutów Kirschnera 0,6 - 2,2 mm, prędkość obrotowa: 250/1000 obr./min.; moment obrotowy: 4.67 Nm/21 Nm

Nasadka do drutów Kirschnera 2,0 - 4,0 mm, prędkość obrotowa: 250/1000 obr./min.; moment obrotowy: 4.67 Nm/21 Nm

Nasadka wiertarki typu Jacobs z kluczykiem, prędkość obrotowa: 250/1000 obr./min.; moment obrotowy: 4.67 Nm/21 Nm

Nasadka Hudson Modified Trinkle, prędkość obrotowa: 250/1000 obr./min.; moment obrotowy: 4.67 Nm/21 Nm

Piła oscylacyjna endoprotezoplastyczna:

Napęd posiada Podwójny spust, mechanizm płynnej regulacji spustu, z nasadką piła oscylacyjna, prędkość maks. 12.000 osc./min; 12 pozycji ustawienia nasadki;

Ładowarka do akumulatorów, sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, 4 gniazda jednoczesnego ładowania.

Typ ogniw akumulatorów niesterylnych: Akumulator litowy LiFePO4; Napięcie wyjściowe: 16V; Pojemność: 1,10Ah; Energia: 18.15Wh.

Okres gwarancji na napęd wraz z uchwytami i Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego jak w SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54 dotyczy pakietu nr 11_sterylizator parowy pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie sterylizatora z płaszczem pełnym będącym rozwiązaniem równoważnym z wymaganym i zachowującym wszystkie właściwości płaszcza żebrowanego. Uzasadnienie: płaszcz pełny umożliwia szybkie i równomierne rozgrzewanie komory sterylizatora.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci pełnego płaszcza grzewczego pod warunkiem, że spawy łączące płaszcz z zewnętrzną powierzchnia komory grzewczej są możliwe poddaniu kontroli poprzez metodę ultradźwiękową lub radilogiczną – na dowód czego wybrany Wykonawca o ile zastosuje to rozwiązanie - przedstawi na wezwanie rysunki techniczne komory i płaszcza z widocznymi miejscami łączeń (spawów). Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu (dopuszczenia) w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 55 dotyczy pakietu nr 11_sterylizator parowy pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści drzwi otwierane automatycznie, ale po naciśnięciu przycisku zamiast w sposób automatyczny po procesie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga, by operator miał możliwość wyboru czy po skończonym pomyślnie procesie, drzwi wyładowcze mają się otworzyć automatycznie czy po naciśnięciu przycisku. Tym samym opcja automatycznego otwarcia drzwi po procesie jest ciągle wymagana.

Pytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 11_sterylizator parowy pkt. pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z ekranem o przekątnej 5,7" wyświetlający w sposób czytelny  schematy połączeń?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ. W punkcie 34 Zamawiający podaje: „Wyświetlanie na ekranie sterylizatora wszystkich podzespołów (zawory; czujniki ciśnienia, temp. poziomu wody; silniki; pompy) którymi steruje układ sterowniczy w postaci schematu połączeń”. Dodatkowo w punkcie 35 Zamawiający wymaga, by symbole czujników ciśnienia i temperatury były wyświetlane wraz z wartościami.

Wobec czego Zamawiający wymaga ekranu o odpowiedniej wielkości umożliwiającego wyświetlanie wszystkich podzespołów w sposób wyraźny i łatwy do odczytu. Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią Zamawiający określił minimalną przekątną ekranu 7 cali.

Pytanie nr 57 dotyczy pakietu nr 16_dezynfektor do kaczek i basenów pkt. 6

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w automatycznie otwierane drzwi komory bez konieczności użycia rąk (np. przy użyciu przycisku nożnego)? Rozwiązanie takie znacznie podnosi komfort i ergonomię obsługi, minimalizując jednocześnie ryzyko rozlania nieczystości w czasie załadunku, a co za tym idzie powstania zakażeń krzyżowych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 58 dotyczy pakietu nr 16_dezynfektor do kaczek i basenów pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach

- szerokość 545 mm

- głębokość 475 mm

- wysokość 1.630 mm

Co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Podane w p. 7 SIWZ wymiary dokładnie opisują produkt jednego z producentów, co jednoznacznie wskazuje na dany produkt i może stanowić ograniczenie konkurencji, co będzie narażało Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 59 dotyczy pakietu nr 16_dezynfektor do kaczek i basenów pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę o mocy 0,73W i wydajności 250l/min? Opisana w SIWZ wydajność na poziomie do 90l/min nie gwarantuje uzyskiwania dobrych rezultatów mycia i dezynfekcji. Większość wiodących producentów od dawna oferuje urządzenia wyposażone w pompy obiegowe o wydajności 200-300l/min co pozwala na łatwe czyszczenie nawet zaschniętych zanieczyszczeń.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60 dotyczy pakietu nr 16_dezynfektor do kaczek i basenów pkt. pkt. 13-14

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy maksymalnej 3,05kW dla zasilania 1-fazowego (230V, 50Hz) lub 5,05kW dla zasilania 3-fazowego (400V, 50Hz)? Wyższa moc pozwala na skrócenie czasu trwania procesu mycia i dezynfekcji, nie ma natomiast wpływu na całkowite zużycie energii elektrycznej przez urządzenie w trakcie procesu mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61 dotyczy pakietu nr 16_dezynfektor do kaczek i basenów pkt. pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w dwa czujniki temperatury umieszczone nie na spodzie komory myjącej? Zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1 czujniki temperatury powinny być umieszczone w miejscach o najniższej temperaturze, a nie na dole komory myjącej. O ich umiejscowieniu decyduje producent urządzenia w zależności od kształtu komory oraz rozmieszczenia dysz natryskowych. Wymaganie czujników umieszczonych na dole komory jednoznacznie wskazuje na rozwiązanie konkretnego producenta, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62 dotyczy pakietu nr 16_dezynfektor do kaczek i basenów pkt. pkt. 26

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia pozwalała na skuteczną eliminację sporów bakteryjnych Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez akredytowaną jednostkę badawczą?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 63 dotyczy pakietu nr 16_dezynfektor do kaczek i basenów pkt. pkt. 28-29

Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stosowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie na znacznie tańszą eksploatację urządzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 dotyczy pakietu nr 16_dezynfektor do kaczek i basenów pkt. pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której nie ma możliwości komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą Bluetooth? Wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65 dotyczy pakiet 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający dopuści wagę dla niemowląt o maksymalnym obciążeniu 20kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 66 dotyczy pakiet 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający dopuści wagę dla niemowląt z dokładnością odczytu 10/20g?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67 dotyczy pakiet 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający dopuści wagę dla niemowląt zasilaną bateryjnie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68 dotyczy pakiet 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający dopuści wagę dla niemowląt z wyświetlaczem bez podświetlenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 69 dotyczy pakiet 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający dopuści wagę dla niemowląt z wyświetlaczem LCD?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 70 dotyczy pakiet 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający dopuści wagę dla niemowląt bez miernika PUE C31?

Odpowiedź: Zamawiający rozumie, że pytanie dotyczy miernika wagowego i dopuszcza każde równoważne rozwiązanie miernika PUE C31.

Pytanie nr 71 dotyczy pakiet 12 – Waga niemowlęca

Czy Zamawiający dopuści wagę dla niemowląt bez możliwości liczenia detali o jednakowych masach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 72 dotyczy pakiet 12 – Waga niemowlęca

Prosimy o wyjaśnienie pkt. 11 Tabeli „Kontrola +/- względem masy wzorca”, jaki parametr ma spełnić oferowana waga?

Odpowiedź: Vide odpowiedź na pytanie nr 47. Zamawiający dopuszcza wagę bez kontroli +/- względem masy wzorca.

Pytanie nr 73 dotyczy pakiet nr 7 - Narzędzia do artroskopii stawu skokowego

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty.

Poz.1) Kiureta zamknięta dł. 125mm, śr. 3mm, 15° odgięta.

Poz.2) Kiureta otwarta dł. 125mm, śr. 3mm, 30° odgięta.

Poz.5) Nakłuwacz odgięty 80°.

Poz.9) Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie do niej nowego odrębnego pakietu, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Poz.10) Kiureta zakrzywiona 15°. Śr. 7mm, dł. 125mm.

Poz.12,13,14) Chwytak śr. 2,8mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74 dotyczy pakietu nr 18 - Zestaw narzędzi do zabiegów okulistycznych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty.

Poz.1-12) Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania narzędzi wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej zamiast narzędzi wykonanych  z tytanu.

a). Poz.1,2) Pęseta o dł. 85mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

b). Poz.3) Czoper o dł. całkowitej 125mm i dł. roboczej 7mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

c). Poz.4) Czoper o dł. całkowitej 150mm, końcówka 1mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

d). Poz.5) Marker pojedynczy, dł. 105mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

e). Poz.8) Imadło o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian lub imadło z zamkiem o tych samych parametrach.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

f). Poz.9) Taca o wym. 280x170x55mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

g). Poz.10) Pęseta McPherson, dł. 85mm, pozostałe parametry bez zmian lub pęseta Barraquer-Collibri o dł. 70mm, końcówka 0,2mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

h). Poz.11) Łyżeczka 1,5mm, dł. 130mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

i). Poz.12) Nożyczki o dł. całkowitej 100mm, dł. ostrza 10mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 75 dotyczy pakietu nr 1 – Narzędzia laparoskopowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76 dotyczy pakietu nr 1 – Narzędzia laparoskopowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia zakresie poz. nr 14-16,  spełniającego wszystkie wymagania opisane w formularzu parametrów technicznych, które nie są w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. wyrobami medycznymi tj. posiadają niepreferencyjną stawkę podatku VAT – 23%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienia stawkę Vat w poz. 14-16 w formularzu asortymentowo cenowym z 8 % na 23 %. W Załączeniu poprawiony formularz asortymentowo cenowy w pakiecie nr 1.

Pytanie nr 77 dotyczy pakietu nr 16 – Dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści dezynfektor do kaczek i basenów o poniższych parametrach:

Wymiary zewnętrzne urządzenia:

- głębokość 460 mm

- szerokość 600 mm

- wysokość 1742 mm

Wymiary nominalne komory urządzenia:

- głębokość 370 mm

- szerokość 485 mm

- wysokość  500 mm

Komora myjąca, drzwi komory od strony wewnętrznej, wytwornica pary, zbiornik wody, skraplacz wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316L

Panele zewnętrzne, rama wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304

Automatyczna dezynfekcja komory, dysz myjących, orurowania, wytwornicy pary, zbiornika wody oraz pompy płuczącej podczas każdego cyklu

Pojemność komory myjącej co najmniej:

- jednocześnie 1 basen z pokrywką i 3 kaczki lub

- jednocześnie 2 baseny z pokrywkami i 1 kaczka

Mycie realizowane przez co najmniej 21 dysz myjących, w tym 20 wirujących

Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy wykorzystaniu ergonomicznych uchwytów

Uszczelka drzwi wykonana z trwałej gumy odpornej na wysoką temperaturę oraz środki myjące i dezynfekcyjne.

Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem dwuwierszowym (20 znaków w linii) i przyciskami membranowymi, ze świetlnym wskaźnikiem postępu zlokalizowanym poza wyświetlaczem

Komunikaty na ekranie sterownika w języku polskim

Sterownik urządzenia przechowujący listę błędów

Zabezpieczenie danych w sterowniku w postaci kodu lub hasła

Drzwi komory oraz komora myjąca izolowane akustycznie i termicznie

Zużycie energii elektrycznej podczas cyklu mycia i dezynfekcji basenów 0,3 kWh przy podłączeniu do wody zimnej i ciepłej

Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu

Wbudowana pompa płucząca o wydajności nie mniejszej niż 130 litrów / minutę

Suszenie poprzez zjawisko konwekcji i ekonomiczny kondensator skraplający parę wodną z komory urządzenia, skropliny odprowadzane do kanalizacji

Automatyczne dozowanie środka płucząco-zmiękczającego poprzez pompę dozującą

Miejsce na dwa 5-litrowe pojemniki ze środkiem płucząco-zmiękczającym wewnątrz urządzenia

Urządzenie wyposażone w lancę ssącą i czujnik niskiego poziomu środka płucząco-zmiękczającego

W czasie cyklu na ekranie wyświetlane informacje o aktualnym programie, fazie cyklu, aktualnej temperaturze w komorze, czasie do końca procesu

Wizualna i tekstowa sygnalizacja błędów na ekranie sterownika

Dezynfekcja termiczna sterowana cyfrowo temperaturą oraz czasem, możliwość ustawienia dezynfekcji A0=3000

Pięć programów z możliwością modyfikacji dostępnych bezpośrednio z panelu sterowania poprzez dedykowane przyciski, w tym program z potwierdzoną bójczością wobec Clostrudium Difficile  - potwierdzenie przez niezależne laboratorium

Zużycie wody podczas cyklu mycia i dezynfekcji basenów nie większe niż 25 litrów

Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy 9 kW

Całkowita moc przyłączeniowa urządzenia 10 kW

Całkowity czas cyklu mycia i dezynfekcji basenów nie większy niż 8 minut

Zasilanie prądem 3-fazowym 400V, 50Hz z możliwością podłączenia pod prąd 1-fazowy 230V

Syfon odpływu poziomy lub pionowy o średnicy co najmniej Ø100

Natężenie hałasu pochodzącego z urządzenia nie większe niż 50 dB(A), potwierdzenie przez niezależne laboratorium Odseparowanie od instalacji wodociągowej wg PN-EN 1717

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 15883-1-3

Urządzenie zgodne z dyrektywą 93/42/EEC

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78 dotyczy pakietu nr 3 – Aparat do znieczulania pkt. 177

Czy Zamawiający dopuści monitor ze sprzętowym wskaźnikiem alarmów widocznym w zakresie 360 stopni dookoła urządzenia: z przodu, z tyłu i z obu boków?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 79 dotyczy pakietu nr 3 – Aparat do znieczulania pkt. 173

Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie na ekranie oferowanego monitora następujących wyników pomiarów:

- odpowiedź na pojedynczy impuls

- odpowiedź na serię czterech impulsów

- liczba potężcowa?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 80 dotyczy pakietu 13 – Ssak elektryczny - PARAMETRY pkt. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o podciśnieniu 80 kPa i wydajności określonej przez producenta na 20 l/min.? Podstawowym parametrem określającym siłę odsysania, a zatem użyteczność ssaka jest pierwszy z wymienionych parametrów. Drugi określa przepływ powietrza, nie zaś wydajność przy rzeczywistej pracy. Ponadto zależy od średnicy stosowanych drenów, kaniul itp. W przypadku zaoferowane urządzenia wydajność ssania pozwala na skuteczną pracę na oddziałach szpitalnych i salach intensywnej opieki medycznej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81 dotyczy pakietu 13 – Ssak elektryczny - PARAMETRY pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z trybem pracy przerywanym - 20 min. pracy, następnie przerwa 10 min.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82 dotyczy pakietu 13 – Ssak elektryczny - PARAMETRY pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o masie 4,3 kg? Ponieważ Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ssakiem podstawy jezdnej, to waga urządzenia traci na znaczeniu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83 dotyczy pakietu 13 – Ssak elektryczny - PARAMETRY pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wymiarach 310x240x190 cm? Oferowany ssak tylko nieznacznie różni się wielkością od wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84 dotyczy pakietu 14 – Aparat EKG z wózkiem - PARAMETRY pkt. 1, 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy elektrokardiograf z jednoczasową rejestracją sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena i Cabrera, z wydrukiem w formacie 6x2, 6x2+1R, 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85 dotyczy pakietu 14 – Aparat EKG z wózkiem - PARAMETRY pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy elektrokardiograf z obsługą za pomocą klawiatury funkcyjnej i alfanumerycznej, bez ekranu dotykowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86 dotyczy pakietu 14 – Aparat EKG z wózkiem - PARAMETRY pkt. 14, 15

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy elektrokardiograf z możliwością ustawienia filtra izolinii na zakres: 0,05 Hz, 0,10 Hz, 0,20 Hz, 0,50 Hz i bez filtra autoadapcyjnego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 87 dotyczy pakietu 14 – Aparat EKG z wózkiem - PARAMETRY pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy elektrokardiograf bez możliwości ustawiania profili użytkownika? Elektrokardiograf pozwala na szybką i intuicyjną konfigurację oraz dostosowanie parametrów pomiarowych i rejestracyjnych do fizjologii konkretnego pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88 dotyczy pakietu 14 – Aparat EKG z wózkiem - PARAMETRY pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy elektrokardiograf bez trybu LONG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 89 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający 193 000 fizycznych kanałów odbiorczych i 193 000 fizycznych kanałów nadawczych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający dynamikę systemu 250dB?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający regulację w 2 płaszczyznach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych bez możliwości regulacji konsoli góra-dół, lewo-prawo?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający panel LCD o wielkości 8”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający zakres częstotliwości pracy od 1.3 do 18MHz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający 18000 obrazów pamięci dynamicznej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 96 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający regulację głębokości pola obrazowania od 0,5 do 33 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych bez możliwości blokady kierunku jazdy, ale spełniający pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 98 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B 1000 obrazów/sek.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 99 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B + kolor (CD) 180 obrazów/sek.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 100 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych obrazujący w trybie Power Doppler (PD) bez możliwości obrazowania w trybie Power Doppler Kierunkowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 101 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający możliwość regulacji bramki dopplerowskiej w zakresie  od 1mm do 16mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 102 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej w zakresie +/- 20 stopni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 103 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy w dobrze pojętym interesie Szpitala Zamawiający dopuści aparat tylko z jedną bramką dopplerowską, jest to w pełni wystarczające w diagnostyce kardiologicznej, a na rynku dostępny jest tylko jeden producent oferujący tą opcję.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 104 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych nie posiadający możliwości obrazowania rombowego na głowicach liniowych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze 8 map?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 106 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający dysk o pojemności 500GB?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 107 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych posiadający powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym x8 i po zmrożeniu x8?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 108 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat UKG wyposażony w wysokiej jakości standardowe złącza pinowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 109 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści głowice sektorową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy od 1,3 do 4,0 MHz o liczbie elementów 64?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 110 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający wymaga opcji Dicom zainstalowanej w aparacie?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Pytanie nr 111 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy systemu o głowicę wielopłaszczyznową przezprzełykową Phased Array o częstotliwości  pracy 3.0-8.0MHz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o głowicę ractalną dwupłaszczyznową? Aparat może obsługiwać głowicę rectalną jednopłaszczyznową.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Ponieważ echokardiograf musi obsługiwać diagnosta bezpośrednio siedzący przy aparacie, nie ma uzasadnienia do używania pilota zdalnej obsługi czy w związku z tym Zamawiający dopuści do postępowania aparat bez możliwości rozbudowy o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 114 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu Hockey w zakresie 4.5-18.0 MHz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 115 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG
Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia dla pakietu 17 do 30 dni?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 116 dotyczy pakietu nr 17 – Aparat UKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf dedykowany do badań echokardiograficznych o zasięgowej regulacji wzmocnienia (TGC lub STC) w 6 strefach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.