## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentow cenowym
Pakiet nr 2 oprzyrządowanie do wykonywania zabiegów ERCP
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Butto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartosć brutto | Producent i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11 -9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | Koszyk standardowy ( o wymiarach 22 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych, wielorazowego uzytku, drut koszyka TWARDY, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm -1 sztuka w opakowaniu. | sztuki | 5 |  | 8%
2 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035", dł. Robocza 4500 mm., giętka, prosta końcówka, pokryta powłoką hydrofilną o dł. 70 mm., widoczna w promieniach RTG, posiadajaca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm - zieliny znacznik, 80 - 90 mm- znacznik spiralny, 90 - 400 mm - znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalajacy przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszajaca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | sztuki | 10 |  | 8%
3 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035", dł. robocza 4500 mm., giętka, zakrzywiona końcówka, pokryta powłoką hydrofilną o dł. 70 mm., widoczna w promieniach RTG, posiadajaca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm - zieliny znacznik, 80 - 90 mm- znacznik spiralny, 90 - 400 mm - znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalajacy przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszajaca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | sztuki | 5 |  | 8%
4 | Prowadnica jednorazowego użytku VisiGlide, średnica 0,025", dł. robocza 4500 mm., giętka, prosta końcówka, pokryta powłoką hydrofilną o dł. 70 mm., widoczna w promieniach RTG, posiadajaca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm - zielony znacznik, 80 - 90 mm- znacznik spiralny, 90 - 400 mm - znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalajacy przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszajaca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | sztuki | 4 |  | 8%
5 | Trójkanałowy papillotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada trzy oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastujacego; długość końcówki dystalnej 3 mm, średnica końcówki dystalnej 4,5 Fr, długość cięciwy 20 mm; długość narzędzia 1950 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; na końcówce dystalnej znajduje się system dwukolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym: 3 zielone znaczniki ( proksymalny, środkowy, dystalny) i 1 niebieski znacznik o szerokości 8 mm; koncówka dystalna widoczna we fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzedzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; narzędzie, zdatne do sterylizacji w autoklawie; w zestawie 2 papillotomy i 2 zatyczki uszczelniąjace MH-544; kompatybilny z wielorazowym uchwytem MH- 263 ( sprzedawany oddzielnie); maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035 ( 0,89 mm) | sztuki | 20 |  | 8%
6 | Uchwyt do papillotomu trójkanałowego MH- 263; kompatybilny z trójkanałowym papillotomem wielorazowego użytku.Rękojeść typu KD do papillotomów serii KD ( wielorazowego użytku) | sztuki | 3 |  | 8%
7 | Papillotomy igłowe z chowanym ostrzem w kształcie OKRĄGŁEJ IGIEŁKI dł. 4 mm ( wielorazowego użytku) - dł. narzedzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; Zestaw B: 2 papilotomy igłowe. | sztuki | 2 |  | 8%
8 | Cewnik wielorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,025", zakończony długim zwężeniem; średnica platynowej końcówki dystalnej 3,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; dł. robocza 195 cm, 1 sztuka w opakowaniu | sztuki | 2 |  | 8%
9 | Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych ( jednorazowego użytku). Średnica końcówki 4 Fr, do prowadnicy 0,035", dł. Narzedzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm. - 1 szt. w opakowaniu | sztuki | 5 |  | 8%
10 | Zestaw do wprowadzania protez o średnicy 8,5 Fr, WSTĘPNIE ZŁOŻONY, zawierajacy razem złożony i pakowany: -cewnik wprowadzający ( wielorazowego użytku) - 1 szt., - popychacz ( wielorazowego użytku)- 1 szt. długość robocza 1550 mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035"; kompatybilny z protezami o średnicy 8,5 Fr; 1 sztuka w opakowaniu. | sztuki | 3 |  | 8%
11 | Zestaw do wprowadzania protez o średnicy 10 Fr, WSTĘPNIE ZŁOŻONY, zawierajacy razem złożony i pakowany: -cewnik wprowadzający ( wielorazowego użytku) - 1 szt., - popychacz ( wielorazowego użytku)- 1 szt. długość robocza 1550 mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035"; kompatybilny z protezami o średnicy 10 Fr; 1 sztuka w opakowaniu. | sztuki | 3 |  | 8%
12 | Zestaw do wprowadzania protez o średnicy 12 Fr, WSTĘPNIE ZŁOŻONY, zawierajacy razem złożony i pakowany: -cewnik wprowadzający ( wielorazowego użytku) - 1 szt., - popychacz ( wielorazowego użytku)- 1 szt. długość robocza 1550 mm, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm, kompatybilny z protezami o średnicy 12 Fr; 1 sztuka w opakowaniu. | sztuki | 3 |  | 8%
13 | Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5 Fr - 12 Fr, odległość między listkami 50 - 150 mm, średnica wewnętrzna protezy 1,91 - 2,64 mm, powierzchia przekroju otworu drenujacego 2,24 mm2 do 3,56 mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; 1 sztuka w opakowaniu | sztuki | 50 |  | 8%
RAZEM