|  |  |
| --- | --- |
|  | Zawiercie, 16.08.2022 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa płuczko dezynfektorów.

Nr postępowania DZP/TP/47/2022

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie 1.(pkt 2.) :**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające uchwyt wystający poza linię obudowy urządzenia? Uzasadnieniem do zastosowania takiego rozwiązania jest możliwość jego dokładniejszego czyszczenia - zarówno uchwytu jak i powierzchni drzwi?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie 2.(pkt 6.)**

**Czy Zamawiający zrezygnuje z postawionego warunku? Instalacja jednego czujnika jest wystarczająca do kontroli prawidłowości przebiegu procesu.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie 3.(pkt 10.)**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające system natryskowy komory wyposażony w minimum 15 dysz ciśnieniowych (w tym minimum 3 obrotowe, minimum 5 rozpraszających oraz minimum 7 stałych)? Połączenia dysz z tyłu komory wykonane ze stali nierdzewnej.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

**Pytanie 4.(pkt 12.)**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające uszczelkę drzwiową labiryntową, bezobsługową w postaci kanału ze stali kwasoodpornej? Takie rozwiązanie zapewnia paroszczelność i wodoszczelność oraz zmniejsza koszty eksploatacyjne – uszczelka nie wymaga przeglądów i wymiany oraz jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

**Pytanie 5.(pkt 18.)**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie o ergonomicznych wymiarach zewnętrznych 500x450x1775 mm (S x G x W)? Przedstawione wymiary pozwalają na wygodny załadunek myjni.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

**Pytanie 6.(pkt 20.)**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zużyciu wody w cyklach:**

**- normalnym : 29 l**

**- intensywnym : 57 l**

**- krótkim: 29 l**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytanie 7.(pkt 23.)**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie o z zasilaniu 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400V 50Hz,max pobór mocy 4,85kW?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

**Pytanie 8.(pkt 11.)**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pompą wody o wydajności 400l/min oraz mocy 0,75kW.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytanie 9.(pkt 24.)**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie o połączeniu wody ¾``? Redukcji dokona sam wykonawcza.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

**Pytanie 10.(pkt 31,32.)**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem chłodzenia konwekcyjnym bez wspomagania powietrzem zewnętrznym w obiegu zamkniętym bez uwalania pary na zewnątrz urządzenia**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie 11**

**Dot. termin realizacji zamówienia**

**Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy przedmiotu zamówienia do 14 dni od podpisania umowy?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie 12**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 1**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (korpus) oraz AISI 316 (komora)?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

**Pytanie 13**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 2**

**Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni z drzwiami komory otwieranymi automatycznie przy pomocy przycisku nożnego i zamykane ręcznie?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

**Pytanie 14**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 6**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 2 czujniki temperatury umieszczony w górnej części komory? Norma PN-EN 15883 wymaga, by czujniki były umieszczone w najtrudniejszych do zbadania miejscach. Miejsca te ustala producent urządzenia na podstawie konstrukcji i kształtu komory. Proponowane rozwiązanie jest równoważne do zapisów SIWZ.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytanie 15**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 9**

**Zamawiający dopuści urządzenie posiadając badanie potwierdzające skuteczność usuwania spor Clostridium difficile z zastosowaniem dedykowanego środka?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytanie 16**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 10**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system 13 dysz myjących z tworzywa sztucznego (w tym 7 dysz obrotowych z pojedynczym strumieniem, 4 dysze stałe z pojedynczym strumieniem, 2 multidysze obrotowe z 4 strumieniami i 1 obrotowe ramie spryskujące umieszczone w górnej części komory) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

**Pytanie 17**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 10**

**Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w dysze wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwo demontowane w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia, gwarantuje to długą ich żywotność oraz zapewnia wysoką jakość mycia / powtarzalność?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

**Pytanie 18**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 11**

**Czy Zamawiający dopuści myjnię z pompą obiegową o mocy 730 W, z wydajnością 250l/min?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytanie 19**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 12**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w uszczelkę drzwiową umieszczoną na korpusie urządzenia? Oferowane rozwiązanie jest higieniczne, zapewnia mniejsze ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas załadunku.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

**Pytanie 20**

**Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 14 wymaganych parametrów dopuszczając urządzenie z możliwością zapamiętania raportu z minimum 800 ostatnich cykli mycia, wyposażone z złącze RS232 umożliwiające sczytanie zarchiwizowane dane?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

**Pytanie 21**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 18**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 545mm szer. x 475mm gł. x 1630mm wys. nieznacznie różniących się od wymaganych?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

**Pytanie 22**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 31, pkt. 32 i pkt. 12**

**Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie, prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stasowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą eksploatację urządzenia.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytanie 23**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 20**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zużycie wody max. 35l dla cyklu standardowego oraz intensywnego?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytanie 24**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 21**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie z max. poziom hałasu< 70dB?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytanie 25**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 23**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 400V, mocy całkowitej 5,05kW?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

**Pytanie 26**

**Dot. parametry techniczne, pkt. 24**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie z podłączeniem zimnej wody ¾ʺ?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisu części VII pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

*- „ 2. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz*

*cechy, Zamawiający wymaga* ***złożenia wraz z ofertą*** *przedmiotowych środków dowodowych:*

1. *Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SWZ,*
2. *Oświadczenie Wykonawcy lub inny dokument potwierdzający, że oferowane wyroby posiadają wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565),*
3. *Oświadczenie producenta o zapewnieniu dostępności części zamiennych do urządzenia przez okres min. 10 lat.*
4. *Certyfikaty zewnętrznej instytucji potwierdzające zgodność z normą PN EN ISO 15883-1 i PN EN ISO 15883-3 lub równoważne”*

*- „ 9. Wraz z ofertą (formularz oferty) Wykonawca składa także, sporządzone w języku polskim:*

1. *oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 3 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.*
2. *pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.*
3. *Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SWZ,*
4. *Oświadczenie Wykonawcy lub inny dokument potwierdzający, że oferowane wyroby posiadają wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565),*
5. *Oświadczenie producenta o zapewnieniu dostępności części zamiennych do urządzenia przez okres min. 10 lat.*
6. *Certyfikaty zewnętrznej instytucji potwierdzające zgodność z normą PN EN ISO 15883-1 i PN EN ISO 15883-3 lub równoważne”.*

Ponadto Zmawiający dokonuje zmiany zapisu formularza asortymentowo cenowego w pkt. 28, 29, 33 i 36. Zmieniony formularz stanowi załącznik do pisma.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

**Termin składania 22.08.2022 r. godz. 10.00**

**Termin otwarcia 22.08.2022 r. godz. 11.00**

Powyższe skutkuje zmianą terminu związania ofertą na dzień 21.09.2022 r.

Załącznik:

formularza asortymentowo cenowego