## Pakiet 1
DZP/PN/4/2019 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Kardiomonitor 1 szt.
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Kardiomonitor | szt | 1
Producent: …………..
Kraj pochodzenia: ………….
Oferowany model: …………….
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wczesniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): …………………………………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Gwarancja min. 24 mies. | Tak (podać)
| 2 | Monitorowanie i nadzór EKG (odprowadzenia kończynowe oraz przedsercowe) | Tak
| 3 | Monitorowanie i nadzór oddechu (metoda reograficzna) | Tak
| 4 | Monitorowanie i nadzór ciśnienia tętniczego NIBP (metodą nieinwazyjną) | Tak
| 5 | Monitorowanie i nadzór ciśnienia tętniczego, żylnego i innych IBP (metodą inwazyjną) | Tak
| 6 | Monitorowanie i nadzór saturacji SpO2 (moduł odporny na ruchy oraz niską perfuzję) | Tak
| 7 | Monitorowanie i nadzór zawartości dwutlenku węgla etCO2 w powietrzu wydychanym pacjenta | Tak
| 8 | Monitorowanie i nadzór temperatury (w dwóch punktach pomiarowych oraz ich różnicę) | Tak
| 9 | Monitorowanie i nadzór rzutu minutowego serca metodą termodylucji (wraz z obliczeniami hemodynamicznymi) | Tak
| 10 | Monitorowanie i nadzór rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną | Tak
| 11 | Monitorowanie i nadzór analizę odcinka ST (poziom i nachylenie) | Tak
| 12 | Monitorowanie i nadzór analizę arytmii sygnału EKG | Tak
| 13 | Monitorowanie i nadzór zawartości tlenu w mieszaninie gazów | Tak
| 14 | Monitorowanie i nadzór zawartości gazów anestetycznych N2O, ISO, ENF, HAL, SEV, DES | Tak
| 15 | Wykrywanie stymulatora serca | Tak
| 16 | Stojak pod kardiomonitor | Tak
| 17 | Instrukcja obsługi i menu w języku polskim | Tak
| 18 | Szkolenie pracowników - 6 osób | Tak
| 19 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/PN/4/2019 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Defibrylator 1 szt.
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Defibrylator | szt | 1
Producent: ………………….
Kraj pochodzenia: ………..
Oferowany model: ………….
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wczesniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): …………………………………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Gwarancja min. 24 mies. | Tak (podać)
| 2 | Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz | Tak
| 3 | Akumulator 12 V | Tak
| 4 | Tryby pracy - tryb ręczny, AED, kardiowersja | Tak
| 5 | Ekran LCD TFT, kolorowy, min. 6,5" | Tak
| 6 | Rozdzielczość nie gorsza niż 640 x 480 pikseli | Tak (podać)
| 7 | Prezentacja wartości cyfrowych i fal | Tak
| 8 | Liczba kanałów - min. 4 | Tak (podać)
| 9 | Prędkość monitora min. 3,125 do 50 mm/s | Tak (podać)
| 10 | Archiwum min. 500 zdarzeń | Tak (podać)
| 11 | Elektrody stałe i jednorazowe dla dorosłych i dla dzieci | Tak
| 12 | Zakres energii - 1 do 300 J | Tak
| 13 | Czas ładowania - < 10s dla energii 300 J | Tak (podać)
| 14 | (EKG) Rodzaj odprowadzeń - I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn; Współczynnik CMRR > 100 dB | Tak (podać)
| 15 | (EKG) Zakresy częstotliwości nie gorsze niż: Diagnostyka 0,05 do 100 Hz; Monitorowanie 0,5 do 40 Hz; Elektrody defibrylatora 1 do 25 Hz; Czułość 0,25 - 4; Czułość HR 15 - 300 1/min | Tak (podać)
| 16 | (Pulsoksymetria SpO2) Zakres pomiarowy 0-100 % | Tak
| 17 | (Pulsoksymetria SpO2) Dokładność 70%-100% do 2 jednostek; 60%-80% do 3 jednostek | Tak
| 18 | (Pulsoksymetria SpO2) Częstość pulsu 20 - 300 1/min | Tak
| 19 | (Pulsoksymetria SpO2) Odporny na niskie przepływy i zakłócenia ruchowe | Tak
| 20 | (Pulsoksymetria SpO2) Prezentacja fali tętna obwodowego | Tak
| 21 | (Ciśnienia NIBP) Zakres pomiarowy co najmniej 10 - 300 mmHg | Tak (podać)
| 22 | (Ciśnienia NIBP) Sposób pomiaru - ręczny, automatyczny i ciągły | Tak
| 23 | (Ciśnienia NIBP) Czas repetycji pomiaru co najmniej 1 - 480 min | Tak
| 24 | Monitorowanie temperatury | Tak
| 25 | Monitorowanie dwutlenku węgla (CO2) | Tak
| 26 | Wydruk na papierze zapisu monitorowania, wykonania defibrylacji i kardiowersji
| 27 | Instrukcja obsługi i menu w języku polskim | Tak
| 28 | Torba do transportu | Tak
| 29 | Szkolenie pracowników - 6 osób | Tak
| 30 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
DZP/PN/4/2019 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Respirator 1 szt.
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Respirator | szt | 1
Producent: ………………………
Kraj pochodzenia: ……………..
Oferowany model: …………………
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wczesniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): …………………………………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Gwarancja min. 24 mies. | Tak (podać)
| 2 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach szpitalnych | Tak
| 3 | Respirator dla noworodków i dzieci od minimum 0,5 kg do 30 kg z możliwością późniejszej rozbudowy do wersji dla dorosłych o wadze do min. 250 kg | Tak (podać)
| 4 | Respirator zamocowany na wózku z blokadą wszystkich kół lub mocowany na półce zawieszenia sufitowego | Tak
| 5 | Min. 2 szuflady na akcesoria w wózku respiratora. Szuflady nieprzezierne, chroniące od kurzu i płynów (nie dopuszcza się koszyków) | Tak (podać)
| 6 | Możliwość rozbudowy o mocowanie respiratora na ramie łóżka (dopuszczone uchwyty tylko oryginalne, atestowane przez producenta respiratorów) | Tak
| 7 | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,0 – 6,0 bar | Tak (podać)
| 8 | Przewody zasilania gazowego o dł. min. 3 m. do tlenu i powietrza ze złączami przystosowanymi do istniejącej instalacji gazowej | Tak (podać)
| 9 | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją | Tak
| 10 | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i praca tylko z jednym gazem | Tak
| 11 | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 50 minut pracy przy wszystkich trybach i parametrach | Tak (podać)
| 12 | Możliwość rozbudowy wewnętrznego zasilania akumulatorowego przez użytkownika w trakcie pracy urządzenia, bez użycia narzędzi, bez udziału serwisu – baterie w postaci wkładanych do respiratora modułów | Tak
| 13 | Napięcie zasilania AC 230 V, tolerancja +/- 10%, 50 Hz | Tak (podać)
| 14 | Wbudowany port dla zewnętrznego zasilania 12 V w razie awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów | Tak
| 15 | Wentylacja z zadaną objętością | Tak
| 16 | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | Tak
| 17 | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | Tak
| 18 | Wentylacja typu SIMV-VC oraz SIMV-PC oraz SIMV-PRVC i wspomaganiem ciśnieniowym | Tak
| 19 | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | Tak
| 20 | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | Tak
| 21 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ze wspomaganiem ciśnieniowym | Tak
| 22 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ciśnieniowo kontrolowana | Tak
| 23 | Wentylacja nieinwazyjna typu nosowy CPAP | Tak
| 24 | Możliwość rozbudowy o nowoczesny tryb wentylacji służący do odzwyczajania pacjenta od respiratora – tryb VPS lub Automode | Tak
| 25 | Możliwość rozbudowy o wentylację NAVA | Tak
| 26 | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu przepływem | Tak
| 27 | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu ciśnieniem | Tak
| 28 | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu ciśnieniem w zakresie szerokim zakresie min. -1 do -20 cmH2O | Tak (podać)
| 29 | Możliwość rozbudowy o regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu bazujące na odczycie elektrycznej aktywności przepony | Tak
| 30 | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | Tak
| 31 | Funkcja natlenowania | Tak
| 32 | Funkcja wstrzymania na wdechu | Tak
| 33 | Funkcja wstrzymania na wydechu | Tak
| 34 | Funkcja automatycznej kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania w trakcie wentylacji | Tak
| 35 | Funkcja natlenowywania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | Tak
| 36 | Częstość oddechów, minimalny zakres 5-150 oddechów./min | Tak (podać)
| 37 | Objętość pojedynczego oddechu, zakres min. 2 - 350 ml | Tak (podać)
| 38 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 w trybie VC i PC | Tak (podać)
| 39 | Możliwość regulacji czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | Tak
| 40 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | Tak
| 41 | Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 1-80 cmH2O) | Tak (podać)
| 42 | Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 1-80 cmH2O) | Tak (podać)
| 43 | PEEP/CPAP minimalny zakres 1- 50 cmH2O | Tak (podać)
| 44 | Możliwość wyboru kształtu fali przepływowej - w tym prostokątna i opadająca | Tak
| 45 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora lub ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta | Tak
| 46 | Monitor do obsługi respiratora przez ekran dotykowy i obrazowania parametrów wentylacji o przekątnej minimum 12 cali, kolorowy LCD, z regulacją kąta i nachylenia | Tak (podać)
| 47 | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | Tak
| 48 | Monitor z automatyczną regulacją jasności w stosunku do zmieniającego się natężenia światła w pomieszczeniu | Tak
| 49 | Integralny pomiar stężenia tlenu wykonywany przy pomocy ograniczającego koszty, nie wymagającego okresowej wymiany elektronicznego czujnika tlenu ( nie chemicznego/galwanicznego ) | Tak
| 50 | Całkowita częstość oddychania (wartość cyfrowa) | Tak
| 51 | Częstość i objętość minutowa oddechów własnych pacjenta (wartość cyfrowa) | Tak
| 52 | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (wartość cyfrowa) | Tak
| 53 | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (wartość cyfrowa) | Tak
| 54 | Ciśnienie szczytowe (wartość cyfrowa) | Tak
| 55 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (wartość cyfrowa) | Tak
| 56 | Ciśnienie pauzy (wartość cyfrowa) | Tak
| 57 | Ciśnienie PEEP (wartość cyfrowa) | Tak
| 58 | Ciśnienie PEEPcałkowity (wartość cyfrowa) | Tak
| 59 | Indeks dyszenia (wartość cyfrowa) | Tak
| 60 | Stała czasowa (wartość cyfrowa) | Tak
| 61 | Praca oddechowa (wartość cyfrowa) | Tak
| 62 | Podatność statyczna oraz dynamiczna (wartości cyfrowe) | Tak
| 63 | Opory wdechowe i opory wydechowe (wartości cyfrowe) | Tak
| 64 | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : Ciśnienie / czas Przepływ /czas Objętość / czas Pętle: Ciśnienie/objętość Przepływ/objętość | Tak
| 65 | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | Tak
| 66 | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | Tak
| 67 | Rejestracja zdarzeń i trendy monitorowanych wartości z min. 24 godzin: | Tak (podać)
Braku zasilania w energię elektryczną
Braku zasilania w tlen
Braku zasilania w powietrze
Objętości minutowej (wysokiej i niskiej)
Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta
Niskiego i wysokiego ciśnienia PEEP
Wysokiej częstości oddechów
Bezdechu
Stężenia tlenu w gazach wdechowych
Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej)
| 68 | Kategorie alarmów według ważności | Tak
| 69 | Rejestracja zdarzeń w pamięci respiratora – min. 1000 zdarzeń | Tak (podać)
| 70 | Układ pomiarowy przepływu wielokrotnego użytku | Tak
| 71 | Odporny na uszkodzenia układ pomiarowy przepływu typu ultradźwiękowego | Tak
| 72 | Ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu oddechowego | Tak
| 73 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak
| 74 | Możliwość rozbudowy o pomiar EtCO2, VtCO2, VCO2 - pomiar w strumieniu głównym, wyświetlanie krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora | Tak
| 75 | Możliwość rozbudowy respiratora o układ podawania mieszaniny tlenowo-helowej | Tak
| 76 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | Tak
| 77 | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej) | Tak
| 78 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów, na wyposażeniu 10 szt układów. | Tak
| 79 | Możliwość rozbudowy o certyfikowany przez producenta dokowany do podstawy jezdnej respiratora wózek na butle tlenowe i powietrzne w celu transportu respiratora wraz z podłączonym do niego pacjentem | Tak
| 80 | Płucko testowe wielokrotnego użytku na każdy aparat (autoklawowalne) | Tak
| 81 | Nawilżacz wraz z systemem mocowania do respiratora | Tak |  | ?
| 82 | Szkolenie pracowników - 16 osób | Tak
| 83 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 4
DZP/PN/4/2019 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 - Pompa infuzyjna 1 szt.
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Pompa infuzyjna | szt | 1
Producent: …………………….
Kraj pochodzenia: ……………………
Oferowany model: ………………….
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wczesniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): …………………………………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Gwarancja min. 24 mies. | Tak (podać)
| 2 | Wyświetlacz LCD, dwuwierszowy | Tak
| 3 | Praca ze strzykawkami 10-60 ml | Tak
| 4 | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki | Tak
| 5 | Tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych | Tak
| 6 | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS | Tak
| 7 | Wielostopniowy pomiar okluzji z funkcjąAnty-Bolus (ABS) | Tak
| 8 | Wbudowany system alarmów | Tak
| 9 | Wbudowana biblioteka leków | Tak
| 10 | Wbudowany system testów | Tak
| 11 | Możliwość odczytu historii zdarzeń z pulpitu pompy i w postaci pliku XML | Tak
| 12 | Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora min. 4 godziny | Tak (podać)
| 13 | Prędkość dozowania - nastawiana co 0,1 ml/h 0,1 ÷ 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml 0,1 ÷ 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 10 ml | Tak
| 14 | Objętość infuzji - 0,1 ÷ 1000 ml, ustawiana co 0,1 ml | Tak
| 15 | Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (BOLUS) – nastawiana co 0,1 ml/h do 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml do 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml do 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml do 600 ml/h dla strzykawki 10 ml | Tak
| 16 | Jednostki programowania infuzji – ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min | Tak
| 17 | Dawka uderzeniowa (BOLUS) - do objętości strzykawki, ustawiana co 0,1 ml | Tak
| 18 | Dawka początkowa - do objętości strzykawki | Tak
| 19 | Koncentracja leku - 0,1 ÷ 9999 µg/ml, mg/ml | Tak
| 20 | Maksymalny czas infuzji - 99 godz. 59 min 59 sek | Tak (podać)
| 21 | Prędkość KVO: 0 ÷ 5 ml, programowana co 0,1 ml/h | Tak
| 22 | Dokładność dozowania ± 2 % | Tak (podać)
| 23 | Programowane ciśnienie okluzji - 9 poziomów: 40 ÷ 120 kPa co 10 kPa | Tak
| 24 | Typy strzykawek: 10, 20, 30, 50/60 ml | Tak
| 25 | Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz lub 12-15 VDC | Tak
| 26 | Waga max. 3 kg | Tak (podać)
| 27 | Instrukcja obsługi i menu w języku polskim | Tak
| 28 | Szkolenie pracowników - 6 osób | Tak
| 29 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 5
DZP/PN/4/2019 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 - Pulsoksymetr 1 szt.
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Pulsoksymetr | szt | 1
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wczesniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): …………………………………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Gwarancja min. 24 mies. | Tak (podać)
| 2 | Pulsoksymetr –system monitowania saturacji SpO2 oraz tętna noworodków, dzieci i dorosłych | Tak
| 3 | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym | Tak
| 4 | Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz, 45VA | Tak
| 5 | Pojemność akumulatora minimum 5 godzin przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora, bez alarmów z możliwością wymiany na akumulator 10-godzinny | Tak (podać)
| 6 | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | Tak
| 7 | Menu w języku polskim | Tak
| 8 | Zakres pomiaru saturacji: 1-100% | Tak
| 9 | Zakres częstości pulsu: 20-250min -1 | Tak
| 10 | Zakres saturacji (%SpO2+/-1SD) | Tak (podać)
| 11 | Dorośli: 70-100% +/- 2 cyfry | Tak (podać)
| 12 | Noworodki: 70-100% +/- 3 cyfry | Tak (podać)
| 13 | Niska perfuzja: 70-100% +/-2 cyfry | Tak (podać)
| 14 | Częstość pulsu: 20-250 min-1 +/- 3 cyfry | Tak (podać)
| 15 | Częstość pulsu dla niskiej perfuzji: 20-250 min -1 +/-3 cyfry | Tak (podać)
| 16 | Kolorowy wyświetlacz TFT LCD prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty ostrzegawcze. | Tak
| 17 | Wyświetlanie krzywej pletyzmografu | Tak
| 18 | Wyświetlanie SpO2 — bieżąca wartość | Tak
| 19 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji | Tak
| 20 | Wyświetlanie amplitudy tętna | Tak
| 21 | Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość | Tak
| 22 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna | Tak
| 23 | Wyświetlanie czasu | Tak
| 24 | Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu | Tak
| 25 | Wskaźnik zasilania sieciowego | Tak
| 26 | Ikona stanu baterii informująca o stopniu naładowania akumulatora | Tak
| 27 | Wskaźnik zakłóceń | Tak
| 28 | Wskaźnik czujnik zdjęty | Tak
| 29 | Wskaźnik czujnik odłączony | Tak
| 30 | Wskaźnik komunikat czujnika | Tak
| 31 | 96 godzinna pamięć rejestrowana co 4 s. wszystkich monitorowanych parametrów pod postacią tabelaryczną i graficzną | Tak
| 32 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%. | Tak
| 33 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu. | Tak
| 34 | Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim priorytecie | Tak
| 35 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej dolnej granicy. | Tak
| 36 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej górnej granicy. | Tak
| 37 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej górnej granicy | Tak
| 38 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej dolnej granicy | Tak
| 39 | Alarm dla odłączenia SpO2 Kabla/Sensora | Tak
| 40 | Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika | Tak
| 41 | Alarm dla rozładowanej baterii | Tak
| 42 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla całkowicie rozładowanej baterii | Tak
| 43 | Możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na 30, 60, 90, 120 s. z jednoczasowym generowaniem alarmów wizualnych | Tak
| 44 | Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu | Tak
| 45 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym | Tak
| 46 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostawa z aparatem | Tak
| 47 | Jednopacjentowy czujnik do saturacji dla noworodka 10 szt. | Tak
| 48 | Szkolenie pracowników - 30 osób | Tak
| 49 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 6
DZP/PN/4/2019 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6 - Kapnograf 1 szt.
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Kapnograf | szt | 1
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wczesniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): …………………………………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Gwarancja min. 24 mies. | Tak (podać)
| 2 | Stacjonarno-transportowy aparat do pomiaru i obrazowania krzywej kapnometrii | Tak
| 3 | Standardowo wyposażony w zasilacz sieciowy 200-240 V / 50Hz oraz zasilanie z wbudowanego akumulatora pozwalające na minimum 2 godziny ciągłego monitorowania | Tak
| 4 | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran o przekątnej minimum 6 cali | Tak (podać)
| 5 | Wyświetlane parametry: krzywa kapnometryczna, krzywa pulsoksymetryczna, EtCO2, SpO2, częstość pulsu, częstość oddechu, dane trendu | Tak
| 6 | Pomiar kapnometrii w strumieniu bocznym, przepływ próbkowania do 100 ml/min | Tak
| 7 | Zakres pomiaru CO2 0-120 mmHg | Tak
| 8 | Dokładność pomiaru CO2 min.: 0-38 mmHg +/- 2 mmHg 0-150 mmHg ± (7% pomiaru + 0.1% dla każdego 1 mmHg powyżej 38 mmHg) | Tak
| 9 | Zakres pomiaru respiracji 0 –150 odd/min | Tak
| 10 | Zakres pomiaru saturacji 1 –100% | Tak
| 11 | Dokładność pomiaru saturacji dla dorosłych min.: 70 –100% +/- 2 cyfry | Tak
| 12 | Zakres pomiaru częstości pulsu: 20-250 ud/min | Tak
| 13 | Regulowany alarm niskiej i wysokiej wartości etCO2 | Tak
| 14 | Regulowany alarm wysokiej wartości FiCO2 | Tak
| 15 | Regulowany alarm częstości oddechowej wysokiej i niskiej | Tak
| 16 | Regulowany alarm niskiej i wysokiej wartości SpO2 | Tak
| 17 | Trendy z minimum 12 godzin | Tak (podać)
| 18 | System wykrywania zmian statusu wentylacyjnego pacjenta oparty na analizie etCO2, SpO2, częstości oddechowej oraz częstości skurczów serca | Tak
| 19 | Urządzenie oprogramowane w języku polskim | Tak
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | Tak
| 21 | Waga urządzenia do 4 kg | Tak (podać)
| 22 | Linie nosowe CO2+O2 dla noworodków, op-25szt | Tak
| 23 | Linie CO2 dla noworodka zaintubowanego, op-25szt | Tak
| 24 | Jednopacjentowy czujnik do saturacji dla noworodka 10 szt. | Tak
| 25 | Szkolenie pracowników - 30 osób | Tak
| 26 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 7
DZP/PN/4/2019 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 7 - Analizator parametrów krytycznych 1 szt.
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Analizator parametrów krytycznych | szt | 1
Producent: …………………
Kraj pochodzenia: ……………….
Oferowany model: ……………..
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wczesniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): …………………………………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Gwarancja min. 24 mies. | Tak (podać)
| 2 | Automatyczny, bezobsługowy analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru: pH, pCO2, pO2, Hct, tHb, O2Hb, MetHb, COHB, HHb, K+, Na+, Ca++, Cl, Glukoza, mleczany. Możliwość zdefiniowania paneli pomiarowych | Tak
| 3 | Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,11 – 5,00 mmol/L | Tak (podać)
| 4 | Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym | Tak
| 5 | Analizator przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym – wszystkie elementy wymienialne tj: odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, myjące, sonda aspiracyjna, oraz pojemnik na ścieki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej. Autowalidacja kasety. | Tak
| 6 | Badania kontroli jakości przeprowadzane w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora. Graficzny wykres kontroli jakości Delta dla każdego parametru, dla każdego poziomu kontroli jakości. Całkowicie automatyczna kalibracja wszystkich parametrów. | Tak
| 7 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak
| 8 | Objętość próbki do wykonania pełnego panelu parametrów maksymalnie 160 mikrolitrów | Tak (podać)
| 9 | Czas pomiaru do 1 minuty | Tak
| 10 | Możliwość podłączenia analizatora do informatycznego systemu zapewniającego zdalna kontrolę pozwalającą na zdalne zarządzanie analizatorem | Tak
| 11 | Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowym. Podłączenie analizatora do szpitalnej sieci informatycznej. | Tak
| 12 | System kontroli jakości wykrywający i korygujący automatycznie błędy analityczne takie jak: mikroskrzepy, pęcherze powietrza, interferencje. Na ekranie aparatu bieżąca informacja o wykrytym błędzie. Dokumentacja automatycznej naprawy błędów: bieżący dostęp do raportu błędów (rodzaj wykrytego błędu, czynność naprawcza, informacja czy błąd został naprawiony) | Tak
| 13 | Wystandaryzowany czas kondycjonowania kasety odczynnikowo- sensorowej, maksymalnie 60 minut | Tak (podać)
| 14 | Automatyczne „blokowanie przez system” wątpliwych wyników. Po wykryciu błędu, który nie może ulec naprawie, analizator nie wyświetla wyniku n ekranie (z informacją o wykryciu błędu). Analizator nie wydaje błędnych wyników ze znakami zapytania. | Tak
| 15 | Wbudowane Wi-Fi | Tak
| 16 | Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia | Tak
| 17 | Aparat mobilny wyposażony w uchwyt z możliwością przenoszenia między oddziałami | Tak
| 18 | Opcja mikropróbki max. 65 mikrolitrów dla parametrów minimum gazometria, elektrolity, glukoza, mleczany | Tak
| 19 | Trwałość na pokladzie kasety odczynnikowo-sensorowej minimum 31 dni | Tak (podać)
| 20 | Szkolenie pracowników - 10 osób | Tak
| 21 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 8
DZP/PN/4/2019 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 8 - Elektryczne urządzenie do ssania 1 szt.
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Elektryczne urządzenie do ssania | szt | 1
Producent: ………………
Kraj pochodzenia: …………
Oferowany model: …………
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wczesniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): …………………………………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Gwarancja min. 24 mies. | Tak (podać)
| 2 | Zasilanie - 230 V / 50 Hz | Tak
| 3 | Podciśnienie - 80 kPa | Tak
| 4 | Przepływ ograniczony filtrem - 40l/min | Tak
| 5 | Waga max. 4 kg | Tak (podać)
| 6 | Poziom hałasu nie większy niż 60,5 dBa | Tak (podać)
| 7 | Butla z poliwęglanu 1l lub 2l, z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem | Tak (podać)
| 8 | Regulator i wskaźnik podciśnienia | Tak
| 9 | Zawiera: dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów | Tak
| 10 | Możliwość ustawienia na wózku z kółkami | Tak
| 11 | Instrukcja obsługi i menu w języku polskim
| 12 | Szkolenie pracowników - 6 osób | Tak
| 13 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 9
DZP/PN/4/2019 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 9 - Aparat do znieczulenia 1 szt.
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Aparat do znieczulenia | szt | 1
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wczesniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): …………………………………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Gwarancja min. 24 mies. | Tak (podać)
| 2 | Aparat na podstawie jezdnej z bezpośrednimi blokadami na kołach lub z blokadą centralną | Tak (podać)
| 3 | masa (kg) | podać
| 4 | wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (cm) | podać
| 5 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak
| 6 | Awaryjne zasilanie elektryczne podtrzymujące pracę przez minimum 80 minut przy pełnym naładowaniu | Tak (podać)
| 7 | Blat do pisania | Tak
| 8 | Zasilanie gazowe (O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak
| 9 | Ssak z regulacją siły ssania i zbiornikiem minimum 1 litr na wydzielinę | Tak (podać)
| 10 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza | Tak (podać)
| 11 | Wyświetlanie przepływów gazów na ekranie aparatu | Tak (podać)
| 12 | Czujniki przepływu, wewnętrzne, nie podatne na uszkodzenia | Tak (podać)
| 13 | Czujniki przepływu, wewnętrzne, nie podatne na uszkodzenia – system pomiaru przepływu charakteryzujący się bardzo wysoka dokładnością – pomiar ultradźwiękowy | Tak
| 14 | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | Tak
| 15 | Minimalny przepływ świeżych gazów na poziomie 100ml/min | Tak (podać)
| 16 | Przepływ wdechowy o zakresie osiągalnym min. 120 l/min | Tak (podać)
| 17 | Przepływ wdechowy o dużym zakresie osiągalnym, powyżej 190 l/min | Tak (podać)
| 18 | Wbudowany awaryjny zapasowy mechaniczny przepływomierz tlenowy z przepływem tlenu minimum do 10l/min. | Tak
| 19 | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z przepływem minimum 15l/min. | Tak (podać)
| 20 | System aktywnego i wielostopniowego, automatycznego zwiększania przepływu świeżych gazów oraz stężenia tlenu w przypadku zagrożenia hipoksją | Tak
| 21 | Automatyczny układ bezpieczeństwa podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta | Tak
| 22 | Mieszalnik sterowany elektronicznie | Tak
| 23 | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL z odczytem wartości cyfrowej na monitorze | Tak
| 24 | W pełni elektroniczny system sterowania parownikiem | Tak
| 25 | Elektronicznie sterowany system podający świeży gaz na wyższym poziomie w fazie wdechu i na niższym poziomie w fazie wydechu, pozwalając na zmniejszanie zużycia środków anestetycznych | Tak
| 26 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dzieci i dorosłych | Tak
| 27 | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5l. (nie licząc worka i rur oddechowych) | Tak (podać)
| 28 | Kompensacja podatności układu oddechowego | Tak
| 29 | Reflektor objętości będący zbiornikiem oddechu zwrotnego działający jako sztywny zasobnik bez elementów ruchomych, pozwalający na podaż wysokich objętości oddechowych min. 1600 ml oraz stosowanie niskich przepływów świeżych gazów | Tak (podać)
| 30 | Obejście tlenowe o wydajności minimum 50 l/min. | Tak (podać)
| 31 | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych | Tak
| 32 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak
| 33 | Respirator wbudowany w aparat | Tak
| 34 | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu z wentylacji mechanicznej dokonywane przy pomocy dwustopniowej dźwigni | Tak
| 35 | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak
| 36 | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak
| 37 | Możliwość rozbudowy o tryb SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | Tak
| 38 | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z ręczną regulacją czułości | Tak
| 39 | Precyzyjny wyzwalacz ciśnieniowy z ręczną regulacją czułości | Tak (podać)
| 40 | Szeroki zakres regulacji wyzwalacza ciśnieniowego min. od -1 do -20 cmH2O | Tak
| 41 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji typu PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | Tak
| 42 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną (docelową) objętością PRVC lub AutoFlow | Tak
| 43 | Możliwość rozbudowy o tryb włączenia przez użytkownika opcji pracy w krążeniu pozaustrojowym HLM | Tak (podać)
| 44 | Przyciski szybkiego dostępu zmiany przepływów i stężeń tlenu, sterowanie z ekranu dotykowego lub przyciskiem | Tak
| 45 | Zakres PEEP minimum od 4 do 30 cm H2O | Tak (podać)
| 46 | Szeroki zakres regulacji ciśnienia PEEP minimum od 0 do 50 cmH2O | Tak (podać)
| 47 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 2:1 do 1:8 | Tak (podać)
| 48 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min - wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Tak (podać)
| 49 | Zakres regulacji objętości oddechowej minimum od 50 do 1500 ml | Tak (podać)
| 50 | Regulacja ciśnienia wdechu minimum: od 5 do 60 cmH2O | Tak (podać)
| 51 | Regulacja ciśnienia wdechu w szerszym zakresie minimum: od 0 do 80 cmH2O | Tak (podać)
| 52 | Regulacja wspomagania ciśnieniowego minimum: od 2 do 40 cmH2O | Tak (podać)
| 53 | Regulacja wspomagania ciśnieniowego w szerszym zakresie minimum: od 0 do 80 cmH2O | Tak (podać)
| 54 | Niskiej pojemności minutowej MV i częstości oddechowej z regulowanymi progami | Tak
| 55 | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak
| 56 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak
| 57 | Alarm braku zasilania w gazy | Tak
| 58 | Alarm Apnea | Tak
| 59 | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych mierzony za pomocą czujnika paramagnetycznego | Tak
| 60 | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak
| 61 | Pomiar pojemności minutowej MV | Tak
| 62 | Pomiar częstotliwości oddechowej f | Tak
| 63 | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak
| 64 | Pomiar ciśnienia Plateau | Tak
| 65 | Pomiar ciśnienia średniego | Tak
| 66 | Pomiar ciśnienia PEEP | Tak
| 67 | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania | Tak (podać)
| 68 | Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania | Tak
| 69 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | Tak (podać)
| 70 | Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum: ciśnienie – objętość przepływ – objętość | Tak (podać)
| 71 | Pomiar z wyświetlaniem podatności dynamicznej | Tak
| 72 | Pomiar z wyświetlaniem podatności statycznej | Tak
| 73 | Pomiar z wyświetlaniem elastancji | Tak
| 74 | Pomiar z wyświetlaniem stałej czasowej | Tak
| 75 | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych, o przekątnej min. 15 cali, umieszczony na ruchomym wysięgniku/ramieniu z możliwością zmiany położenia ramienia oraz ekranu w celu łatwiejszej obserwacji wyświetlanych parametrów (nie dopuszcza się ekranu wbudowanego w aparat) | Tak (podać)
| 76 | Prezentacja prężności dwutlenku węgla – CO2 wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia | Tak
| 77 | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia | Tak
| 78 | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Tak
| 79 | Trendy obejmujące minimum 12 godz. zapisu | Tak (podać)
| 80 | Parowniki sterowane mechaniczne lub elektronicznie | Tak
| 81 | Współpracujący z aparatem parownik/kaseta/moduł elektronicznie sterowane z poziomu ekranu, z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka, oraz alarmem zbyt niskiego poziomu środka wziewnego, z możliwością napełniania podczas znieczulania bez potrzeby dekompresji parownika/kasety/modułu | Tak
| 82 | W zestawie z aparatem parownik do Sevolfuranu | Tak
| 83 | Uchwyt do mocowania monitora parametrów życiowych pacjenta | Tak
| 84 | Możliwość wymiany danych poprzez port USB | Tak
| 85 | Możliwość kopiowania trendów i dzienników przypadków na pamięć USB każdego typu, bez specjalnych zabezpieczeń producenta aparatu | Tak
| 86 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak
| 87 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024x768 pikseli) oraz wbudowane, niezależne moduły w jednej, wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia | Tak (podać)
| 88 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy | Tak (podać)
| 89 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora | Tak
| 90 | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | Tak (podać)
| 91 | Trendy min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 8 s w całym okresie min. 96 h | Tak (podać)
| 92 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak
| 93 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | Tak (podać)
| 94 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 5 fal dynamicznych (min. 1 fala EKG, fala oddechu, krzywa pletyzmograficzna, 2 fale inwazyjnego ciśnienia) | Tak (podać)
| 95 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i jednocześnie wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG, fali pletyzmograficznej, fali oddechu metodą reograficzną, 2 fal inwazyjnego ciśnienia ) z okresu min. 96 h | Tak (podać)
| 96 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | Tak (podać)
| 97 | Wbudowane złącze RJ-45 do podłączenia do centrali zbiorczej | Tak
| 98 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika. Drugie złącze USBMożliwość wykorzystania złącza USB umożliwiające podłączenie myszki, klawiatury i aktualizację oprogramowania | Tak (podać)
| 99 | Niezależny, wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza co najmniej 18 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - licznik bezdechów - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: kabel ekg 3 żyłowy | Tak (podać)
| 100 | Niezależny, wbudowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w czasie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujniki SpO2 typu klips na palec oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu Y z opaską wielorazową | Tak
| 101 | Niezależny, wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia - zakres min. 15-270 mmHg - zapewniona możliwość ustawieniu noworodkowego trybu pomiaru z ograniczeniem max wartości ciśnienia do 150 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - szybki dostęp do min. 15 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: 5 mankietów noworodkowych, 3 mankiety pediatryczne, 2 mankiety dla dorosłych oraz uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | Tak (podać)
| 102 | Niezależny, wbudowanyi moduł do pomiaru temperatury w dwóch miejscach ciała jednocześnie - zakres min. 25 – 45 °C - jednoczesna prezentacja 3 wartości: T1, T2 i T1-T2 - wyposażenie do modułu: 2 wielorazowe sondy (powierzchniowa i głęboka) | Tak (podać)
| 103 | Niezależny, wbudowany na stałe moduł do pomiaru inwazyjnego ciśnienia - zakres pomiarowy: min. od minus 40 do plus 320 mmHg - pomiar i prezentacja ciśnienia średniego, skurczowego, rozkurczowego i pulsu - jednoczesna prezentacja 2 fal ciśnienia - wyposażenie do modułu: 2 kable interfejsowe oraz 2 przetworniki | Tak (podać)
| 104 | Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, wymaganymi, niezależnymi, wbudowanymi modułami i akumulatorem poniżej 6 kg | Tak (podać)
| 105 | Możliwość rozbudowy min. o saturację dualną, inwazyjne ciśnienie w 3 i 4 kanale, kapnometrię w głównym i bocznym strumieniu, pomiar rzutu serca metodą kardiografii impedancyjnej, pomiar rzutu serca metodą termodilucji, pomiar gazów anestetycznych, rejestrator termiczny z wydrukiem 6 odprowadzeń ekg jednocześnie | Tak (podać)
| 106 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
| 107 | Szkolenie pracowników - 16 osób | Tak
| 108 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 10
DZP/PN/4/2019 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 10 - Zestaw do trudnej intubacji 1 szt.
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Zestaw do trudnej intubacji | szt | 1
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wczesniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): ………....……………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Gwarancja min. 24 mies. | Tak (podać)
| 2 | Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 ‘’ | Tak (podać)
| 3 | Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min 45 stopni | Tak (podać)
| 4 | Kamera CMOS | Tak
| 5 | Źródło światła: LED | Tak
| 6 | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii | Tak
| 7 | Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min. | Tak (podać)
| 8 | Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii | Tak
| 9 | Waga urządzenia nie większa niż 250g | Tak (podać)
| 10 | Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2,3,4 | Tak
| 11 | Na wyposażeniu łyżki sterylne wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych rozmiar 1- 50 szt. | Tak
| 12 | Na wyposażeniu rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego rozmiary: 2,0. 2,5. 3,0.3,5 po 10 szt. | Tak
| 13 | Instrukcja obsługi i nenu w języku polskim | Tak
| 14 | Szkolenie pracowników - 16 osób | Tak
| 15 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 11
DZP/PN/4/2019 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 11 - Zestaw do intubacji i wentylacji 1 szt.
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Zestaw do intubacji i wentylacji | szt | 1
Producent: ……………………
Kraj pochodzenia: ………………
Oferowany model: ………………
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wczesniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): …………………………………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Gwarancja min. 24 mies. | Tak (podać)
| 2 | Zasilanie 230 V 50 Hz | Tak
| 3 | Mechaniczny układ pochylania stolika zabiegowego do pozycji Trendelenburga | Tak
| 4 | Cztery uchylne szybki z blokadą | Tak
| 5 | Szuflada na kasetę RTG | Tak
| 6 | (Zespół tlenowy) Ciśnienie zasilania 0,6 Mpa | Tak
| 7 | (Zespół tlenowy) Maksymalne podciśnienie ssaka - 0,04 Mpa | Tak (podać)
| 8 | Min. 2 lampy oświetlające stolik | Tak (podać)
| 9 | Układ regulacji mocy grzania nastawiany ręcznie | Tak
| 10 | Układ wstępnego rozgrzewania pełną mocą w trybie pracy ręcznej | Tak
| 11 | Układ automatycznej regulacji temperatury skóry noworodka na podstawie kontroli temperatury skóry (servo) | Tak
| 12 | Alarm przegrzania | Tak
| 13 | Alarm niedogrzenia | Tak
| 14 | Alarm awarii grzałki | Tak
| 15 | Alarm uszkodzenia czujnika | Tak
| 16 | Alarm zaniku zasilania | Tak
| 17 | Alarm 15 min czasu pracy w trybie ręcznym | Tak
| 18 | Zegar do oceny noworodków według skali APGAR, sygnalizacja akustyczna i optyczna | Tak
| 19 | Komunikaty o alarmach i ustawieniach wyświetlane w postaci słownej po polsku na ekranie oraz sygnalizowane akustycznie | Tak
| 20 | Odchylana głowica promiennika | Tak
| 21 | Ssak tlenowy - powietrzny lub próżniowy | Tak (podać)
| 22 | Przepływomierz z nawilżaczem tlenu | Tak
| 23 | Elektryczne ustawianie wysokości stolika zabiegowego | Tak
| 24 | Instrukcja obsługi i menu w języku polskim | Tak
| 25 | Szkolenie pracowników - 6 osób | Tak
| 26 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)