Załącznik nr 2
 Nr sprawy DZP/BZU/227/2020

Lp.	Nazwa przedmiotu	Cena jednostkowa netto	% VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto
1	Ambulans 1 szt.
	Wyposażenie ambulansu
	Razem

Nazwa i model:………………………………………………………..
TYP: ………………………………………………………………………...

Lp.	Parametr wymagany dla ambulansu / Wszystkie parametry techniczne – dopuszczalne odchylenia +/- 5 %	Warunek	Parametr oferowany
	Pojazd fabrycznie nowy	Tak
	Rok produkcji - 2020	Tak
	Homologacja Typu WE lub równoważne na pojazd skompletowany.	Tak
	Ściany i sufit wykonane z materiału typu ABS	Tak
	System kurtynowy przepływu powietrza zapewniający równomierne rozprowadzanie i utrzymywanie zadanej temperatury na całej powierzchni przedziału medycznego.	Tak
	Szuflady i meble wyposażone w indywidualny system blokowania.	Tak
	Pojazd bazowy typu furgon, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Zabudowa dopasowana do kształtów pojazdu bazowego zabezpieczona szczelnie przed przeniknięciem płynów z przedziału medycznego.	Tak
	Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy 5,0 kW, umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 lub równoważne	Tak
	Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. Wymiary przedziału medycznego: wysokość przedziału medycznego 1,95 m, długość przedziału medycznego 3,30m., szerokość przedziału medycznego min. 1,73m. Pojazd wyposażony w zamienne nosze do przenoszenia pacjenta.	Tak
	Kabina kierowcy wyposażona w panel dotykowy sterujący min. następującymi funkcjami: / Sterowanie sygnalizacją ostrzegawczą. / Sterowanie światłami roboczymi z 3 stron ambulansu. / Awaryjne połączenie dwóch akumulatorów w celu rozruchu silnika. / Kontrolki załączenia poszczególnych świateł roboczych. / Sterowanie oświetleniem przedziału medycznego. / Sterowanie wentylatorem przedziału – medycznego. / Mierniki stanu naładowania akumulatorów. / Sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V. / Sterowanie układem klimatyzacji i ogrzewania. / Kontakt z przedziałem medycznym. / Podgląd poziomu tlenu w butlach tlenowych	Tak
	Zewnętrzny schowek za drzwiami przesuwnymi, umożliwiający zamontowanie: / 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami, szyn typu Kramera, materaca próżniowego, kamizelki unieruchamiającej typu KED.	Tak
	Zintegrowana belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego z dodatkowymi światłami roboczymi LED do oświetlania przedpola ambulansu z lewej i prawej strony. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100W, sygnał dźwiękowy modulowany – możliwość podawania komunikatów głosowych. / Zintegrowana belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi światłami roboczymi LED do oświetlania przedpola ambulansu oraz lampa informacyjna LED . / Włączanie sygnalizacji dźwiękowej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. / Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni. / Dwie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej. / Reflektory robocze zewnętrzne LED po bokach pojazdu do oświetlenia miejsca akcji z prawej i lewej strony, 2 reflektory robocze LED w tylnej części dachu z możliwością włączania/ wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.
	Oświetlenie przedziału medycznego: światło LED umieszczone dokoła górnej części przedziału medycznego z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne). / oświetlenie punktowe halogenowe lub LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami – 4 sztuki. Oświetlenie punktowe LED zamontowany nad blatem roboczym.
	Fotel dla personelu medycznego, wyposażony w zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany zagłówek, składane do pionu siedzisko. Za oparciem siedziska zamykany schowek. / Zestaw szuflad: 5 szuflad w tym jedna na dokumenty, 3 szuflady na drobny sprzęt medyczny oraz szuflada z wbudowanym termoboksem, 2 szuflady na sprzęt medyczny. Blat roboczy z wbudowanym pojemnikiem na zużyte igły. / Uchwyt na dwie przenośne butle tlenowe. Wnęka z miejscem i systemem mocowania plecaka ratunkowego. Wnęka z miejscem i systemem mocowania torby opatrunkowej. Dwie szafki podsufitowe zamykane roletami. / Przy drzwiach bocznych zamontowany manualny panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego. / Okno do kontaktu z przedziałem kierowcy.
	Dwie podsufitowe szafki z frontami otwieranymi do góry, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów. / Jeden fotel obrotowy dla personelu medycznego, wyposażony w zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kat oparcia pod plecami, zintegrowany zagłówek, składane do pionu siedzisko. / Uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych. / Przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem ambulansu oraz oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu. Płyta montażowa do instalacji sprzętu (np.: schodołaza).
	Pięć podsufitowych szafek z frontami otwieranymi do góry, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów / Pod szafkami panel z: gniazdami tlenowymi - 2 sztuki, gniazdami 230V - 1 sztuka, gniazdami 12V - 3 sztuki. / Zestaw szyn oraz płyt montażowych do instalowania sprzętu medycznego - 3 rzędy. Kosz na śmieci oraz szafka na drobny sprzęt podręczny. W tylnej części lewej ściany szafka z półkami zamykana roletą.
	ZABUDOWA SPECJALNA SUFITOWA / Świetlik dachowy. Uchwyt sufitowy dla personelu. Uchwyty do kroplówek - 3 sztuki. / Panel tlenowy AGA. / Gniazdo 12V. / Gniazdo 230V z przetwornicy. / Oświetlenie punktowe nad pacjentem – 4 sztuki. / Dotykowy panel sterujący umożliwiający: kontrolę zarządzania baterią. / Zarządzanie systemem ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymywania zadanej temperatury. / Sterowanie oświetleniem przedziału medycznego (dziennym i nocnym). / Sterowanie oświetleniem punktowym przedziału medycznego. / Sterowanie oświetleniem roboczym / zewnętrznym. / Informacja o stanie naładowania akumulatorów. / Sterowanie systemem wentylacji przedziału medycznego. / Kontrola poziomu tlenu medycznego w butlach. / Informacja o temperaturze w ambulansie. / Informacja o podpięciu do zasilania 230V. / Informacja o temperaturze w termoboksie. / Kontakt z kabiną kierowcy.
	CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA / Panel z 2 punktami poboru typu AGA. / W suficie nad głową pacjenta gniazdo poboru tlenu typu AGA. / Miejsce na dwie butle tlenowe po 10 l w schowku zewnętrznym. / Reduktory wyposażone w elektromanometry wyświetlające poziom tlenu w butlach na sufitowym panelu sterującym bez konieczności obserwacji manometrów w schowku za lewymi drzwiami. / Instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm..
	Ambulans z wyprowadzoną instalacją pod system SWDPRM i antenami GPS+GSM. / W kabinie kierowcy między fotelami szafka / W kabinie kierowcy miejsce przystosowane do montażu radiostacji przewoźnej z wyprowadzonym zasilaniem 12V oraz anteną dachową. / Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu Zamawiającego. Zamontowana dachowa antena do radiotelefonu.
	Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. / Logo z nazwą Zamawiającego – forma graficzna zostanie przekazane do 2 dni od daty zawarcia umowy.
	Mechaniczna laweta z przesuwem bocznym, z wysuwanym najazdem umożliwiającym wjazd noszy na lawetę. Wyposażona w kieszeń na deskę ortopedyczną. Laweta umożliwiająca ustawienie pozycji drenażowych. Montaż lawety bezpośrednio do podłogi ambulansu. Certyfikat zgodności z PN-EN 1865 oraz PN-EN 1789 lub równoważne.
	Moc silnika: 140 kW / (190 KM) / Rozstaw osi: 3665 mm / Dop. masa całkowita: 3500 kg
	Wyposażenie / Przełożenie przekładni głównej i = 3,692 / Kod sterujący pojazdu / Radio cyfrowe (DAB) / Radio / Włącznik główny instalacji elektrycznej / Ułatwienie rozruchu / System połączenia alarmowego / Półka nad przednią szybą / Dwa uchwyty na kubki / Schowek pod deską rozdzielczą / Szybkościomierz ze skalą w kilometrach / Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa w fotelu kierowcy / Wskaźnik temperatury zewnętrznej / Asystent bocznego wiatru / Moduł komunikacyjny z kartą SIM / Zbiornik paliwa minimum 71 litrów / Filtr paliwa z separatorem wody / Automatyczny układ włączania świateł / Trzecie światło hamowania / Adaptacyjne światła stop / Wzmocnienie podłużnicy / Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy / Opony / Ogumienie 235/65 R16 C lub równoważne / Opony letnie / Opony o zmniejszonym oporze toczenia / Obręcze stalowe 6,5 J x 16 / Poduszka powietrzna kierowcy / Drzwi przesuwne z prawej strony / Tapicerka czarna w kabinie medycznym zmywalna umożliwiająca dezynfekcję. / Tabliczki i dokumentacja w języku polskim / Minimalna masa odniesienia 2381 kg / Podnośnik samochodowy hydrauliczny / Homologacja ciężarowa N1 / Wyposażenie dodatkowe / Oś przednia wzmocniona / Funkcja HOLD / Stabilizacja poziom I / Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach / Tłumiki drgań / Nadwozie pojazdu z wysokim dachem / Brak ściany działowej / Asystent ruszania na wzniesieniu / Akumulator dodatkowy w podstawie fot. pasażera / Przekaźnik oddzielający przy dodatk. akumulatorze / Panel przełączników / Akumulator AGM 12 V 92 Ah / Parametryzowany moduł specjalny / Podłączenie elektry. dla dodatkowych odbiorników / Lusterko wsteczne wewnętrzne / Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie / Lusterka zewn. podgrz. i regulowane elektrycznie / Kluczyk z 3 przyciskami zdalnego sterowania / Alarm antywłamaniowy EDW / Automatyczna skrzynia biegów 7G-TRONIC PLUS lub równoważne / Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem / Dogrzewacz elektryczny PTC / Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC / Sygnał niezapiętego pasa bezp. dla fotela pasażera / Asystent martwego punktu / Czujnik deszczu / Układ wydechowy skier. za tylną oś na lewą stronę / Zbiornik paliwa z podłączeniem do ogrzewania dod. / Lampy przeciwmgielne z funk. doświetlania zakrętów / Boczne światła sygnalizacyjne / Komfortowy dachowy panel obsługowy / Alternator 14 V / 180 A / Układ kontroli ciśnienia w oponach / Podłokietnik dla siedzenia kierowcy / Podłokietnik dla siedzenia pasażera / Poduszka powietrzna pasażera / Poduszka chroniąca miednicę kierowcy / Poduszka chroniąca miednice pasażer / Drzwi przesuwne z lewej strony / Elektr. domykanie drzwi przesuwnych (prawe) / Elektr. domykanie drzwi przesuwnych (lewe) / Dywaniki podłogowe / Kieszeń siatkowa w drzwiach dwuskrzydłowych / Okno odsuwane w ścianie/drzwiach przesuwnych, prawe / Drzwi tylne dwuskrzydłowe 270 stopni / Okno w drzwiach tylnych / Stopień z tyłu pojazdu

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr pozycji w tabeli parametrów.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest fabrycznie nowy.