## pakiet 1
Pakiet nr 1
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
| Kolumna anestezjologiczno - chirurgiczna | szt. | 4
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., fabrycznie nowa): ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej ,umożliwiająca doprowadzenie zasilania do aparatu do znieczuleń oraz umieszczenie aparatury chirurgicznej na półkach. | Tak
Kolumna anestezjologiczna
2 | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z poziomej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym z regulacją wysokości. | Tak
3 | Regulacja wysokości kolumny: jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie powyżej 50 cm. | Tak (podać)
4 | Możliwość szybkiego obniżenia lub podniesienia głowicy zasilającej: pełna zmiana wysokości z pozycji najniższej do najwyższej w czasie poniżej 5 sekund. | Tak (podać)
5 | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak
6 | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: -tlen - 2 szt., - sprężone powietrze -1 szt., - próżnia -1szt., - podtlenek azotu -1 szt., b) odciąg gazów anestetycznych - 1 szt., c) gniazdka elektryczne 230V - 6 szt. d) bolce ekwipotencjalne -6 szt., e) gniazdko sieci komputerowej - 2 szt., f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych - 2 szt. | Tak
7 | Punkty poboru gazów medycznych zgodnie ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. Typ AGA) lub równoważnym. | Tak (podać)
8 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE lub równoważne, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN- ISO 32 lub równoważne. | Tak (podać)
9 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką) stopień ochronym min. IP44. | Tak (podać)
10 | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45° w stosunku do osi głowicy. | Tak
11 | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjonalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po kilka sztuk obok siebie. | Tak
12 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | Tak (podać)
13 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszonym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | Tak
14 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min.1,7 m. | Tak (podać)
15 | Stosunek długości ramion 3:4, podać długości ramion (długość ramion mierzona w osiach obrotu). | Tak (podać)
16 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) minimum 40 kg. | Tak (podać)
17 | Przycisk do zmiany wysokości umieszczony w ergonomicznym zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na ściance głowicy zasilającej kolumny. | Tak
18 | Wyposażenie kolumny: - pionowa rura montażowa - 2 szt., - drążek infuzyjny -1 szt., - wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na rurze montażowej -1szt. - półka -1szt., - szuflada -1szt. | Tak
19 | Drążek infuzyjny o długości 100 cm (+/- 10 cm) z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | Tak (podać)
20 | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie, obrotowy, o zasięgu min. 20 cm i udźwigu min. 25 kg | Tak (podać)
21 | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). | Tak
22 | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. | Tak
23 | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: -szerokość: min.60 cm, -głębokość: min. 45 cm. | Tak (podać)
24 | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | Tak
25 | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie i wyposażeniu zgodne z normą PN-EN 19054:2006 lub równoważną, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | Tak (podać)
26 | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości:gładka bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | Tak
27 | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | Tak
28 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | Tak
29 | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm. | Tak (podać)
Kolumna chirurgiczna
30 | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. | Tak (podać)
31 | Stosunek długości ramion 3:4 podać długości ramion (długość ramion mierzona w osiach obrotu). | Tak
32 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika(punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1700 mm. | Tak (podać)
33 | Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion. | Tak
34 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia,które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min.110 kg. | Tak (podać)
35 | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1000 mm. | Tak (podać)
36 | Z przodu głowicy zasilającej na całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia. Pionowe szyny montażowe wystające poza obrys głowicy-rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. | Tak
37 | Na całej długości głowica zasilająca wyposażona w zintegrowany schowek na nadmiar kabli (możliwość ukrywania nadmiaru kabli i rur gazów medycznych od aparatury zainstalowanej na stanowisku wewnątrz głowicy zasilającej na jej całej długości). | Tak
38 | Na bocznych ścianach zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: -sprężone powietrzne - 2 szt., -próżnia - 2 szt. | Tak
39 | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: -gniazdka elektryczne 230 V -12 szt., -bolce ekwipotencjalne -12 szt., -gniazdko sieci komputerowej - 2 szt., -miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych - 2 szt. | Tak
40 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | Tak (podać)
41 | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45 stopni w stosunku do osi głowicy. | Tak
42 | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalnych montowanych w modułach po kilka sztuk obok siebie. | Tak
43 | Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych na ściance głowicy. | Tak
44 | Wyposażenie kolumny: -półka - 3 szt., -szuflada -1szt. | Tak
45 | Półki wyposażone w szyny boczne,o wymiarach powierzchni roboczej: -szerokość: 450 mm +/- 5%, -głębokość: 500 mm +/-5%, | Tak (podać)
46 | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | Tak
47 | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie i wyposażeniu zgodnie z normą PN-EN 19054: 2006, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz grubość 10 mm. | Tak (podać)
48 | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | Tak
49 | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | Tak
50 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | Tak
51 | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm. | Tak (podać)
52 | Szuflada zainstalowana pod najniższą półką. Szuflada bez wystających uchwytów. | Tak
53 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak
54 | Szkolenie personelu z obsługi sprzętu w ilości 5 osób. | Tak
55 | Gwarancja min. 24 m-ce. | Tak (podać)
56 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1 x w roku. | Tak (podać)
dnia ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## pakiet 2
Pakiet nr 2
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
| Lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą | szt. | 2
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., fabrycznie nowa): ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Dwuczaszowa sufitowa lampa operacyjna składająca się z dwóch kopuł o takich samych parametrach zawieszonych na wspólnej osi razem z wysięgnikiem na monitor. | Tak
2 | Konstrukcja lamp operacyjnych i ich parametry zgodne z polską Normą PN-EN-60601-2-4 lub równoważną. | Tak (podać)
3 | Kopuły lampy zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. | Tak
4 | Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech wzajemnie prostopadłych osiach. | Tak
5 | Kopuły lamp wyposażone w centralny (umieszczony w środku symetrii czaszy) uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami. Uchwyty sterylne takie same zarówno dla lampy głównej jak i satelitarnej. | Tak
6 | Możliwość sterylizacji rękojeści w sterylizatorach parowych w temp. 134°C. | Tak
7 | W komplecie 5 rękojeści dla każdej kopuły. | Tak
8 | Kopuły lamp wyposażone dodatkowo w minimum 2 zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. | Tak (podać)
9 | Obie kopuły lampy wyposażone w dotykowy panel sterowania umieszczony przy kopule. | Tak
10 | Funkcje panelu sterowania: a)włączanie i wyłączanie lampy, b)regulacja natężenia, c)regulacja wielkości oświetlanego pola, d)regulacja temperatury barwowej światła. | Tak
11 | Lampa wyposażona w funkcje synchronizacji tzn. jednoczesne sterowanie funkcjami obu kopuł z jednej kopuły, co najmniej w zakresie zmiany natężenia światła i temperatury barwowej. | Tak
12 | Maksymalne natężenie światła Eʗ każdej kopuły min. 150 000 lux. | Tak (podać)
13 | Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła każdej kopuły w zakresie od 30% do 100% Ec lub większym. | (podać)
14 | Możliwość dotykowego sterowania natężeniem światła za pomocą centralnego uchwytu sterylnego(poprzez przesunięcie kciuka) niezależnie od regulacji średnicy pola operacyjnego. | Tak
15 | Średnica pola d₁₀ lampy głównej min. 16cm. | Tak (podać)
16 | Możliwość regulacji wielkości oświetlanego pola. Średnica pola przy maksymalnym powiększeniu nie mniej niż 25 cm. | Tak (podać)
17 | Możliwość regulacji temperatury barwowej światła lampy Tc w minimum 4 krokach w zakresie od 4000K (lub niższej) do 5000K (lub wyższej). | Tak (podać)
18 | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lamp Ra minimum 95%. | Tak (podać)
19 | Czasze w kształcie koła o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów. | Tak
20 | Grubość czaszy lampy poniżej 10cm. | Tak (podać)
21 | Powierzchnia kopuł łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak
22 | Jedna z kopuł wyposażona w bezprzewodową kamerę wideo HD przeznaczona do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego. | Tak
23 | Kamera (cała wraz z obiektywem) zintegrowana niecentralnie w czaszy lampy za szybką ochronną (brak elementów kamery wystających poza obrys kopuły). | Tak
24 | Kamera umożliwiająca przesyłanie bezprzewodowego sygnału HD do odbiornika znajdującego się w obrębie Sali operacyjnej | Tak
25 | Rozdzielczość obrazu z kamery: Full HD tzn.1920 x 1080 pikseli. | Tak
26 | Możliwość zdalnego powiększania i pomniejszania obrazu z kamery-zoom optyczny min.10 x | Tak (podać)
27 | Funkcja Autofocus, czyli możliwość automatycznej regulacji ostrości przez kamerę. | Tak
28 | Automatyczna i manualna regulacja jasności obrazu. | Tak
29 | Stop-klatka, czyli możliwość zatrzymania obrazu. | Tak
30 | Sterowanie poniższymi funkcjami za pomocą bezprzewodowego i przenośnego sterownika (w suficie podwieszanym przygotowane min. 2 czujniki zbierające sygnał z sterownika): a)powiększanie i pomniejszanie obrazu z kamery wideo (tzw.zoom), b)regulację ostrości obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji Autofokus, c)regulację jasności obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji jej automatycznej regulacji, d)stop-klatka. | (podać)
31 | Ramię dwuczęściowe do powieszenia monitora LCD wyposażone w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75 lub równoważne. | Tak (podać)
32 | Możliwośc mocowania dużych monitorów LCD o przekątnej od 26" do 32". | Tak
33 | Każdy uchwyt wyposażony w zamykany schowek na zasilacz do monitora. Kable zasilające i sygnału wideo prowadzone wewnątrz konstrukcji ramienia oraz uchwytu na monitor. Brak wystających przewodów (peszli) na zewnątrz konstrukcji wysięgnika. | Tak
34 | Uchwyt monitora LCD wyposażony uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami (min. 4 rękojeści w komplecie). | Tak (podać)
35 | Uchwyty sterylne czaszy i uchwytu na monitor takie sam jak uchwyt sterylny wysięgnika na monitor zainstalowanego razem z kolumną chirurgiczną umożliwiający wymienne zastosowanie pomiędzy wszystkimi urządzeniami. | Tak
36 | Gwarancja i rękojmia min. 24 m-ce | Tak (podać)
37 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta ale nie rzadziej niż 1 x w roku. | Tak
38 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak
39 | Szkolenie personelu z obsługi sprzętu w ilości 5 osób. | Tak
dnia ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## pakiet 3
Pakiet nr 3
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
| Lampa operacyjna jednoczaszowa LED | szt | 1
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., fabrycznie nowa): ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Jednokopułowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowanej. Czasza oświetleniowa wielomodułowa ze źródłem światła w postaci LED. Zawiesie sufitowe posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne. | Tak
2 | Źródło światła diody LED. Tylko diody białe (nie dopuszcza się diod kolorowych). | Tak
3 | Pobór mocy max. 50 W dla kopuły głównej. | Tak (podać)
4 | Regulacja średnicy pola operacyjnego realizowana mechanicznie za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu min. 3 szt., umieszczonego w centralnej części czaszy. | Tak (podać)
5 | Średnica kopuły min. 63 cm. Dodatkowo kopuła wyposażona w reling (uchwyt niesterylizowany) na 75% obwodu. | Tak (podać)
6 | Obudowa wykonana z metali lekkich (aluminium), moduły świetlne osłonięte szybą za szkła bezpiecznego. | Tak (podać)
7 | Obudowa kopuły w kształcie koła,z niskim współczynnikiem turbulencji w celu minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego. Stopień ochrony obudowy kopuły IP=54. | Tak
8 | Kopuła główna wyposażona w min. 7 modułów świetlnych: 6 modułów po 15 diod, 1 moduł z 20 diodami LED. | Tak (podać)
9 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m-160 000 luksów. | Tak (podać)
10 | Temperatura barwowa regulowana w 3 krokach w zakresie 4000-4400-4800 stopni K. | Tak
11 | Średnica pola roboczego d50=14cm, d10=28 cm. | Tak
12 | Współczynnik odwzorowania barw( Ra) nie mniejszy niż 96. | Tak (podać)
13 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) regulowana w zakresie min. 120-140 cm. | Tak (podać)
14 | Kopuła wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintergrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza 75% obwodu kopuły. | Tak
15 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 165 cm. | Tak (podać)
16 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360 stopni wokół mocowania głównego. | Tak (podać)
17 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 360 stopni. | Tak (podać)
18 | Natężenie światła regulowane elektronicznie w 10 krokach, w zakresie 25-100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu stronach. | Tak
19 | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule. | Tak
20 | Tryb endo-funkcja oświetlenia endoskopowego (kolor zielony) z elektroniczną regulacją natężenia w 10 stopniach. Funkcja uruchamiania i sterowania niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu stronach. | Tak
21 | Żywotność układu świetlnego - min. 50 000 godzin. | Tak (podać)
22 | Okres gwarancji i rękojmi całego sprzętu min. 24 miesiące. | Tak (podać)
23 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem zadeklarowanej gwarancji i rękojmi. | Tak
24 | Trzy naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniają do wymiany podzespołu na nowy. | Tak
25 | Zagwarantowanie dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego do 10 lat od daty zakupu. | Tak
26 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak
27 | Szkolenie personelu z obsługi sprzętu w ilości 5 osób. | Tak
dnia ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej