Załącznik 2 d

Parametry techniczne narzędzi  chirurgicznych

- Zamawiający wymaga, aby narzędzia wykonane były ze stali wysokogatunkowej obrabianej, utwardzanej i hartowanej ze wstępną pasywacją wykonaną przez producenta.

- Zamawiający wymaga, aby ramiona nożyczek łączone były za pomocą śrubki lub wkrętem odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkowane narzędzia spełniały normę DIN EN ISO 13402 dotyczącą odporności na korozję.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkowane narzędzia posiadały możliwość:

- mycia ( ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja dopuszczone przez PZH)

- dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna) środkami dopuszczonymi przez PZH

- sterylizacji: parowa w autoklawach w temperaturze 134 stopnie Celcjusza , dla materiałów wrażliwych :niskotemperaturowa na tlenek etylenu oraz nadtlenek wodoru.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkowane narzędzia spełniały normę EN ISO 7153-1.

- Zamawiający wymaga, aby narzędzia były oznaczone kodem  Data matrix, czyli matrycowym dwuwymiarowym  kodem kreskowym  (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwala na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix ma zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. Kod może być wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi i organizacją pracy w obrębie np. Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni ( skład zestawów narzędzi chirurgicznych , obieg w obrębie BO/CS , planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach )

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie narzędzia oznakowane były : logo producenta i numerem katalogowym

- Zamawiający wymaga, aby dostawca zapewnił serwis na terenie kraju, gwarancyjny oraz pogwarancyjny w formie kompleksowej przeglądu, naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek, ponownego złocenia uchwytów oraz niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni. Serwis certyfikowany normami : ISO9001 i ISO13485

- Zamawiający wymaga parametrów stali, z których wykonane są poszczególne grupy narzędzi:

| Rodzaj narzędzia | Pozycja w załączniku nr 2 do SIWZ | Możliwe do użycia stale zgodne z DIN 58298 | Stosowane rodzaje stali | Twardość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Haki operacyjne | 112-118, 120-122, 124-134, 154, 269, 254 | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
| Nożyczki | 8 -9, | X20Cr13 | X20Cr13 z twardą wkładką | 42-48 HRC/60-64 HRC |
|  |  | X46Cr13 |  |  |
|  | 3 -7, 10- 27, 248-249, | X50CrMoV15 | X50CrMoV15 bez twardej wkładki | 52-58 HRC |
|  |  | X38CrMoV15 |  |  |
|  |  | X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| Dłuta | 135, 175-181, 184, 262-263, | X20Cr13 |  |  |
|  |  | X46Cr13 | X46Cr13 | 52-57 HRC |
|  |  | X50CrMoV15 | X50CrMoV15 | 52-58 HRC |
|  |  | X38CrMoV15 |  |  |
| Podważki | 154-155, 255-260, 264, 266, | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  |  | X46Cr13 |  |  |
|  |  | X50CrMoV15 |  |  |
|  |  | X38CrMoV15 |  |  |
| Ronguery Sztance | 194, 246, | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  |  | X46Cr13 |  |  |
|  |  | X50CrMoV15 |  |  |
|  |  | X38CrMoV15 |  |  |
| Pincety | 28-40, 42-48, 150, 245, | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  |  | X46Cr13 | X46Cr13 | 42-46 HRC |
|  |  | X5CrNi18-10 |  |  |
|  |  | X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| Kleszcze | 49-53, 54, 55-94, 95-96, 147-148, 171, 191-193, 201, 220-230, | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  |  | X46Cr13 | X46Cr13 | 42-48 HRC |
| Kleszcze do cięcia drutu | 41, | X46Cr13 | X46Cr13 | 52-54 HRC |
| Kleszcze do cięcia drutu twardego | 244 | X20Cr13 X105CrMo17 | X20Cr13 | 42-50 HRC min 58 HRC |
| Kleszcze do cięcia drutu Kirschnera | 250 | X20Cr13 X105CrMo17 | X20Cr13 | 42-50 HRC min 58 HRC |
| Kleszcze z przekładnią czołowe | 251 | X20Cr13 X105CrMo17 | X20Cr13 | 42-50 HRC min 58 HRC |
| Kleszcze do trzymania drutu | 54 | X20Cr13 | X20Cr13 | 44-50 HRC |
| Szczypce kostne | 195-197 | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-50HRC |
| Kleszcze kramponowe | 231 | X46Cr13 | X46Cr13 | 42-50HRC |
| Kleszcze do cięcia kości | 198-200 | X20Cr13 X38CR13 | X20Cr13 | 42-47HRC 50-53 HRC |
| Kleszcze INGE | 261 | X20Cr13 |  | 42-50HRC |
| Klemy | 136- 143 | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  |  | X46Cr13 |  |  |
|  |  | X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| Imadła | 105-109, 205-209 | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-47 HRC |
|  |  | X30Cr13 |  |  |
| Imadła z twardą wkładką | 97-104, 210-211, | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-47 HRC (twarda wkładka 1600-1800 HV |
|  |  | X30Cr13 | X20Cr13 |  |
| Uchwyt skalpela | 1-2, | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-50 HRC |
| Prowadnica sondy Payr | 110 | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-50 HRC |
| Rozwieracz do ran | 111 | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-50 HRC |
| Brzeszczot do piły | 252-253, | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-50 HRC |
| Piłka druciana | 119, 123, | OH18N9 |  |  |
| Kulociąg | 144-146, | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-50 HRC |
| Pobijak | 151-153 | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-50 HRC |
| Raspator | 156-157 | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-50 HRC |
| Skrobaczka kostna | 156-158 | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-50 HRC |
| Łyżeczka kostna | 160-170, 232-241, | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-50 HRC |
| Młotek | 172-174 | X12CrNiS188 |  |  |
| Osteotom | 182-183, 185-190 | X46Cr13 |  | 52-57 HRC |
| Spinak do serwet | 202-204, | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-50 HRC |
| Miernik do śrub | 242-243, | X20Cr13 | X20Cr13 | 44-50 HRC |

10. Zamawiający dopuszcza równoważność w zakresie podanych norm.

………………………………………………………………………………..

(miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej)